Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa spektrometru FTIR z wyposażeniem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do badania materiałów, cieczy i gazów metoda FTIR wraz z wyposażeniem umożliwiającym wykonywanie wymienionych analiz.

Głównym przeznaczeniem będzie wykonywanie badań w odbiciu metoda ATR tworzyw sztucznych, ale również ich pochodnych i składowych substancji (monomery) oraz innych substancji wchodzących w skład polimerów.

Parametry techniczne oraz funkcjonalne przedmiotu zamówienia:

Spektrometr FTIR

- Zakres spektralny, co najmniej  7 800 – 350 cm-1

- Maksymalna rozdzielczość optyczna lepsza niż 0.5 cm-1

- Zakres dynamiczny przetwornika ADC - 24 bity

- Szczelny i osuszany układ optyczny z okienkami KBr pokrywanymi BaF2 oddzielającymi optykę od przedziału próbek

- Podłączenia do opcjonalnego przedmuchu spektrometru i przedziału próbek osuszonym gazem

- Szumy mniejsze niż 1,25x10-5 Abs  ("peak-to-peak", pomiar do 1 minuty przy rozdzielczości 4cm-1, detektor DLaTGS)

- Interferometr justowany dynamicznie w trakcie skanowania.

- Układ optyczny wykorzystujący monolityczne lustra wzorcowe

- Ogniskowanie wiązki centralnie w  komorze pomiarowej aparatu

- Ceramiczne źródło promieniowania IR

- Beamsplitter Ge/KBr

- Laser półprzewodnikowy o stabilnej długości fali promieniowania zapewniający precyzję liczb falowych nie gorszą niż +/- 0,001 cm-1

- Komunikacja spektrometru z komputerem przez złącze USB 2.0/3.0

- System osuszania optyki z wkładami osuszającymi w metalowej obudowie z możliwością regeneracji w suszarce. Wymiana wkładów osuszających bez zdejmowania obudowy aparatu. Wskaźnik poziomu wilgotności na wierzchu aparatu. Nie dopuszcza się systemów osuszania wymagających podłączenia aparatu do sieci elektrycznej.

- Automatyczne testowanie spektrometru w oparciu o wzorzec polistyrenowy PS

- Wyposażenie do pomiarów transmisyjnych obejmujące minimum uchwyt magnetyczny do folii polimerowych oraz kuwetę gazową o długości drogi optycznej min. 10 cm montowanej w przystawce pomiarowej do pomiarów transmisyjnych, wyposażonej w okienka BaF2 oraz standardowe akcesoria transmisyjne

- Wysokociśnieniowa przystawka ATR do szybkiego pomiaru próbek z litym kryształem diamentowym pokrywającym pełnym zakres spektralny spektrometru. Przystawka wyposażona w odchylane urządzenie dociskowe o powtarzalnej sile docisku z mechanizmem dynamometrycznym, automatycznie rozpoznawana przez spektrometr. Przystawka powtarzalnie mocowana w przedziale pomiarowym i integrująca się z obudową spektrometru - po założeniu uszczelniająca drogę optyczną i jednocześnie włączona w system przedmuchu

- Możliwość rozbudowy o interfejs TGA-IR, umożliwiający sprzężenie z analizatorem TGA, obejmujący grzaną kapilarę transferową oraz kuwetę gazową o długości drogi optycznej co najmniej 10 cm (opcja nie jest przedmiotem zamówienia)

- Kompletny zestaw do wykonywania pastylek ciał stałych z KBr obejmujący: - ręczną praskę hydrauliczną na zakres co najmniej 2 ton, moździerz agatowy z tłuczkiem, kompletną pastylkarkę do przygotowania pastylek o średnicy 7 mm, 2 zapasowe pierścienie, proszek KBr 50g, uchwyt do mocowania pastylek w spektrometrze

- Sterowanie przez zewnętrzny komputer PC pracujący w systemie Windows. Program obsługi spektrometru co najmniej w języku polskim i angielskim kompatybilny z Windows 7/8/10 64-bit. Automatyczny wybór wersji językowej przy logowaniu do Windows i przez wybór opcji regionalnych w panelu sterowania Windows. Musi zapewniać:

  - logowanie użytkowników z hasłami i różnymi poziomami dostępu,

  - funkcja automatycznego doboru wzmocnienia sygnału

  - funkcje wykonywania eksperymentów i analizy danych we wszystkich rodzajach eksperymentów

  - możliwość ustawiania zaawansowanych parametrów pomiarowych - funkcji apodyzacji (co najmniej Happ-Genzel, Beer-Norton, Blackman-Harris, Boxcar, Triangle, Cosine),  korekcji fazy (Mertz, Power, deHaseth), wypełniania zerami (0, 1x, 2x), cyfrowych filtrów górnoprzepustowych i dolnoprzepustowych

  - podgląd widm zapisanych na dysku przed ich otwarciem (jak podgląd dokumentów w pakiecie Office)

  - dostęp do surowych danych łącznie z interferogramem

  - funkcje przetwarzania widm: korekcja linii bazowej – automatyczna i manualna, dekonwolucja, odejmowanie spektralne, wyznaczanie pochodnych, znajdowanie maksimów, wygładzanie, transformacja Kramersa Kroniga, korekcja ATR,  pomiar wysokości i położenia pasma, pomiar pola powierzchni pasm - bezwzględnej i względnej

  - funkcja rozkładu pasm na składowe z algorytmem konwergencji typu Fletcher-Powell-McCormick, uwzględniająca co najmniej następujące typy pasm: Gaussian, Lorentzian, mieszany Gaussian/Lorentzian, Voigt

  - przeszukiwanie bibliotek w celu identyfikacji widma nieznanej próbki oraz/lub porównania z widmem wzorca

  - tworzenie własnych bibliotek użytkownika,

  - biblioteki widm obejmujące co najmniej 8 000 widm związków organicznych, nieorganicznych, polimerów oraz widm w fazie gazowej

  - możliwość odtwarzania podprogramów/makroinstrukcji do automatycznego wykonywania zadań wybranych przez użytkownika,

  - moduł spektralnej interpretacji widm,

  - automatyczna korekcja zawartości CO2 i pary wodnej przez oprogramowanie bez konieczności zbierania widm referencyjnych

  - wyświetlanie widm w czasie rzeczywistym (w trakcie pomiaru),

  - automatyczne wykonywanie testów jakości widm z informowaniem użytkownika m.in. o niepożądanych pasmach spektralnych w widmie tła, nieprawidłowym kształcie pasm, obecności pasm całkowicie absorbujących, nachyleniu linii podstawowej, zbyt małej energii interferogramu,

  - wbudowany edytor do tworzenia raportów według własnych szablonów,

  - archiwizowanie gotowych raportów w nieedytowalnych skoroszytach elektronicznych z funkcją przeszukiwania skoroszytów umożliwiającą szybkie dotarcie do każdego raportu

  - moduł rozszerzonej analizy widm obejmujący algorytm jednoczesnej wieloskładnikowej identyfikacji widm, pozwalający na identyfikację składników próbki w trakcie pojedynczego przeszukiwania biblioteki, bez konieczności stosowania odejmowania widm poszczególnych składników

- Urządzenie musi posiadać certyfikat CE

- W cenie należy uwzględnić koszty dostawy, instalacji, uruchomienia i szkolenia

- Gwarancja minimum: 12 miesięcy na urządzenie, 2 lata na źródło IR, 4 lata na interferometr i kryształ diamentu w przystawce ATR