OPIS:

Stacjonarny, precyzyjny multimetr uniwersalny wielkości elektrycznych o rzeczywistej rozdzielczości odczytu wynoszącej 5½ cyfry, mierzący:

- napięcie

- prąd

- rezystancję

- test diod

- test ciągłości

- częstotliwość

- pojemność.

Urządzenie ma zapewniać ciągłą pracę z nastawioną funkcjonalnością i zakresem pomiarowym oraz zapewniać zdalny odczyt i programowanie.

Ilość: 6 sztuk

WYMAGANIA:

Zestaw urządzeń musi być kompletny, aby po zainstalowaniu wszystkich elementów u Zamawiającego oraz podłączeniu do instalacji elektrycznej produkt był gotowy do pracy, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego. Produkt musi zawierać kabel zasilający oraz kabel do komunikacji z komputerem klasy PC, sterownik kompatybilny z Windows 10 i 11 w wersji 64-bit i instrukcję obsługi w wersji elektronicznej.

SPECYFIKACJA:

- Rozdzielczość przynajmniej 5 ½ cyfry z maksymalnym możliwym odczytem do 110 pomiarów na sekundę

- Pomiar napięcia DC i AC, prądu DC i AC, rezystancji ( w konfiguracji 2 i 4 przewodowej), częstotliwości, pojemności, test diod i ciągłość połączeń

- Zakres pomiarowy napięć DC przynajmniej: od 100mV do 1000V

- Dokładność pomiaru napięcia DC nie gorsza niż podana poniżej w określonych zakresach (wyrażona w %odczytu + %zakresu): - ±(%0.018 + %0.008) dla zakresu do 100mV - ±(%0.015 + %0.005) dla zakresu do 1V - ±(%0.025 + %0.005) dla zakresu do 10V - ±(%0.025 + %0.005) dla zakresu do 100V - ±(%0.027 + %0.005) dla zakresu do 1000V

- Impedancja wejściowa dla pomiaru napięcia DC nie mniejsza niż 10MΩ

- Zakres pomiarowy prądu DC przynajmniej: od 10mA do 3A

- Dokładność pomiaru prądu DC nie gorsza niż podana poniżej w określonych zakresach (wyrażona w %odczytu + %zakresu): - ±(%0.10 + %0.015) dla zakresu do 10mA - ±(%0.10 + %0.007) dla zakresu do 100mA - ±(%0.30 + %0.015) dla zakresu do 1A - ±(%0.30 + %0.007) dla zakresu do 3A

- Zakres pomiarowy rezystancji przynajmniej: od 100Ω do 100MΩ

- Dokładność pomiaru rezystancji nie gorsza niż podana poniżej w określonych zakresach (wyrażona w %odczytu + %zakresu): - ±(%0.065 + %0.010) dla zakresu do 100Ω - ±(%0.065 + %0.008) dla zakresu do 1kΩ - ±(%0.065 + %0.005) dla zakresu do 10kΩ - ±(%0.065 + %0.005) dla zakresu do 100kΩ - ±(%0.065 + %0.005) dla zakresu do 1000kΩ - ±(%0.3 + %0.005) dla zakresu do 10MΩ - ±(%2.0 + %0.005) dla zakresu do 100MΩ

- Zakres pomiarowy napięć AC przynajmniej: od 100mV do 750V (True RMS)

- Dokładność pomiaru napięcia AC (True RMS) nie gorsza niż podana poniżej w określonych zakresach (wyrażona w %odczytu + %zakresu) i dla pasma częstotliwościowego: - ±(%1.0 + %0.1) dla zakresu do 100mV i pasma: 20Hz – 45Hz - ±(%0.2 + %0.1) dla zakresu do 100mV i pasma: 45Hz – 10kHz - ±(%1.5 + %0.3) dla zakresu do 100mV i pasma: 10kHz – 30kHz - ±(%6.0 + %0.3) dla zakresu do 100mV i pasma: 30kHz – 100kHz - ±(%1.0 + %0.1) dla zakresu do 750V i pasma: 20Hz – 45Hz - ±(%0.2 + %0.1) dla zakresu do 750V i pasma: 45Hz – 10kHz - ±(%1.5 + %0.3) dla zakresu do 750V i pasma: 10kHz – 30kHz - ±(%3.0 + %0.3) dla zakresu do 750V i pasma: 30kHz – 100kHz

- Zakres pomiarowy prądu AC przynajmniej: od 10mA do 3A (True RMS)

- Dokładność pomiaru prądu AC (True RMS) nie gorsza niż podana poniżej w określonych zakresach (wyrażona w %odczytu + %zakresu) i dla pasma częstotliwościowego: - ±(%1.5 + %0.1) dla zakresu do 3A i pasma: 20Hz – 45Hz - ±(%0.5 + %0.1) dla zakresu do 3A i pasma: 45Hz – 1kHz - ±(%2.0 + %0.2) dla zakresu do 3A i pasma: 1kHz – 10kHz

- Zakres pomiaru częstotliwości przynajmniej: od 12Hz do 1MHz z rozdzielczościami: - 0.001 Hz dla zakresu 12Hz – 119Hz - 0.00001 kHz dla zakresu 0.12kHz – 1.19kHz - 0.0001 kHz dla zakresu 1.2kHz – 11.9kHz - 0.001 kHz dla zakresu 12kHz – 119kHz - 0.00001 MHz dla zakresu 120kHz – 1.19MHz

- Zakres pomiarowy pojemności przynajmniej: od 1nF do 10mF

- Dokładność pomiaru pojemności nie gorsza niż podana poniżej w określonych zakresach (wyrażona w %odczytu + %zakresu): - ±(%1.0 + %1.5) dla zakresu do 10nF - ±(%1.0 + %0.5) dla zakresu do 100nF - ±(%1.0 + %0.5) dla zakresu do 1µF - ±(%1.0 + %0.5) dla zakresu do 10µF - ±(%1.0 + %0.5) dla zakresu do 100µF - ±(%1.0 + %0.5) dla zakresu do 1mF - ±(%2.0 + %0.5) dla zakresu do 10mF

- Pamięć pomiarów i zapis na nośniki z interfejsem USB

- Mechaniczny włącznik zasilania na panelu frontowym

- Gniazdo bezpiecznika obwodu prądowego dostępne na panelu frontowym

- Zintegrowany kolorowy wyświetlacz z funkcjonalnością prezentacji dwu niezależnych pomiarów o przekątnej nie mniejszej niż 7 cali

- Wymagana możliwość obsługi przez komendy SCPI poprzez interfejs USB jak i LAN oraz obsługa standardu LXI

- Swobodny dostęp do dedykowanego oprogramowania (dostępne do pobrania ze strony www) z działającą wieczyście licencją na kontrolę i wizualizację rejestrowanych parametrów urządzenia w trybie sterowania zdalnego

- Wyposażenie dodatkowe: Kabel zasilający, kabel USB

- Waga nie więcej niż 3.4 kg,

- Zakres temperatury pracy przynajmniej 0 do 40º C,

- Napięcie zasilające od 100 do 240Vrms, 50-60Hz

- Sprzęt fabrycznie nowy

- Gwarancja minimum 36 miesięcy, z pełnym wsparciem przez cały okres obowiązywania

- Bezpłatny serwis gwarancyjny w całym okresie trwania gwarancji obejmujący zamianę lub naprawę wadliwego produktu.

- Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie dłuższy niż 48 godzin

- Czas naprawy nie dłuższy niż 30 dni

- Czas realizacji zamówienia do 16 tygodni- kryterium oceny ofert

- Wszystkie wskazane powyżej elementy oferowanych multimetrów laboratoryjnych muszą być objęte usługą serwisową producenta.

PRZYKŁAD URZĄDZENIA SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIE:  Keysight Technologies, EDU34450A