Załącznik nr 5 do SWZ
PARAMETRY TECHNICZNE

Część 1 

Monitory funkcji życiowych  - szt. 10
	Przedmiot:
	

	Nazwa i typ:
	

	Producent:
	

	Rok produkcji:
	


	Lp.
	Opis minimalnych  wymaganych parametrów technicznych
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	1. 
	Monitor podstawowych funkcji życiowych umieszczony na stabilnym, statywie jezdnym, z możliwością zablokowania co najmniej dwóch kół, z koszykiem  na akcesoria (np. mankiety, sensory, kapturki), 
	TAK,  opisać
	

	2. 
	Obudowa monitora z kolorystycznym wyróżnieniem stref podlegających szczególnej dezynfekcji (miejsc narażonych na bezpośredni kontakt z użytkownikiem, np. uchwyty, przyciski) 
	TAK,  opisać
	

	3. 
	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7 cala i rozdzielczości min. 800 x 480 pikseli
	TAK,  opisać
	

	4. 
	Urządzenie przeznaczone dla pacjentów z predefiniowanym trybem pracy: 

-dorosły, 

-dziecko, 

-noworodek
	TAK,  opisać
	

	5. 
	Monitorowanie NIBP, Puls, SpO2 w technologii odpornej na artefakty ruchowe, respiracji, temperatury na błonie bębenkowej, skala NEWS
	TAK,  opisać
	

	6. 
	Możliwość identyfikacji pacjentów i personelu za pomocą skanera kodu kreskowego- czytnik na wyposażeniu
	TAK,  opisać
	

	7. 
	Praca w 3 trybach: 

- pomiar punktowy, 

- monitorowanie interwałowe, 

- szybki pomiar bez identyfikacji pacjenta.
	TAK,  opisać
	

	8. 
	Urządzenie wyposażone w aktywną Funkcja EWS 
	TAK,  opisać
	

	9. 
	Możliwość zaimplementowania do 6 różnych protokołów: MEWS, NEWS, PEWS oraz stworzone przez użytkownika.
	TAK,  opisać
	

	10. 
	Obsługa co najmniej 12 parametrów w ramach jednego protokołu EWS.
	TAK,  opisać
	

	11. 
	Możliwość zaprogramowania spersonalizowanych komunikatów dla personelu wyświetlanych na ekranie w ramach funkcji EWS– długość komunikatu min. 1000 znaków
	TAK,  opisać
	

	12. 
	Regulowane progi alarmowe NIBP, saturacji i temperatury;

regulowana głośność sygnału alarmowego. Alarmy wizualne

i dźwiękowe o różnych priorytetach z możliwością

czasowego zawieszenia i wyciszenia
	TAK,  opisać
	

	13. 
	Waga urządzenia z akumulatorem max. 2 kg
	TAK,  opisać
	

	14. 
	Domyślna metoda pomiaru ciśnienia:

w trakcie inflacji mankietu
	TAK,  opisać
	

	15. 
	Typowy czas pomiaru 15s.
	TAK,  opisać
	

	16. 
	Przewód NIBP dwukanałowy dla mankietów w rozm.  standard i duży dorosły
	TAK,  opisać
	

	17. 
	Dokładność pomiaru ciśnienia tętniczego ± 5 mmHg
	TAK,  opisać
	

	18. 
	Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego: 

min. od 30 do 260mmHg
	TAK,  opisać
	

	19. 
	Zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego: 20 do 220 mmHg
	TAK,  opisać
	

	20. 
	Zakres pomiaru tętna z modułu NIBP: min. od 30 do 200 ud./min z

dokładnością (± 3 uderzenia/min)
	TAK,  opisać
	

	21. 
	W zestawie 3 komplety mankietów we wszystkich rozmiarach , wykonane z tworzywa sztucznego, wykończone powłoką antybakteryjną, z możliwością dezynfekcji poprzez całkowite zanurzenie, z wbudowanym w mankiet szybkozłączem umożliwiającym obracanie przewodu o 360⁰ oraz wymianę samej opaski bezprzewodowej
	TAK,  opisać
	

	22. 
	W trybie monitorowania interwałowego granice alarmowe oraz wyniki ostatniego pomiaru ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego stale widoczne na ekranie głównym
	TAK,  opisać
	

	23. 
	W trybie monitorowania możliwość pomiarów w odstępach

automatycznych lub zaprogramowania min. 2 algorytmów interwałowych przez użytkownika
	TAK,  opisać
	

	24. 
	Możliwość wprowadzania modyfikatorów dla pomiaru

ciśnienia NIBP, takich jak:  pozycja ciała pacjenta, rozmiar mankietu, miejsce dokonania pomiaru
	TAK,  opisać
	

	25. 
	Elektroniczny, douszny termometr z

podgrzewaną końcówką eliminującą wychłodzenie kanału słuchowego, wynik pomiaru wyświetlany na ekranie monitora i wyświetlaczu bezpośrednio na termometrze
	TAK,  opisać
	

	26. 
	Pomiar temperatury za pomocą bezprzewodowego termometru
	TAK,  opisać
	

	27. 
	Zakres pomiaru temperatury co najmniej w zakresie od 20°C do 42°C
	TAK,  opisać
	

	28. 
	Dokładność kalibracji maks. ±0,25°C w całym zakresie pomiarowym
	TAK,  opisać
	

	29. 
	Jednorazowe osłonki sondy pomiarowej usuwane

bezdotykowo – w dostawie min. 800 szt./ 1 monitor
	TAK,  opisać
	

	30. 
	Pomiar SPO2 Nellcor – .

wyświetlana w zakresie min. 1 – 100%, dokładność oznaczona w zakresie.70-100% maks. ± . w dostawie czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych
	TAK,  opisać
	

	31. 
	Wyświetlanie wartości liczbowej SpO2, pletyzmogramu, częstości

Tętna, wykresu słupkowego amplitudy tętna
	TAK,  opisać
	

	32. 
	Progi alarmowe stale widoczne na ekranie (tryb

Monitorowania interwałowego)
	TAK,  opisać
	

	33. 
	Pamięć pomiarów min. z ostatnich 24 godzin; automatyczne

kasowanie zapisów po 24 godzinach.
	TAK,  opisać
	

	34. 
	Możliwość wprowadzania danych pacjenta przez klawiaturę

alfanumeryczną na ekranie lub skaner kodów kreskowych
	TAK,  opisać
	

	35. 
	Możliwość ręcznego wpisywania dodatkowych danych

pacjenta: wzrost, waga, częstość oddechu, poziom bólu,
	TAK,  opisać
	

	36. 
	Zasilanie sieciowe (100–240 V AC, 50–60 Hz) i

akumulatorowe
	TAK,  opisać
	

	37. 
	Akumulator wbudowany w monitorze pozwala na pracę min. 8 godz.
	TAK,  opisać
	

	38. 
	Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na ekranie
	TAK,  opisać
	

	39. 
	Komunikacja:

· USB min. 1 

· Bluetooth

· Ethernet RJ-45 umożliwiające połączenie przewodowe z siecią komputerową, 
· gniazdo systemu przywołania pielęgniarki.

	TAK,  opisać
	

	40. 
	Czytnik kodów kreskowych na wyposażeniu
	TAK,  opisać
	

	41. 
	Możliwość zabezpieczenia ekranu hasłem oraz wprowadzenia klasyfikacji uprawnień użytkownika poprzez zabezpieczenie - technologia pojedyńczego logowania umożliwiająca bezpieczne uwierzytelnianie na potrzeby dostępu do danych pacjenta
	TAK,  opisać
	

	42. 
	Bezpłatny dostęp do platformy internetowej umożliwiającej tworzenie własnych konfiguracji interfejsu oraz definiowania własnych protokołów szybkiej oceny pacjenta.
	TAK,  opisać
	

	
	Monitor podstawowych parametrów życiowych- 10 szt.
	
	

	43. 
	Monitor funkcji życiowych umieszczony na stabilnym, pięciokołowym statywie jezdnym, z możliwością zablokowania dwóch kół, z demontowanymi przegródkami na akcesoria (np. mankiety, sensory, kapturki), z możliwością mocowania / transportowania prostych, zewnętrznych urządzeń np. moduł EKG, z możliwością zamocowania koszyczka na próbówki, szpulą na przewód saturacji i schowkiem czujnika SpO2 i wbudowanym oświetleniem LED (do pracy nocnej), systemem prowadzenia kabli, zintegrowanym uchwytem na pojemnik na odpady lub chusteczki dezynfekujące. 
	TAK,  opisać
	

	44. 
	Obudowa monitora i statywu z kolorystycznym wyróżnieniem stref podlegających szczególnej dezynfekcji (miejsc narażonych na bezpośredni kontakt z użytkownikiem, np. uchwyty, przyciski)
	TAK,  opisać
	

	45. 
	Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 8 cali i rozdzielczości min. 1024 x 600 pikseli
	TAK,  opisać
	

	46. 
	Urządzenie przeznaczone dla pacjentów z predefiniowanym trybem pracy: dorosły, dziecko, noworodek
	TAK,  opisać
	

	47. 
	Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej 4 parametrów NIBP, SpO2, Temp, Pulsu
	TAK,  opisać
	

	48. 
	Urządzenie oparty wyposażone w aktywną Funkcja EWS.
	TAK,  opisać
	

	49. 
	Możliwość zaimplementowania do 6 różnych protokołów: np. MEWS, NEWS, PEWS lub stworzone przez użytkownika
	TAK,  opisać
	

	50. 
	Obsługa do 12 parametrów w ramach jednego protokołu EWS
	TAK,  opisać
	

	51. 
	Możliwość zaprogramowania komunikatów dla personelu wyświetlanych na ekranie w ramach funkcji EWS– długość komunikatu do 1000 znaków
	TAK,  opisać
	

	52. 
	Pomiar NIBP (Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego), tętna, SpO2 oraz temperatury ciała na błonie bębenkowej 
	TAK,  opisać
	

	53. 
	Wbudowany interfejs sieci bezprzewodowej z antena radiową umożliwiający dwukierunkowy transfer danych z systemem szpitalnym w standardzie HL7
	TAK,  opisać
	

	54. 
	Profil pracy: pomiar punktowy , monitorowanie interwałowe, monitorowanie ciągłe
	TAK,  opisać
	

	55. 
	Trendy graficzne w profilu monitorowania ciągłego
	TAK,  opisać
	

	56. 
	Automatyczny kalkulator BMI w trybie pomiaru punktowego
	TAK,  opisać
	

	57. 
	Ustawiane przez użytkownika progi alarmowych NIBP, SpO2; temp, Alarmy w formie wizualnej i dźwiękowej, z możliwością czasowego zawieszenia i wyciszenia
	TAK, opisać
	

	
	NIBP
	
	

	58. 
	Pomiar ciśnienia krwi w trakcie inflacji mankietu
	TAK,  opisać
	

	59. 
	Typowy czas określania ciśnienia tętniczego nie dłuższy niż 15 sek. 
	TAK,  opisać
	

	60. 
	Zabezpieczenie przed „przepompowaniem”, tj. powyżej 300 mmHg, +/- 15 mmHg
	TAK,  opisać
	

	61. 
	Wymóg spełnienia standardu ANSI/AAMI SP10:2002 (dokładność pomiaru) 
	TAK,  opisać
	

	62. 
	Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego: min. od 30 do 260 mmHg 
	TAK,  opisać
	

	63. 
	Zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego: min. od 20 do 220 mmHg 
	TAK,  opisać
	

	64. 
	Zakres pomiaru ciśnienia średniego: min. od 25 do 230 mmHg 
	TAK,  opisać
	

	65. 
	W zestawie 2 mankiety w rozmiarach  standard i duży dorosły, wykonane z tworzywa sztucznego, wykończone powłoką antybakteryjną, z możliwością dezynfekcji poprzez całkowite zanurzenie, z wbudowanym w mankiet szybkozłączem umożliwiającym obracanie przewodu o 360⁰ oraz wymianę samej opaski bezprzewodowej
	TAK,  opisać
	

	66. 
	W trybie monitorowania : granice alarmowe oraz wyniki ostatniego pomiaru ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego stale widoczne na ekranie głównym
	TAK,  opisać
	

	67. 
	W trybie monitorowania : możliwość dokonywania pomiarów w odstępach automatycznych lub z możliwością zaprogramowania  przez użytkownika min. 2 algorytmów interwałowych 
	TAK,  opisać
	

	
	POMIAR TEMPERATURY
	
	

	68. 
	Elektroniczny, douszny termometr z

podgrzewaną końcówką eliminującą wychłodzenie kanału

słuchowego, wynik pomiaru wyświetlany na ekranie monitora i wyświetlaczu bezpośrednio na termometrze
	TAK,  opisać
	

	69. 
	Pomiar temperatury za pomocą bezprzewodowego termometru
	TAK,  opisać
	

	70. 
	Zakres pomiaru temperatury co najmniej w zakresie od 20°C do 42°C
	TAK,  opisać
	

	71. 
	Dokładność kalibracji maks. ±0,25°C w całym zakresie pomiarowym
	TAK,  opisać
	

	72. 
	Jednorazowe osłonki sondy pomiarowej usuwane

bezdotykowo – w dostawie min. 800 szt./ 1 monitor
	TAK,  opisać
	

	
	POMIAR SATURACJI
	
	

	73. 
	Pomiar SPO2 w technologii Nellcor – w zakresie min. 1 – 100%, dokładność oznaczona w zakresie.70-100% maks. ±3
	TAK,  opisać
	

	74. 
	W komplecie 1 wielorazowy czujnik palcowy dla pacjentów dorosłych 
	TAK,  opisać
	

	75. 
	Wyświetlanie wartości liczbowej, krzywej pletyzmograficznej, częstości tętna oraz wykresu słupkowego amplitudy tętna (do wyboru przez użytkownika)
	TAK,  opisać
	

	76. 
	Progi alarmowe stale widoczne na ekranie w trybie monitorowania
	TAK,  opisać
	

	77. 
	Pomiar częstości tętna w zakresie min. od 25 do 240 uderzeń na minutę (+/- 3 cyfry)
	TAK,  opisać
	

	
	POMIAR EKG – opcja rozbudowy
	
	

	78. 
	Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru  3/5 odpr. EKG
	TAK,  opisać
	

	79. 
	Możliwość przenoszenia modułu między monitorami – podłączenie poprzez gniazdo USB
	TAK,  opisać
	

	80. 
	Funkcja EKG aktywuje min. 1 krzywa EKG na ekranie w trybie monitorowania ciągłego
	TAK,  opisać
	

	81. 
	Prędkość przesuwu zapisu min. 25mm/s i 50mm/s
	TAK,  opisać
	

	82. 
	Zakres częstości rytmu serca min. 20-300 u/min
	TAK,  opisać
	

	83. 
	Impedancyjny pomiar respiracji 
	TAK,  opisać
	

	84. 
	Zakres respiracji impedancyjnej min.: 5-100 odd/min
	TAK,  opisać
	

	85. 
	Wykrywanie i alarm arytmii zagrażających życiu  
	TAK,  opisać
	

	
	POZOSTAŁE
	
	

	86. 
	Pamięć do 400 pomiarów dla co najmniej 50 pacjentów, z zapamiętywaniem listy pacjentów i podsumowaniem danych dla konkretnego chorego
	TAK,  opisać
	

	87. 
	Pamięć wykonanych pomiarów min. z ostatnich 24 godzin; automatyczne kasowanie zapisów po 24 godzinach.
	TAK,  opisać
	

	88. 
	Możliwość wprowadzania danych pacjenta przez klawiaturę alfanumeryczną na ekranie lub poprzez czytnik kodów kresowych
	TAK,  opisać
	

	89. 
	Czytnik kodów kreskowych na wyposażeniu
	TAK,  opisać
	

	90. 
	4 mini  złącza typu USB z możliwością zapisu danych pacjenta na pamięci USB – flash, złącze mini USB, złącze Ethernetowe RJ-45, umożliwiające połączenie przewodowe z siecią komputerową, gniazdo systemu przywołania pielęgniarki
	TAK,  opisać
	

	91. 
	Możliwość ręcznego wpisywania do 20 dodatkowych wybranych przez użytkownika parametrów pacjenta np.: wzrost, waga, częstość oddechów, poziom bólu, skala AVPU, nawrót kapilarny,
	TAK,  opisać
	

	92. 
	Możliwość zabezpieczenia ekranu hasłem oraz wprowadzenia klasyfikacji uprawnień użytkownika poprzez zabezpieczenie 
	TAK,  opisać
	

	93. 
	Bezpłatny dostęp do platformy internetowej umożliwiającej tworzenie własnych konfiguracji interfejsu oraz definiowania własnych protokołów szybkiej oceny pacjenta.
	TAK,  opisać
	

	
	ZASILANIE
	
	

	94. 
	Zasilanie urządzenia sieciowe (100–240 V,  AC 50–60 Hz) i z wbudowanego akumulatora
	TAK,  opisać
	

	95. 
	Akumulator litowo-jonowy o czasie ładowania do pełnej pojemności max. 4 godz., pozwalający na wykonanie min. 45 kompletów pomiarów 
	TAK,  opisać
	

	96. 
	Wskaźnik poziomu naładowania  akumulatora stale widoczny na ekranie
	TAK,  opisać
	

	
	POMIAR EKG – opcja rozbudowy
	
	

	97. 
	Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru  3/5 odpr. EKG
	TAK,  opisać
	

	98. 
	Możliwość przenoszenia modułu między monitorami – podłączenie poprzez gniazdo USB
	TAK,  opisać
	

	
	INFORMACJE DODATKOWE
	
	

	99. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	Tak
	

	100. 
	Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia.
	Min. 10 lat
	

	101. 
	Dostępność do autoryzowanego serwisu.
	Tak, podać gdzie
	

	102. 
	Czas reakcji od zgłoszenia.
	Max. 48h
	

	103. 
	Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju.
	Max. 3 dni robocze
	

	104. 
	Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy.
	Max. 5 dni roboczych
	

	105. 
	Licencja wraz z konfiguracja umożliwiające transfer danych do HIS poprzez zainstalowany serwer NCE– 10 szt.
	Tak
	

	106. 
	Deklaracja zgodności CE
	Tak,
	

	107. 
	Gwarancja min. 24 miesiące
	Tak, podać
	

	108. 
	Szkolenie pracowników
	Tak
	


Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 
Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.
Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi)
……………………………………………………………..






(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część2 

Pompy infuzyjne w stacjach dokujących- kpl. 4
	Przedmiot:
	

	Nazwa i typ:
	

	Producent:
	

	Rok produkcji:
	


	Lp.
	Opis minimalnych  wymaganych parametrów technicznych
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	1. 
	Stosowanie strzykawek 2, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 35, 50 ml. 
	TAK,  opisać
	

	2. 
	Strzykawki montowane od czoła.
	TAK,  opisać
	

	3. 
	Klawiatura symboliczna i alfanumeryczna umożliwiająca szybkie i intuicyjne programowanie infuzji oraz obsługę pompy-nie dopuszcza się klawiatury wyświetlanej na ekranie pompy.
	TAK,  opisać
	

	4. 
	Wysokość pompy max. 12 cm 
	TAK,  opisać
	

	5. 
	Szybkość dozowania w zakresie min. 0,1-2000 ml/h
	TAK,  opisać
	

	6. 
	Programowanie parametrów infuzji w jednostkach:

· ml, L,

· ng, μg, mg, g,

· μEq, mEq, Eq,

· mlU, IU, kIU,

· mIE, IE, kIE,

· cal, kcal,

· J, kJ,

▪ mmol, mol, 

z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie,

z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, 

na min, godz., dobę.
	TAK,  opisać
	

	7. 
	Zabezpieczenie przed gwałtowną zmianą szybkości w trakcie trwania infuzji (miareczkowanie).
	TAK,  opisać
	

	8. 
	Tryby dozowania:

1. Infuzja ciągła,

2. Infuzja bolusowa (z przerwą),

3. Infuzja profilowa (min. 16 kroków infuzji),

Infuzja TPN (narastanie / utrzymanie / opadanie).
	TAK,  opisać
	

	9. 
	Dokładność infuzji ± 2%
	TAK,  opisać
	

	10. 
	Programowanie parametrów podaży Bolus-a i dawki indukcyjnej:

1. objętość / dawka

czas lub szybkość podaży
	TAK,  opisać
	

	11. 
	Automatyczna zmniejszenie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji.
	TAK,  opisać
	

	12. 
	Możliwość wgrania do pompy biblioteki leków złożonej z procedur dozowania zawierających co najmniej:

1. nazwy leku,

2. 10 koncentracji leku,

3. szybkości dozowania (dawkowanie),

4. całkowitej objętości (dawki) infuzji,

5. parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej,

6. limitów dla wymienionych parametrów infuzji:

miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, 

twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu.

7. Notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji.

Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. Wybór oddziału dostępny w pompie.

Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych.

Pojemność biblioteki do 5000 procedur dozowania leków.
	TAK,  opisać
	

	13. 
	Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków.
	TAK,  opisać
	

	14. 
	Ekran infuzji umożliwiający wyświetlenie następujących informacji jednocześnie:

· nazwa leku,

· koncentracja leku,

· szybkość infuzji,

· informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego,

· podana dawka,

· poziom limitów dla szybkości infuzji,

· czas do końca dawki lub czas do końca strzykawki w formie graficznej,

· kategorii leku wyodrębnionej kolorem,

· stan naładowania akumulatora,

aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej.
	TAK,  opisać
	

	15. 
	Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy.
	TAK,  opisać
	

	16. 
	Kolorystyczne wyróżnienie ekranu infuzji do żywienia dojelitowego względem innych realizowanych infuzji.
	TAK,  opisać
	

	17. 
	Regulowane progi ciśnienia okluzji, min. 12 poziomów.
	TAK,  opisać
	

	18. 
	Progi ciśnienia regulowane w zakresie 75-900 mmHg.
	TAK,  opisać
	

	19. 
	Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji.
	TAK,  opisać
	

	20. 
	Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego.
	TAK,  opisać
	

	21. 
	Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia.
	TAK,  opisać
	

	22. 
	Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej:

· Zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania.

· Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji,

· Pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, 

· Automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej,

· Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej,

Świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm, STOP.
	TAK,  opisać
	

	23. 
	Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy z stacji dokującej.
	TAK,  opisać
	

	24. 
	Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu.
	TAK,  opisać
	

	25. 
	Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączania przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących.
	TAK,  opisać
	

	26. 
	Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących wyposażonych w interface LAN z oprogramowaniem zewnętrznym.
	TAK,  opisać
	

	27. 
	Historia infuzji – możliwość zapamiętania min. 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia.
	TAK,  opisać
	

	28. 
	Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, ochrona obudowy IP22
	TAK,  opisać
	

	29. 
	Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej
	TAK,  opisać
	

	30. 
	Czas pracy z akumulatora do 30 h przy infuzji 5ml/h
	TAK,  opisać
	

	31. 
	Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – do 5 h
	TAK,  opisać
	

	32. 
	Waga do 2,3 kg.
	TAK,  opisać
	

	
	STACJA DOKUJĄCA
	
	

	33. 
	Możliwość mocowania do 4 pomp infuzyjnych 
	
	


	34. 
	Obudowa stacji wykonana z tworzywa typu ABS
	
	

	35. 
	Waga stacji do 3 kg
	
	

	36. 
	Mocowanie stacji do pionowych rur, kolumn
	
	

	37. 
	Zasilanie 230 V AC 50Hz
	
	

	38. 
	System szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej – bez konieczności demontażu elementów pompy
	
	

	39. 
	Możliwość szybkiego wyjęcia ze stacji każdej (dowolnej) pompy
	
	

	40. 
	Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy
	
	

	41. 
	Stacja wyposażona w sygnalizację świetlną, alarmową
	
	

	42. 
	Przyłączanie stacji dokujących do systemu informatycznego szpitala za pomocą sieci Ethernet.
	
	

	43. 
	Stacja posiadająca uchwyt do swobodnego przenoszenia
	
	

	44. 
	Stacja wraz z wysięgnikiem do zawieszania pojemników z  płynami infuzyjnymi
	
	

	45. 
	Stabilny stojak umożliwiający łatwe przemieszczanie zestawu urządzeń medycznych
	
	

	46. 
	Podstawa jezdna z możliwością blokowania kół
	
	

	47. 
	Rura nośna wykonana ze stali nierdzewnej.
	
	

	48. 
	Możliwość mocowania stacji z pompami lub innych urządzeń medycznych o wadze do 35 kg 
	
	

	
	INFORMACJE DODATKOWE
	
	

	49. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	Tak
	

	50. 
	Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia.
	Min. 10 lat
	

	51. 
	Dostępność do autoryzowanego serwisu.
	Tak, podać gdzie
	

	52. 
	Czas reakcji od zgłoszenia.
	Max. 48h
	

	53. 
	Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju.
	Max. 3 dni robocze
	

	54. 
	Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy.
	Max. 5 dni roboczych
	

	55. 
	Deklaracja zgodności CE
	Tak,
	

	56. 
	Gwarancja min. 24 miesiące
	Tak, podać
	

	57. 
	Szkolenie pracowników
	Tak
	


Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 
Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.
Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi)
……………………………………………………………..






(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część 3 

Kardiomonitor z modułem EEG - szt. 1

	Przedmiot:
	

	Nazwa i typ:
	

	Producent:
	

	Rok produkcji:
	


	Lp.
	Opis minimalnych  wymaganych parametrów technicznych
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	1. 
	Monitor pacjenta o budowie modułowej. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu
	TAK,  opisać
	

	2. 
	Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 120 minut pracy w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2.
	TAK,  opisać
	

	3. 
	Monitor wyposażony w składany uchwyt do przenoszenia
	TAK,  opisać
	

	4. 
	Wyposażenie z złącza wejścia/wyjścia:
	TAK,  opisać
	

	5. 
	- wyjście sygnału do podłączenia ekranu kopiującego, 
	TAK,  opisać
	

	6. 
	- co najmniej 3 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych,
	TAK,  opisać
	

	7. 
	- gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania.
	TAK,  opisać
	

	8. 
	Możliwość rozbudowy monitora o pomiary:

- stopnia uśpienia BIS,

- saturacji ośrodkowej krwi żylnej (ScvO2),

- nieinwazyjnego rzutu minutowego metodą impedancji kardiograficznej,

- ciągłego inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego,

- małoinwazyjnego pomiaru rzutu serca 
- inwazyjnego pomiaru rzutu serca 

- parametrów mechaniki oddechowej,

- wolumetrycznego CO2,

- parametrów metabolicznych RQ i EE,

- przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT,

- oksymetrii tkankowej.
	TAK,  opisać
	

	9. 
	Możliwość rozbudowy monitora o moduł interfejsowy do jednoczesnego podłączenia do 4 zewnętrznych urządzeń medycznych (respiratory, pompy infuzyjne, aparaty do znieczulania, monitory hemodynamiczne)
	TAK,  opisać
	

	                             EKRAN / OBSŁUGA

	10. 
	Kolorowy pojedynczy, pojemnościowy ekran dotykowy w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15.5", rozdzielczości co najmniej 1920x1080 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 170o). Min. 10 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie. Miejsca na moduły pomiarowe w jednej obudowie z ekranem.  
	TAK,  opisać
	

	11. 
	Funkcja automatycznego dostosowania  jasności ekranu do natężenia światła otoczenia 
	TAK,  opisać
	

	12. 
	Obsługa wielodotykowa za pomocą gestów przeciągania. Możliwość rozbudowy o obsługę przy pomocy pilota,
	TAK,  opisać
	

	13. 
	Fabrycznie skonfigurowane co najmniej trzy układy ekranu: normalny (krzywe dynamiczne i wartości parametrów), minitrendów (krótkie trendy, krzywe dynamiczne i wartości parametrów), duże odczyty. Szybkie przełączanie między ekranami, bez wchodzenia do menu, za pomocą gestów np. przesunięcie w lewo lub w prawo dwoma palcami po ekranie.  
	TAK,  opisać
	

	                              SYSTEM ALARMOWY

	14. 
	Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 9 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru).
	TAK,  opisać
	

	15. 
	Funkcja zawieszenia sygnalizacji alarmowej na czas wybrany przez użytkownika (do wyboru co najmniej wstrzymanie alarmów na 1, 2, 5 i 10 minut) oraz możliwość zawieszenia alarmów na stałe (zabezpieczone hasłem).
	TAK,  opisać
	

	16. 
	Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z pomiarami CO2 i częstości oddechu, bez jednoczesnego wyłączania alarmów innych parametrów. Wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty).
	TAK,  opisać
	

	17. 
	Monitor wyposażony w funkcję trybu resuscytacyjnego: zawieszenie działania alarmów fizjologicznych wszystkich parametrów. Wyświetlanie na ekranie informacji o aktywnym trybie resuscytacyjnym
	TAK,  opisać
	

	18. 
	Monitor wyposażony w funkcję wzywania pomocy - użytkownik znajdujący się przy danym monitorze może uruchomić sygnalizację dźwiękową i wizualną na innych monitorach lub centrali znajdujących się na tym samym oddziale. Na innym monitorach i centrali uruchomi się dźwiękowa sygnalizacja alarmowa oraz pojawi się okno informujące, z którego monitora wysyłany jest sygnał. 
	TAK,  opisać
	

	19. 
	Funkcja resetowania alarmów technicznych powodująca ich usuwanie lub zamianę w komunikaty informacyjne lub ich wyciszenie z wyświetlaniem na ekranie oznaczonego komunikatu alarmu.
	TAK,  opisać
	

	                             ZAPAMIĘTYWANIE I PRZEGLĄD DANYCH

	20. 
	Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty
	TAK,  opisać
	

	21. 
	Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full disclosure) – pamięć co najmniej 24 godziny 
	TAK,  opisać
	

	22. 
	Zapamiętywanie co najmniej 700 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów)
	TAK,  opisać
	

	23. 
	Funkcja eksportu danych wypisanych pacjentów na pamięć USB z możliwością ich późniejszego przeglądu na komputerze osobistym przy pomocy dedykowanego oprogramowania
	TAK,  opisać
	

	                       PRACA W SIECI MONITOROWANIA/ WYSYŁANIE DANYCH

	24. 
	Możliwość współpracy z centralą pielęgniarską 
	TAK,  opisać
	

	25. 
	Możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych.
	TAK,  opisać
	

	26. 
	Możliwość bezpośredniego wysyłania danych w standardzie HL7 (wartości parametrów, krzywe i alarmy) z monitora pacjenta bez pośrednictwa centrali lub innego urządzenia typu bramka.
	TAK,  opisać
	

	27. 
	Monitor przystosowany do współpracy z nadajnikiem telemetrycznym z możliwością przeglądania danych pomiarów z urządzenia telemetrycznego na ekranie monitora. 
	TAK,  opisać
	

	28. 
	Funkcja monitorowania alarmów z innych kardiomonitorów podłączonych do tej samej sieci (co najmniej dwa jednocześnie)
	
	

	29. 
	Funkcja wyświetlania danych z innych kardiomonitorów podłączonych do tej samej sieci, w tym wartości z co najmniej 12 kardiomonitorów, a krzywych i wartości z jednego wybranego kardiomonitora
	TAK,  opisać
	

	30. 
	Informacje o pacjencie, ustawienia alarmów synchronizowane pomiędzy

monitorem i centralą 
	TAK,  opisać
	

	31. 
	Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania poprzez stację centralnego nadzoru
	TAK,  opisać
	

	                      MIERZONE PARAMETRY

	32. 
	EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30-300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. 

Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie. 

W komplecie z monitorem: przewód EKG z kompletem 5 końcówek.
	TAK,  opisać
	

	33. 
	Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 24 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF. Wykorzystywanie do analizy EKG co najmniej 4 odprowadzeń EKG jednocześnie. Możliwość wyboru odprowadzeni do analizy przez użytkownika.
	TAK,  opisać
	

	34. 
	Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi  odcinkami.  Tryb alarmowania ST w oparciu wartości bezwzględne oraz względne w stosunku do linii odniesienia. W przypadku trybu alarmowania w oparciu o wartości bezwzględne możliwość ustawienia granic alarmowych dla pojedynczego ST oraz dla dwóch ST.
	TAK,  opisać
	

	35. 
	Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc wg. co najmniej 4 wzorów
	TAK,  opisać
	

	36. 
	RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 mm/s.
	TAK,  opisać
	

	37. 
	Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości %saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. Wyświetlanie statystyk pomiaru SpO2 w postaci wykresów słupkowych. W komplecie z monitorem  przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec.
	TAK,  opisać
	

	38. 
	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIPC) metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny, automatyczny, ciągły (powtarzające się pomiary w czasie 5 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1 – 480 minut. Wyświetlanie na ekranie wartości ustawionego interwału oraz czasu jaki pozostał do kolejnego pomiaru. Pomiar sekwencyjny z co najmniej 5 programowalnymi cyklami, z indywidualnym ustawianiem ich czasu trwania i odstępów pomiarowych dla każdego cyklu.  Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Możliwość ustawiania przez użytkownika formatu wyświetlanych danych np. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie lub tylko średnie. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. W komplecie z każdym monitorem przewód oraz mankiet średni.
	TAK,  opisać
	

	39. 
	Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Zakres pomiarowy co najmniej od 5 do 50oC. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. Wybór etykiety  temperatury zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. W komplecie z kardiomonitorem czujnik temperatury powierzchniowy. Możliwość rozbudowy monitora o co najmniej kolejne 4 tory pomiarowe temperatury.
	TAK,  opisać
	

	40. 
	Inwazyjny pomiar ciśnienia(IPC), dwa tory pomiarowe. Możliwość jednoczesnego  wyświetlanie dwóch krzywych inwazyjnego ciśnienia ze wspólnym poziomem zero (nakładanie się krzywych). Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. Możliwość ustawiania przez użytkownika formatu wyświetlanych danych np. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie lub tylko średnie. Obliczanie wartości PPV. Funkcja pomiaru PAWP. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. Wybór etykiety  inwazyjnego ciśnienia zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. Automatyczny wybór zakres pomiarowego w zależności od wybranej etykiety oraz możliwość ręcznego wyboru zakresu pomiarowego. W ofercie z monitorem dwa przewody połączeniowe do przetworników ciśnienia, płytka i zacisk do mocowania przetworników na statywie. Możliwość rozbudowy monitora o co najmniej kolejne 4 tory pomiarowe inwazyjnego ciśnienia.
	TAK,  opisać
	

	41. 
	Moduł z analizą EEG w czasie rzeczywistym z czterech kanałów (na każdym  stanowisku).
	TAK,  opisać
	

	42. 
	Pomiar i wyświetlanie wartości: Spectra Edge Frequency- SEF, Mean Frequency- MF, Total Power -TP , %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta.
	TAK,  opisać
	

	43. 
	W komplecie z każdym modułem zestaw akcesoriów wielorazowych 
	TAK,  opisać
	

	                 INNE FUNKCJE I APLIKACJE KLINICZNE

	44. 
	Monitor wyposażony w funkcję obliczania punktacji do oceny poziomu świadomości wg. skali Glasgow (GCS).
	TAK,  opisać
	

	45. 
	Funkcja wyświetlania statystyki SpO2 w wybranymi przez użytkownika przedziale czasowym (od 0,5 do 24 godzin) z prezentacją % udziału zaprogramowanych przez użytkownika przedziałów wartości %SpO2 w badanym przedziale czasowym, z wyborem zakresu docelowego
	TAK,  opisać
	

	46. 
	Funkcja „oczekiwanie”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania.
	TAK,  opisać
	

	47. 
	Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym.
	TAK,  opisać
	

	48. 
	Funkcja wyświetlania stoperów z odmierzaniem czasu malejąco oraz rosnąco
	TAK,  opisać
	

	49. 
	Możliwość rozbudowy oferowanego monitora o funkcje wspomagania decyzji klinicznych:
	TAK,  opisać
	

	50. 
	Statyw na co najmniej pięciu kółkach wyposażonych w hamulce z półką do montażu monitora i dwoma koszykami na akcesoria 

lub 

Uchwyt na ścianę z półką do montażu monitora i koszykiem na akcesoria
	TAK,  opisać
	

	                            INFORMACJE DODATKOWE

	51. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	Tak
	

	52. 
	Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia.
	Min. 10 lat
	

	53. 
	Dostępność do autoryzowanego serwisu.
	Tak, podać gdzie
	

	54. 
	Czas reakcji od zgłoszenia.
	Max. 48h
	

	55. 
	Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju.
	Max. 3 dni robocze
	

	56. 
	Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy.
	Max. 5 dni roboczych
	

	57. 
	Deklaracja zgodności CE
	Tak,
	

	58. 
	Gwarancja min. 24 miesiące
	Tak, podać
	

	59. 
	Szkolenie pracowników
	Tak
	


Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 
Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.
Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi)
……………………………………………………………..






(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Część 4 

Aparat RTG przewoźny- szt. 1

	Przedmiot:
	

	Nazwa i typ:
	

	Producent:
	

	Rok produkcji:
	


	Lp.
	Opis minimalnych  wymaganych parametrów technicznych
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	1. 
	Aparat z detektorem cyfrowymi - detektory bezprzewodowe 
	TAK,  opisać
	

	2. 
	Deklaracja zgodności na oferowany aparat cyfrowy w całości jako wyrób medyczny
	TAK, podać nazwę handlową ,model oraz producenta
	

	3. 
	Skonfigurowanie urządzenia do pracy z  systemem PACS/RIS i systemem informatycznym  Zamawiającego  
	TAK,  opisać
	

	4. 
	Wykonanie przez Wykonawcę odbiorczych testów akceptacyjnych i specjalistycznych
	TAK,  opisać
	

	GENERATO

	5. 
	Generator wysokiej częstotliwości
	TAK, ≥100kHz
	

	6. 
	Moc wyjściowa generatora
	≥ 30kW
	

	1. 
	Zakres napięcia roboczego
	   40 - 150kV
	

	2. 
	Minimalny czas ekspozycji
	≤ 5ms
	

	3. 
	Zakres maksymalnych prądów
	 ≥400mA
	

	4. 
	Zakres maksymalnych ekspozycji
	TAK
	

	5. 
	Tryb programów anatomicznych zintegrowany z menu wyboru projekcji w systemie akwizycji obrazu DR
	TAK
	

	7. 
	Synchronizacja nastaw programów anatomicznych z generatorem
	TAK
	

	8. 
	Autodiagnostyka generatora z komunikatami o błędach
	230V/ 50Hz
	

	9. 
	Zasilanie 
	TAK
	

	LAMPA RTG, KOLIMATOR

	10. 
	Wielkość małego ogniska
	≤ 0,6mm
	

	11. 
	Moc małego ogniska
	≥ 19kW
	

	12. 
	Wielkość dużego ogniska 
	≤ 1,2mm
	

	13. 
	Moc dużego ogniska
	≥ 40kW
	

	14. 
	Pojemność cieplna anody
	≥ 300KHU
	

	15. 
	Pojemność cieplna kołpaka
	≥ 1000KHU
	

	16. 
	Miernik dawki zintegrowany z kolimatorem i z prezentacją wartości dawki na konsoli operatora i zapisem w pliku Dicom
	TAK
	

	17. 
	Kolimacja manualna
	TAK 
	

	18. 
	Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem
	TAK
	

	19. 
	Obrót kolimatora
	+/- 90°
	

	20. 
	Dotykowy panel LCD o przekątnej min. 7” na kołpaku  pozwalający na wyświetlenie listy pacjentów, zmianę warunków ekspozycji i wyświetlenie badania z możliwością akceptacji lub odrzucenia badania
	TAK
	

	21. 
	Oświetlenie pola ekspozycji typu LED
	TAK
	

	22. 
	Miarka centymetrowa
	TAK
	

	23. 
	Filtry dodatkowe pediatryczne wbudowane w kolimator do wyboru
	TAK, opisać
	

	KOLUMNA TELESKOPOWA LAMPY

	24. 
	Kolumna teleskopowa lampy składana
	TAK
	

	25. 
	Minimalna wysokość aparatu w czasie jazdy
	<145cm
	

	26. 
	Odległość maksymalna ogniska lampy RTG od podłogi 
	≥200cm
	

	27. 
	Maksymalna odległość ogniska lampy RTG od środka kolumny
	≥130cm
	

	28. 
	Zakres obrotu kołpaka lampy RTG wokół osi poziomej
	≥ +/- 130o
	

	29. 
	Zakres obrotu kolumny lampy RTG wokół osi pionowej
	≥ +/- 270o
	

	30. 
	Zakres pochylenia lampy
	≥-10o +90o
	

	WÓZEK NAPĘDOWY 

	31. 
	Wbudowany system antykolizyjny z przodu aparatu
	TAK
	

	32. 
	Napęd na dwa koła przez oddzielne silniki, umożliwiające efektywny skręt aparatu
	TAK
	

	33. 
	Szerokość wózka aparatu
	<60cm
	

	34. 
	Długość transportowa aparatu
	<130cm
	

	35. 
	Waga aparatu
	<560kg
	

	36. 
	Sloty w obudowie na oferowane detektory
	TAK
	

	37. 
	Ładowanie detektora w slocie
	TAK
	

	38. 
	Ładowanie akumulatorów detektorów w obudowie aparatu lub ładowarka 
	TAK
	

	39. 
	Minimalna wysokość transportowa 
	≤140cm
	

	40. 
	Prędkość przemieszczania korzystając z napędu 
	≥5km/h
	

	41. 
	Pełna wymienność detektorów z aktualnie posiadanymi detektorami w aparatach cyfrowych przyłóżkowych i stacjonarnych.
	TAK, opisać
	

	CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁAKI PRZENOŚNY DETEKTOR 35x43 cm

	42. 
	Płaski bezprzewodowy detektor cyfrowy do wykonywania badań  przyłóżkowych  wymiennymi akumulatorami bez konieczności ładowania całego detektora
	TAK
	

	43. 
	Waga detektora z akumulatorem
	≤3,2kg
	

	44. 
	Maksymalne  obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora)
	≥ 160 kg
	

	45. 
	Rozmiar aktywny detektora 
	35 x 43cm ± 1cm
	

	46. 
	Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą  pikseli  
	≥7mln, podać
	

	47. 
	Rozmiar piksela
	≤ 140 µm
	

	48. 
	Głębokość akwizycji
	≥ 16bit
	

	49. 
	DQE dla 1lp/mm
	≥ 51%
	

	50. 
	Rozdzielczość detektora
	≥3,6 lp/mm
	

	51. 
	Ładowarka umożliwiająca jednoczesne ładowanie min. 2 baterii lub ładowanie w aparacie oraz min. 2 baterie w komplecie
	TAK
	

	52. 
	Maksymalna ilość ekspozycji na jednym naładowaniu
	≥ 300
	

	53. 
	Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤4s
	TAK
	

	54. 
	Zaawansowana konstrukcja obudowy zapewniająca ochronę przed wnikaniem wody i pyłu min. IP56
	TAK
	

	55. 
	Uchwyt do detektora z karta przeciwrozproszeniową
	TAK
	

	WBUDOWANA KONSOLA OPERATORA APARATU MOBILNEGO

	56. 
	Obsługa aparatu zintegrowana w jednej konsoli  do sterowania generatorem RTG i systemem obrazowania cyfrowego
	TAK
	

	57. 
	Kolorowy monitor dotykowy LCD o rozdzielczości min. 1280x1024 pikseli  stacji technika do ustalania warunków ekspozycji i wysyłania obrazów o 

przekątnej min.
	≥ 19”
	

	58. 
	Stacja technika z komputerem minimum czterordzeniowym procesorem, 8 GB RAM, dysk  min. 500GB, system operacyjny, oprogramowanie systemowe zgodne z Dicom
	TAK
	

	59. 
	Wprowadzanie danych pacjenta za pomocą klawiatury i monitora dotykowego bezpośrednio na stanowisku oraz z systemu RIS z pomocą systemu Dicom Worklist
	TAK
	

	60. 
	Oprogramowanie umożliwiające przypisywanie konkretnym projekcjom warunków ekspozycji, zaczernienia, ostrości i dynamiki obrazów
	TAK
	

	61. 
	Wybór ustawienia pacjenta (np. AP, bok, itd.)
	TAK
	

	62. 
	Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy)
	≥ 5000 obrazów
	

	63. 
	Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu
	TAK
	

	64. 
	Blendowanie (czarne maskowanie tła) wielokątowe, ręczne z możliwością zmiany powierzchni i  automatyczne 
	TAK
	

	65. 
	Funkcja obrotu o dowolny kąt
	TAK
	

	66. 
	Powiększenia i odbicia obrazu
	TAK
	

	67. 
	Funkcja pozytyw – negatyw
	TAK
	

	68. 
	Pomiary długości i kątów
	TAK
	

	69. 
	Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz  listą pacjentów
	TAK
	

	70. 
	Funkcja wprowadzania pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie

oraz  elektronicznych markerów z możliwością definiowania własnych
	TAK
	

	71. 
	Interfejs DICOM : DICOM 3.0, Work List Manager(WLM), Print, Send, nagrywanie płyt CD dla pacjenta z przeglądarką zgodną z Dicom
	TAK
	

	72. 
	Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych
	TAK
	

	73. 
	Oprogramowanie do prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg techników
	TAK
	

	74. 
	Dostęp do badań odrzuconych, min. 100 ostatnich, na aparacie z możliwością wysłania na inny serwer do celów kontroli jakości 
	TAK
	

	75. 
	Wybór na zdjęciu obszaru zainteresowania o wymiarach min. 1x1cm z pomiarem średnich wartości pikseli na obszarze i odchylenia standardowego
	TAK
	

	76. 
	Oprogramowanie pediatryczne z podziałem wiekowym i wagowym
	TAK
	

	77. 
	Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej (na brzegu monitora) lub inna metoda pomiaru długości
	TAK 
	

	78. 
	Funkcjonalność przywrócenia obrazu do pierwotnej postaci, cofnięcie wprowadzonych zmian wyglądu obrazu
	TAK
	

	79. 
	Wydruk obrazów w trybie True Size z możliwością podziału na min. 1/2/4/8/12
	TAK
	

	80. 
	Wyświetlanie współczynnika ekspozycji zgodnie z IEC
	TAK
	

	81. 
	Histogram obrazu ekspozycji
	TAK
	

	82. 
	Wysyłanie  dawki po zakończeniu badania
	TAK
	

	83. 
	Oprogramowanie do wykrywania odmy płucnej
	TAK
	

	84. 
	Oprogramowanie do wizualizacji rur i cewników
	TAK
	

	85. 
	Oprogramowanie kratki wirtualnej
	TAK
	

	86. 
	INFORMACJE DODATKOWE
	
	

	87. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	Tak
	

	88. 
	Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia.
	Min. 10 lat
	

	89. 
	Dostępność do autoryzowanego serwisu.
	Tak, podać gdzie
	

	90. 
	Czas reakcji od zgłoszenia.
	Max. 48h
	

	91. 
	Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju.
	Max. 3 dni robocze
	

	92. 
	Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS
	
	

	93. 
	Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy.
	Max. 5 dni roboczych
	

	94. 
	Deklaracja zgodności CE
	Tak,
	

	95. 
	Gwarancja min. 24 miesiące
	Tak, podać
	

	96. 
	Szkolenie pracowników min. 2 dni 
	Tak
	


Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 
Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.
Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi)
……………………………………………………………..






(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

