Kraków dnia: 31.05.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/19/2022.

Zamawiający,  działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 11 Pakiet 4 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wysokość każdej z komór 12 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 6 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści oznaczenie barwnym kodem na cewniku, natomiast rozmiarem na opakowaniu? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 6 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 10 wyłącznie o długości 40 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 12 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie: - rękaw silikonowy o długości 160cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw - 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwa z zastawką jednokierunkową - 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach wyposażone w zastawkę zabezpieczającą przed wylaniem zawartości - 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka - zestaw wprowadzający - Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml? Odpowiedź: Dopuszcza się po spełnieniu wymagań zawartych w SWZ, dotyczących pakietu, tj. całego pakietu poz. 1 i 2. Pakiet 12 poz. 2 Czy Zamawiający oczekuje 50 sztuk worków, czy też 50 opakowań a'10 sztuk? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ, Zamawiający oczekuje 50 sztuk worków. Pakiet 12 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści przeliczenie ilości sztuk worków na opakowania a'10 sztuk i przedstawienie oferty za opakowanie? Odpowiedź: Dopuszcza się po spełnieniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ. Pakiet 23 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści sondę wykonaną z PCV? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 23 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści sondę w rozmiarach 16, 18, 21? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 27 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści standardową linię próbkującą CO2 wyposażoną w końcówki męska-męska? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 27 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści linię próbkującą o długości 2m? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 27 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści linię próbkującą o długości 3m? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca