Kraków dnia: 2022-06-02

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dla potrzeb Oddziału Urazowo- Ortopedycznego” – znak sprawy ZP/30/2022.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 2 - Wiertarka szybkoobrotowa Pytania Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie również najwyższej jakości systemu renomowanego producenta uwzględniając poniższe dopuszczenia: Zwracamy uwagę na fakt iż poniższe dopuszczenie umożliwi zaoferowanie systemu który pozwala na pracę w normalnej temperaturze sali operacyjnej (zwykle 20°C) przy 60 000 obr./min przez czas nieokreślony. II.NAPĘD SZYBKOOBROTOWY - 1 SZTUKA 6. Napięcie zasilające napęd: max. 40 V (prąd stały) Prosimy o dopuszczenie systemu z napieciem zasilającym napęd wynoszącym 48 V Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 8. Maksymalny moment obrotowy 38,85 mNm Prosimy o dopuszczenie wysokiej jakości systemu renomowanego producenta z nowoczesnym napędem o maksymalnym momencie obrotowym 42 mNm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 9. Maksymalna moc: 350W Prosimy o dopuszczenie wysokiej jakości systemu renomowanego producenta z nowoczesnym napędem o mocy maksymalnej min. 160 W. Jednoczesnie zwracamy uwagę na fakt iż proponowane rozwiązanie oferuje pełną moc swoich możliwości dostosowanych do zastosowań zarówno w obrębie głowy, kręgosłupa i zabiegów osteotomii. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. IV.KONSOLA STERUJĄCA - 1 SZTUKA 25. Interfejs użytkownika w języku polskim Prosimy o dopuszczenie systemu z intuicyjnym obrazkowym interfejsem użytkownika w języku angielskim. Instrukcja obsługi, kody błędów w języku polskim Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 26. Dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD o min. przekątnej min.17 cm, min. rozdzielczość 800x480 pikseli, min. kąt widzenia 170?, kolor 24-bitowy Prosimy o dopuszczenie systemu z dotykowym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 21 cm rozdzielczość min. 640x480 pikseli, min. kąt widzenia 170? ponadto wyświetlacz oferuje wysoki kontrast, widoczność w całkowitej ciemności Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 38. Konsola ze zintegrowaną pompką perystaltyczną współpracująca z systemem drenów jednorazowych o wydajności w zakresie min.: 0 - 300 ml/min. Prosimy o dopuszczenie systemu z zintegrowanymi 2 pompami perystaltycznymi o wydajności do min. 100ml/min każda współpracującymi z systememami drenów jednorazowych o wskazanej i większej wydajności. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 40. Sterowanie wydajnością pompki perystaltycznej z konsoli i sterownika nożnego Prosimy o dopuszczenie systemu z możlwiością sterowania wydajnością pompy perystaltycznej zarówno z poziomu konsoli jak i z poziomu dedykowanego pilota sterującego funkcjami pomp. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 45. Adaptacyjnie podświetlane gniazda przewodów napędów i sterowników nożnych - barwa podświetlenia skorelowana z aktualnym przypisaniem gniazd napędów ze sterownikami nożnymi Prosimy o dopuszczenie systemu z kolorowym/ graficznym onaczeniem gniazd przewodów napędów i sterowników nożnych - konsola automatycznie rozpoznaje podłączony system- napęd/sterownik/Shaver/piły itd... Odpowiedź: Parametr opisany w pkt. 45 nie jest wymagany, a jedynie oceniany. Zamawiający pozostawia zapis pkt. 45 bez zmian. 46. Funkcja programowania indywidualnych ustawień parametrów pracy napędów i sterowników nożnych dla min. 20 użytkowników Prosimy o dopuszczenie systemu z możliwością dowolnej konfiguracji ustawień parametrów pracy nie tylko napędów czy sterowników nożnych ale i pomp perystaltycznych bez konieczności programowania ustawień, bez ograniczeń w ilości użytkowników. Odpowiedź: Parametr opisany w pkt. 46 nie jest wymagany, a jedynie oceniany. Zamawiający pozostawia zapis pkt. 46 bez zmian. V.POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE 51.1. Przewodowy dwuprzyciskowy sterownik nożny z podświetleniem, z możliwością programowania funkcji przycisków Prosimy o dopusczenie systemu z specjalnie dedykowanym podświetlanym sterownikiem nożnym - cztery przyciski + uchwyt do przenoszenia stopą podczas operacji przez użytkownika (warunek sterylności). Sterownik obsługuje następujące funkcje : 1. zmiana kierunku obrotów, 2. zmiana napędu, 3. zmiana rodzaju przyśpieszenia tj. 0 -1 oraz zmiana płynna 4. Zmiana Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 51.2. Główny przycisk sterownika nożnego w formie ergonomicznej uchylnej platformy Prosimy o dopuszczenie systemu z głównym przyciskiem sterownika nożnego wyposażonego dodatkowo w uchylną platformę umożliwiającą min. przenoszenie sterownika Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 51.3. Długość przewodu sterownika nożnego min. 4.5m Prosimy o dopuszczenie systemu z przewodem sterownika nożnego o długości min. 3.4 m Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski