Kraków dnia: 2022-07-15

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ i ZMIANA SWZ nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawę maszyny wytrzymałościowej do 100 kN - KC-zp.272-413/22” – znak sprawy KC-zp.272-413/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maszyny o prędkości testowania od 0,0001 do 1500 mm/min w zakresie siły do 110 kN? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie większego zakresu siły przy tej prędkości testowania. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający wymaga, aby głowice 5 kN i 50 kN były dostarczone z adapterami do beznarzędziowego i bezpośredniego montażu na głowicy 100 kN? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza możliwość bezpośredniego montażu beznarzędziowego tych głowic. Pytanie nr 3 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie maszyny z transferem danych pomiarowych 2 000 Hz synchronicznie we wszystkich kanałach systemu, zapewniając 120.000 wierszy pomiarowych przy teście statycznym trwającym 60 sekund? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: NIE. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w SWZ i wymaga częstotliwości próbkowania na poziomie min. 10 000 Hz. Pytanie nr 4 Czy Zamawiający wymaga, aby ekstensometr wideo zapewniał pomiar anizotropii plastycznej wg ISO 10113 bezpośrednio na krawędzi próbki bez konieczności jej znakowania? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK. Pomiar anizotropii i współczynnika Poissona jest konieczny. Pytanie nr 5 Czy Zamawiający wymaga, aby kanał wydłużenia ekstensometru wideo był zsynchronizowany sprzętowo w elektronice sterującej maszyny, a nie na poziomie oprogramowania PC? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Kanał wydłużenia ekstensometru wideo powinien być zsynchronizowany sprzętowo, ale Zamawiający dopuszcza zaoferowanie synchronizacji z poziomu komputera. Pytanie nr 6 Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie sterujące w czasie rzeczywistym wskazywało na wykresie prędkość regulacji odkształcenia wg ISO 6892-1 metoda A celem ewidencji dokładności regulacji? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie sterujące w czasie rzeczywistym wskazywało na wykresie prędkość regulacji odkształcenia wg ISO 6892-1 metoda A lub równioważnej celem ewidencji dokładności regulacji. Pytanie nr 8 Czy Zamawiający wymaga przeprowadzenia wzorcowania w miejscu instalacji wszystkich czujników w zakresie dostawy (3 głowice siły, przesuw trawersy, prędkość trawersy, 2 ekstensometry, osiowość) wraz z wystawieniem świadectw laboratorium akredytowanego wg ISO 17025? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: TAK. Zamawiający wymaga przeprowadzenia wzorcowania w miejscu instalacji wszystkich czujników w zakresie dostawy (3 głowice siły, przesuw trawersy, prędkość trawersy, 2 ekstensometry, osiowość) wraz z wystawieniem świadectw laboratorium akredytowanego wg ISO 17025 lub równoważnej.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ 
i nie prowadzoną do zmiany treści Ogłoszenia.