Kraków dnia: 25.07.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup sprzętu medycznego
i wyposażenia dedykowanego walce COVID-19 dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3"” – znak sprawy ZP/34/2022.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3 Do pakietu nr 8 - Materace p/odleżynowe (I): 1. Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwodleżynowy dostosowujący ciśnienie wewnątrz materaca automatycznie do wagi i pozycji pacjenta? Odpowiedź: Tak. 2. Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac z pompą pracującą w zakresie ciśnienia 20-55mmHg? Odpowiedź: Tak. 3. Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwodleżynowy z pompą o wadze 3,5kg? Odpowiedź: Tak. 4. Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwodleżynowy z trybem transportowym do 24 godzin realizowanym poprzez odłączenie przewodu powietrznego i zamknięcie go dedykowaną klapką przymocowaną do tego przewodu? Odpowiedź: Nie. 5. Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwodleżynowy w pokrowiec bez mankietu ukrywającego kabel zasilający? Odpowiedź: Nie. Do pakietu nr 9 - Materace p/odleżynowe (II): 1. Czy w zakresie p. 9 opisu materaca Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwodleżynowy zbudowany z 19 poprzecznych komór pojedynczo wymiennych? Odpowiedź: Nie. 2. Czy w zakresie p. 13 Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac wyposażony w cztery pasy mocujące do spodniego materaca? Odpowiedź: Tak. 3. Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwodleżynowy z pompą o wadze 2,8kg, pracującą w zakresie ciśnienia 25-60mmHg? Odpowiedź: Tak. Do pakietu nr 10 - Materace p/odleżynowe (III): 1. Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwodleżynowy o wysokości 11cm? Im niższy materac, tym mniejsze ryzyko, że zestaw materac spodni + materac zmiennociśnieniowy będą przekraczać wysokością barierki łóżka. Odpowiedź: Nie. 2. Czy w zakresie p. 9 Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac zbudowany z 19 poprzecznych komór pojedynczo wymiennych? Odpowiedź: Nie. 3. Czy w zakresie p. 13 Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac wyposażony w cztery pasy mocujące do spodniego materaca? Odpowiedź: Tak. 4. Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwodleżynowy z pompą o wadze 2,8kg, pracującą w zakresie ciśnienia 25-60mmHg? Odpowiedź: Tak.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski