Kraków dnia: 27.07.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dedykowanego walce COVID-19 dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3"” – znak sprawy ZP/34/2022.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 6 Dotyczy : PAKIET VI - Kardiomonitor przenośny Pytanie 1 dot. Punktu 2- Czy Zamawiający przyzna dodatkowe 10p. za możliwość rozbudowy kardiomonitora o dodatkowe moduły pomiarowe w postaci kostek połączeniowych do zewnętrznej kieszeni na moduły? Pozwoli to na dodatkowe rozszczelnienie urządzenia o dodatkowe moduły pomiarowych bez konieczności wymiany całego sprzętu na nowy. Odpowiedź: Nie. Pytanie 2 dot. Punkt 14- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z dłuższą pamięcią trendów 240 godzin i z pamięcią 200 zdarzeń alarmowych z wycinkami krzywych i wartości parametrów? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pytanie 3 dot. Punkt 15- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji analizy opisane w punkcie 15? Odpowiedź: Nie. Pytanie 4 dot. Punkt 16- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji analizy NIBP opisane w punkcie 16? Odpowiedź: Nie. Pytanie 5 dot. Punkt 17- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji tworzenia raportów ale z możliwością przeglądania trendów, zdarzeń alarmowych, zdarzeń ręcznych? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pytanie 6 dot. Punkt 18- Czy Zamawiający przyzna oferentowi 5 pkt w sytuacji zaproponowania wbudowanej drukarki termicznej do wydruku zapamiętanych trendów i zdarzeń? Odpowiedź: Nie. Pytanie 7 dot. Punkt 20- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z Ustawianiem głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 8 poziomów do wyboru) Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pytanie 8 dot. Punkt 23- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji opisanej w punkcie 23- bez głośności klawiszy oraz bez włączenia bądź wyłączenia tonu zakończenia pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia ? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pytanie 9 dot. Punkt 28- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji opisanej w punkcie 28- Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kardiomonitor bez możliwości ustawienia jednostki pomiarowej mm. Pytanie 10 dot. Punkt 34- Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji opisanej w punkcie 34- Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji? Oferowane urządzenie będzie posiadać ręczną regulację progów detekcji oddechów ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kardiomonitor bez możliwości wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji. Pytanie 11 dot. Punkt 45- Czy Zamawiający dopuści pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych. Czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 - 120 min. ? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pytanie 12 dot. Punkt 47- Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷270 mmHg? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pytanie 13 dot. Punkt 48- Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 30÷300 bpm? Odpowiedź: Zamawiający wymaga zakresu pomiaru pulsu wraz NIBP: co najmniej 30÷300 bpm. Pytanie 14 dot. Punkt 55- - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji opisanej w punkcie 55? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Pytanie 15 dot. Punkt 56- - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji opisanej w punkcie 56? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski