Kraków dnia: 27.07.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dedykowanego walce COVID-19 dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3"” – znak sprawy ZP/34/2022.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 10 1. Pakiet 11: Dot. parametru nr 3 Załącznik nr 1.11 do SWZ - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp o stopniu ochrony IP22. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Pakiet 11: Dot. parametru nr 4 w zw. z parametrem nr 49 i 50 Załącznik nr 1.11 do SWZ - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie sposobu przyznawania punktacji za parametr nr 4 w sytuacji, gdy zalecany przez Producenta termin pierwszego przeglądu jest liczony od daty instalacji sprzętu (i nie jest on / nie musi być tożsamy z okresem gwarancyjnym), natomiast każdy kolejny przegląd ma częstotliwość inną niż czasookres pomiędzy instalacją a pierwszym przeglądem. Przykład: pierwszy przegląd w terminie (np. 40) miesięcy od daty instalacji, każdy kolejny co (np. 28) miesięcy. Odpowiedź: Zamawiający przyzna punkty za najkrótszy z wymienionych terminów. Przykład: jeżeli pierwszy przegląd od instalacji jest zalecany po 36 miesiącach, a kolejne przeglądy są zalecane co 12 miesięcy to Wykonawca otrzyma 0 pkt. 3. Pakiet 11: Dot. parametru nr 23 Załącznik nr 1.11 do SWZ – Czy Zamawiający dopuści pompy z zakresem prędkości infuzji 0,01-2000 ml/h programowaną co: Od 0,01 ml/h do 99,99 ml/h, co 0,01 ml/h Od 100 ml/h do 999,9 ml/h, co 0,1 ml/h Powyżej 1000 ml/h, co 1 ml/h? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 4. Pakiet 11: Dot. parametru nr 30 Załącznik nr 1.11 do SWZ – Czy Zamawiający dopuści pompy z wstępnie wybieraną objętością w zakresie od 0,1-20000 ml programowaną co: Od 0,1 ml do 99,99 ml, co 0,01 ml Od 100 ml do 999,99 ml, co 0,1 ml Od 1000 ml do 20000 ml, co 1 ml? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 5. Pakiet 11: Dot. parametru nr 39 Załącznik nr 1.11 do SWZ – Czy Zamawiający zechce przyznać dodatkowe punkty w kryterium jakości za fizyczną alfanumeryczną klawiaturę? Wykonawca wyjaśnia, że proponowana klawiatura wymiernie wpływa na szybkość, łatwość i intuicyjność obsługi pompy. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody, prosimy o dostosowanie Załącznika nr 1.11 w niezbędnym zakresie. Odpowiedź: Zamawiający w poz. 39 przyzna 5 punktów za fizyczną klawiaturę numeryczną a także alfanumeryczną. 6. Pakiet 11: Dot. Załącznik nr 1.11 do SWZ - Czy Zamawiający zechce przyznać dodatkowe punkty w kryterium jakości za kolorowy ekran dotykowy? Jeżeli tak, prosimy o dostosowanie Załącznika nr 1.11 w niezbędnym zakresie. Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wprowadza dodatkowej punktacji. 7. Pakiet 11: Dot. Załącznik nr 1.11 do SWZ - Czy Zamawiający zechce przyznać dodatkowe punkty w kryterium jakości za ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy? Jeżeli tak, prosimy o dostosowanie Załącznika nr 1.11 w niezbędnym zakresie. Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wprowadza dodatkowej punktacji.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski