Kraków dnia: 28.07.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dedykowanego walce COVID-19 dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3"” – znak sprawy ZP/34/2022.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 13 Pakiet 12 pkt. 13 Prosimy o dopuszczenie urządzenia zasilanego z wbudowanego akumulatora 3,7 V/4400 mAh Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie zasilane z wbudowanego akumulatora pod warunkiem, że jego wymiana może zostać przeprowadzona przez bezpośredniego użytkownika (możliwość samodzielnej wymiany musi być potwierdzona w instrukcji obsługi). Prosimy o dopuszczenie minimalnego czasu pracy 15 h, Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. pkt. 18 Prosimy o odstąpienie od wymogu gumowego etui, w przypadku zaoferowania urządzenia którego obudowa wykonana jest z odpornego tworzywa. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. PAKIET 8 Pkt. 6 Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 85x200 cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pkt. 7 Prosimy o dopuszczenie wysokości 15 cm lub 16 cm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wysokość 16 cm. Pkt. 7 Prosimy o dopuszczenie materaca ze statycznym, powietrznym spodnim materacem bezpieczeństwa zamiast podkładu piankowego Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pkt. 9 Prosimy o dopuszczenie systemu, który całkowicie automatycznie dostosowuje ciśnienie do wagi pacjenta, postury i aktualnej pozycji pacjenta zarówno w trybach zmiennych jak i stałego niskiego ciśnienia. Ponadto w trybach zmiennych istnieje możliwość regulacji czasu cyklu w zakresie 10-25 min. (co 5 min) Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pkt. 13 Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający oczekuje aby materac posiadał możliwość wymiany górnego i dolnego pokrowca, bez konieczności demontażu komór? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pkt. 14 Prosimy o dopuszczenie 2 komór statycznych głowy Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pkt. 14 Prosimy o odstąpienie od wymogu statyczny komór głowy, w przypadku zaoferowania materaca, w którym komory napełniają się i opróżniają naprzemiennie co 3 - w takiej sytuacji głowa ma zawsze odpowiednie podparcie, a dodatkowo realizowania jest terapia zmiennociśnieniowa na tym obszarze Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pkt. 15 Prosimy o dopuszczenie materaca zapewniającego odpowiedni mikroklimat dzięki: - funkcji recyrkulacji powietrza - zapewniającej stałą, temperaturą powietrza w materacu i eliminującej ryzyko wychłodzenia pacjenta - pokrowcowi o przepuszczalności pary wodnej na poziomie 600g/m2/24h zapewniającemu odpowiedni poziom odprowadzania wilgoci spod pacjenta. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pkt. 19 Prosimy o dopuszczenie pompy parującej w trybach: - zmiennociśnieniowym (komory napełniają się w stosunku 1:3 w automatycznych cyklach) - pulsacyjnym (komory nie opróżniają się całkowicie, tylko minimalnie, naprzemiennie zmienia się w nich ciśnienie zapewniając efekt fali - tryb specjalnie dostosowany dla pacjentów wrażliwych z problem bólu) - statycznym niskociśnieniowym, -pielęgnacyjnym (czasowe maksymalne wypełnienie) z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po 20 min. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pkt. 20, 22 Prosimy o dopuszczenie systemu, który całkowicie automatycznie dostosowuje ciśnienie w materacu do wagi pacjenta, postury i aktualnej pozycji pacjenta bez konieczności dokonywania ustawień przez personel. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pkt. 27 Prosimy o dopuszczenie trybu transportowego realizowanego poprzez zamknięcie przewodów powietrznych materaca za pomocą zintegrowanej zatyczki. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski