Kraków dnia: 28.07.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 15

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dedykowanego walce COVID-19 dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3"” – znak sprawy ZP/34/2022.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 15 Dotyczy Załącznik nr 1.1 - pakiet nr 1 "Aparat do EKG" Pytanie nr 1 - pkt. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG wyposażonego w zintegrowany, dotykowy i kolorowy ekran graficzny o rozmiarze 7'' i rozdzielczości 800x480 pikseli. Ekran w takim rozmiarze pozwala na optymalną obsługę i podgląd przeprowadzanego badania EKG. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 2 - pkt. 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG wyposażonego w fizyczną klawiaturę alfanumeryczną oraz funkcyjną i ekran dotykowy. Takie rozwiązanie zapewnia sprawniejszą pracę w zakresie wpisywania wszelkich danych do aparatu EKG. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 3 - pkt. 9 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG wyposażonego w drukarkę termiczną obsługującą tylko papier w formie składanki, w 2 różnych rozmiarach, dowolnego producenta, ze znacznikiem lub bez. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 4 - pkt. 17 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z filtrem zakłóceń mięśniowych z najbardziej użytecznymi wartościami na poziomie 25, 35, 45 [Hz] oraz z możliwością całkowitego wyłączenia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 5 - pkt. 28 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG z wbudowaną bazą danych pacjentów min. 800 badań z możliwością rozszerzenia bez ograniczeń za pomocą karty SD, która po włożeniu do aparatu nie wystaje poza jego obrys. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dostarczenia z aparatem karty SD, która pozwoli na zapis 10000 badań. Pytanie nr 6 - pkt. 30 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG o bardziej funkcjonalnym zakresie interfejsów - 3x USB, slot kart SD, gniazdo LAN, wbudowany moduł Wi-Fi. Oferowane interfejsy zaspokoją wszelkie potrzeby użytkowników w zakresie obsługi i komunikacji aparatu EKG z innymi urządzeniami/systemami. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 7 - pkt. 32 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG posiadającego szersze możliwości w zakresie eksportu badania, a mianowicie obsługującego eksport do formatu DAT, PDF, SCP, JPG, BMP, TIFF. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 8 - pkt. 40 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu EKG o wadze 6,8kg. Różnica w wadze aparatu EKG nie ma większego znaczenia ponieważ zgodnie z punktem 39 parametrów techniczno-eksploatacyjnych wraz z aparatem ma być dostarczony statyw jezdny na którym aparat będzie zamontowany. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski