Kraków dnia: 28.07.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dedykowanego walce COVID-19 dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3"” – znak sprawy ZP/34/2022.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 19 Pytania dotyczą pakietu nr 11: 1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający w pkt.5 miał na myśli i wymaga „... współpracy z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi ...”, mając na myśli możliwość zaoferowania oprogramowania kompatybilnego ze sprzętem zaoferowanym przez producenta w przyszłości jako rozbudowa całego systemu? Prosimy o ustosunkowanie się lub wyjaśnienia. Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli współpracę pompy z dedykowanym przez jej producenta i kompatybilnym systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi. 2. Prosimy Zamawiającego o zmianę pierwotnej punktacji w pkt.9 na: ≥ 5 godzin – 5 pkt., ≥10 godzin – 10 pkt. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 3. Prosimy Zamawiającego o zmianę pierwotnej punktacji w pkt.10 na: najniższa wartość spośród wszystkich ofert – 2 pkt., pozostałe 0 pkt. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 4. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od zapisu w pkt.13, tym samym anulowanie punktacji w niej zawartej. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pkt. 16 dokładności liniowej mechanizmu pompy przy szybkości 1 ml/h (i powyżej) równej +/-1%. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pkt.17 manualnego mocowania strzykawki w pompie oraz wprowadzenia punktacji, potwierdzając ten parametr: TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wyraża zgody na wprowadzenie punktacji. 7. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od zapisu w pkt.18 oraz wykreślenie go z OPZ, pozostawiając przy tym pozostałe zapisy SWZ. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pompy bez funkcjonalności opisanej w pkt. 18 załącznika nr 1.11. 8. Prosimy Zamawiającego o zmianę punktacji w pkt. 20-21, dla zapisu „TAK” kolejno: pkt. 20 – TAK (2 pkt.), pkt. 21 – TAK (2 pkt.). Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 9. Prosimy Zamawiającego o zmianę punktacji w pkt.25 na: ≥2000 leków – 0 pkt., ≥3000 leków – 15 pkt. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 10. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający w pkt.26 miał na myśli bezpośrednie wprowadzenie biblioteki leków z komputera przy użyciu kabla łączącego pompę z komputerem. Odpowiedź: Zamawiający nie definiuje sposobu połączenia z komputerem, może być to połączenie kablowe jak i bezprzewodowe. 11. Prosimy Zamawiającego o zmianę i wymóg zapisu w pkt.27, ciśnienie okluzji w zakresie min. 50-900 mmHg oraz wprowadzenie punktacji: ≥1000 mmHg (górny próg okluzji): TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 12. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bolusa w zakresie min. 10-1200 ml/h. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 13. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający w pkt.35 pisząc, mcg (miał na myśli jednostkę mikrogramy)? Odpowiedź: Tak. 14. Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie punktacji w pkt. 48, dotyczącego trybu nocnego: automatyczny – 15 pkt, pozostałe tryby – 0 pkt. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 15. Prosimy Zamawiającego o zmianę punktacji w pkt.49, dotyczącym gwarancji: 55-59 m-cy – 8 pkt., ≥60 m-cy – 10 pkt. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 16. Dotyczy załącznika nr 1.11, tabela ‘III. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI’, pkt. 52: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie gwarantowanego maksymalnego czasu naprawy do 5 dni roboczych? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski