Kraków dnia: 2022-07-29

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 21

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dedykowanego walce COVID-19 dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3"” – znak sprawy ZP/34/2022.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 21 pkt 3 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor stacjonarno-przenośny o wadze 5 kg i przekątnej ekranu 12,1”? Większa od wymaganego minimum wielkość ekranu (12,1”) wpłynie pozytywnie na jakość odczytu, ma jednak ten skutek, że monitor ma też nieznacznie większą wagę. Jest to jednak niewielka różnica (1,5 kg) i nie będzie miała wpływu na własności użytkowe monitora, ponieważ monitor wyposażony będzie m.in. w statyw na kółkach z koszykiem na akcesoria oraz wieszak do montażu kardiomonitora na poręczy łóżka. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. pkt 13 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z graficznym wskaźnikiem naładowania akumulatora na ekranie i wbudowanym akumulatorem, pozwalającym na 3 godziny nieprzerwanej pracy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. pkt 14 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor ze 120 godzinnymi trendami wszystkich mierzonych parametrów i rozdzielczością 1 minuta oraz zapamiętywaniem zdarzeń alarmowych w postaci pamięci 200 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. pkt 15 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin, informacji o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów)? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. pkt 16 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji analizy NIBP z ostatnich 24 godzin, informacji o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów)? Oferowany kardiomonitor posiada zestawienie wyników ostatnich 1000 pomiarów NIBP z wyszczególnieniem ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz tętna. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. pkt 17 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji tworzenia raportów EKG, raportów trendów tabelarycznych i graficznych oraz raportów w czasie rzeczywistym ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. pkt 18 Czy Zamawiający dopuści jako parametr punktowany (5pkt) możliwość rozbudowy kardiomonitora o wewnętrzną, wbudowaną w monitor drukarkę lub też możliwość wydruku na drukarce zewnętrznej, będącej częścią sieci połączonej ze stacją centralnego monitorowania? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. pkt 22 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor posiadający ręczne ustawianie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta i automatyczne ustawianie granic alarmowych w odniesieniu do wybranej kategorii wiekowej pacjenta? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. pkt 23 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w tryb nocny, którego działanie polega na możliwości dostosowania do warunków nocnych poprzez zmniejszenie jasności ekranu oraz wyciszenie dźwięków towarzyszących monitorowaniu, takich jak głośność klawiszy, głośność sygnału QRS, głośność pulsu i bez dźwięku tonu zakończenia pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. pkt 28 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z analizą odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 mV do +2,0 mV bez możliwości ustawienia jednostki pomiarowej w mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. pkt 29 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez prezentacji zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami, czy też w postaci wykresów kołowych, ale z prezentacją aktualnych wartości zmian odcinka ST we wszystkich 7 odprowadzeniach jednocześnie? Monitor posiada funkcję ręcznego zaznaczania punktów pomiarowych. Takie rozwiązanie jest wystarczające do prawidłowej analizy odcinka ST. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. pkt 32 Czy Zamawiający dopuści jako parametr punktowany (10pkt) funkcję analizy z alarmami 18 następujących typów zaburzeń rytmu serca: 1.Asystolia, 2. VF/VTA, 3. Rytm komorowy, 4. PARA PVC, 5.Częste PVC, 6.Bigeminia komorowa, 7.Trigeminia komorowa, 8. R na T, 9.Wielopostaciowe PVC, 10. Tachykardia zatokowa, 11.Bradykardia, 12.Pominięte uderzenie, 13.Tachykardia, 14.Stymulator nie działa, 15.Stymulator nie przechwytuje, 16.PVC, 17.Nieregularny rytm serca, 18.Nieprawidłowy rytm serca ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. pkt 34 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem respiracji impedancyjnej (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie 0-150 odd/min. z prezentacją krzywej oddechowej, ilości oddechów i wartości ustawionych progów alarmowych, bez możliwości wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kardiomonitor bez możliwości wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji. pkt 41 Co Zamawiający miał na myśli w sformułowaniu: „Pomiar temperatury obwodowej i powierzchniowej”? Czy chodziło o pomiar temperatury rectalnej i powierzchniowej (skórnej)? Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli temperaturę rektalną i powierzchniową (skórną). pkt 47 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiaru ciśnienia: 10÷270 mmHg ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. pkt 48 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiaru pulsu wraz z NIBP 40- 240 bpm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. pkt 53 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości podglądu ekranu innego monitora tego samego typu, pracującego w sieci? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. pkt 54 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. pkt 55 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. pkt 56 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z funkcją eksportu danych do standardowego zewnętrznego komputera PC za pomocą powszechnie stosowanego w systemach informatyki medycznej protokołu HL7? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski