Kraków dnia: 2022-08-10

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa laboratoryjnego pieca rurowego dla WIMiC” – znak sprawy KC-zp.272-471/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie W SWZ określono:" możliwość sterowania nastawami pieca z wykorzystaniem zewnętrznej jednostki sterującej". Jaki protokół komunikacji i z wykorzystaniem jakiego medium układ sterowania pieca ma udostępniać możliwość sterowania nastawami pieca. W SWZ nie określono parametrów jednostki zewnętrznej, czy to oznacza że może to być dowolna jednostka. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Poprzez jednostkę zewnętrzną należy rozumieć komputer PC z oprogramowaniem sterującym sterownikiem pieca. (Komputer nie stanowi obiektu niniejszego przetargu). Protokół transmisji to MODBUS RTU 8N2, złącze to RS485 lub USB. Piec musi być kompatybilny z pakietem oprogramowania SEEBECK (posiadanym przez Zamawiającego) dla umożliwienia automatycznych pomiarów w funkcji temperatury.