Kraków dnia: 18.08.2022

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/26/2022.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 13 zadanie 16 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kaniule z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SWZ. zadanie 16 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kaniule o podanych parametrach: Gauge; Kolor; Przepływ ml/min; Rozmiar mm; Długość mm. 16G; Grey; 200; 1.80; 45. 17G; White; 140; 1.50; 45. 18G; Green; 85; 1.30; 32. 18G; Green; 85; 1.30; 45. 20G; Pink; 55; 1.10; 32. 22G; Blue; 33; 0.90; 25. 24G; Yellow; 18; 0.70; 19. Odpowiedź: Nie, 18 G posiada zbyt niski przepływ. zadanie 16 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kaniule bez systemu zabezpieczającemu przypadkowemu otwarciu? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. zadanie 16 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kaniule: o Wykonana z najlepszej jakości biokompatybilnego medycznego PTFE o Wyposażona w cztery paski radiocieniujące o Wyposażona w automatyczny mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym zakłuciem, w postaci zatrzasku na końcu igły o Transparentna komora wpływu zwrotnego zapewnia natychmiastową kontrolę poprawności wkłucia. o Gładka miękka, elastyczna powierzchnia o Stożkowe zakończone cewnika jest ustawione osiowo ze skosem igły aby zapewnić łagodne przejście z igły do cewnika o Elastyczne skrzydełka umożliwiają zamocowanie kaniuli co przekłada się na lepszą stabilizację kaniuli w żyle, o Silikonizowana igła wykonana ze stali nierdzewnej, tylny szlif zapewnia ostrość igły co ułatwia wkłucie i poprawia komfort pacjenta podczas kaniulacji o Nasadka chroni igłę i cewnik przed kontaminacją o Minimalny opór podczas zabiegu iniekcyjnego spowodowany niskim współczynnikiem tarcia o Cienkie ścianki cewnika pozwalają na maksymalny przepływ płynów o Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna o Opakowanie typu Tyvec gwarantuje bezpieczeństwo przed rozszczelnieniem i przypadkowym uszkodzeniem o Na opakowaniu jednostkowym zawarta informacja o średnicy, długości kaniuli, przepływach; dacie ważności, nazwa materiału z którego wykonana jest kaniula o Nie zawiera plastyfikowanego PVC i lateksu Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. zadanie 16 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z PTFE? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. zadanie 16 poz. 2 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu kaniuli posiadających zastawkę ? Odpowiedź: Nie. zadanie 16 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kaniule: 18 G; 1,30 x 45; 85. 20 G; 1,10 x 32 1,10 x 33; 55.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca