Kraków dnia: 22.08.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i wdrożenie sytemu do przechowywania i archiwizacji obrazów medycznych PACS wraz z wyposażeniem dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej” – znak sprawy ZP/44/2022.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 6 Pytanie nr 1 Dotyczy Oprogramowanie zainstalowane na fizycznych serwerach z pominięciem środowiska wirtualizującego Czy Zamawiający dopuści instalację z wykorzystaniem środowiska wirtualizującego jako rozwiązanie bezpieczniejsze i zgodne ze standardami? Odpowiedź: Dotyczy pkt 6. Zamawiający dopuszcza, jednak niezmiennie wymaga 2 redundantnych fizycznych serwerów z zainstalowanym oprogramowaniem PACS. Pytanie nr 2 Dotyczy Oprogramowanie PACS z licencją pozwalającą podłączyć nieograniczoną ilość przestrzeni dyskowych do każdego z oferowanych redundantnych serwerów PACS Oprogramowanie PACS z licencją pozwalającą podłączyć nieograniczoną wielkością przestrzeń dyskową Zamawiający powyższymi zapisami ograniczył konkurencję utrudniając złożenie konkurencyjnej oferty wykonawcą którzy oparli model licencyjny o przestrzeń dyskową. Prosimy o rezygnację z powyższych wymagań lub wprowadzenie analogicznych wymagań dotyczących nieograniczonych licencji na ilość badań archiwizowanych rocznie, ilość podłączonych urządzeń diagnostycznych, liczby jednoczesnych użytkowników. Odpowiedź: Dotyczy pkt 10 i 11. Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 3 Dotyczy Podczas wdrożenia Systemu Wykonawca podłączy: - 3 aparaty RTG stacjonarne, - 2 aparaty RTG przewoźne, - 3 aparaty RTG typu ramię C, - 1 skaner CR, - 1 tomograf komputerowy, - 1 drukarkę klisz, - 14 ultrasonografów Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie powyższe urządzenia posiadają działające moduły DICOM i WORKLIST. Odpowiedź: Dotyczy pkt 18. Zamawiający nie wymaga podłączenia urządzeń, których podłączyć się nie da z uwagi na brak wymaganych modułów. Pytanie nr 4 Dotyczy Podczas wdrożenia Systemu Wykonawca podłączy: - 3 aparaty RTG stacjonarne, - 2 aparaty RTG przewoźne, - 3 aparaty RTG typu ramię C, - 1 skaner CR, - 1 tomograf komputerowy, - 1 drukarkę klisz, - 14 ultrasonografów Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni i pokryje koszt prac leżących po stronie urządzeń. Odpowiedź: Dotyczy pkt 18. Ewentualne koszty prac leżących po stronie podłączanych urządzeń leżą po stronie Zamawiającego. Pytanie nr 5 Dotyczy Podczas wdrożenia Systemu Wykonawca podłączy: - 3 aparaty RTG stacjonarne, - 2 aparaty RTG przewoźne, - 3 aparaty RTG typu ramię C, - 1 skaner CR, - 1 tomograf komputerowy, - 1 drukarkę klisz, - 14 ultrasonografów Prosimy o wskazanie producentów, modeli, numerów seryjnych oraz firm serwisujących. Dane te są niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty. Odpowiedź: Odpowiedź: Dotyczy pkt 18. Zamawiający podaje listę aparatów: Lp.; Aparat, model; Producent; Numer seryjny. 1; Aparat RTG Combi Diagnost R90; Philips; 10001059. 2; Aparat RTG GC 85 A; Samsung; 51FMM3FJ800001T. 3; Aparat RTG Dura Diagnost HP; Philips; SN140037. 4; Aparat RTG XGEO GM85; Samsung; 514HM3JJB00001K. 5; Aparat RTG XGEO GM85; Samsung; 516YM3JJB00001H. 6; Aparat RTG Cios Fusion; Siemens; 31482. 7; Aparat RTG ARCADIS VARIC; Siemens; 12103. 8; Aparat RTG ARCADIS VARIC; Siemens; 16026. 9; Skaner PCR Eleva Compact; Philips; -. 10; Tomograf komputerowy Ingenuity Core 128; Philips; 336158. 11; Ultrasonograf SPARQ; Philips; NS81710011. 12; Ultrasonograf SPARQ; Philips; US61810070. 13; Ultrasonograf SSA-780A Aplio MX; Toshiba; 99E10Y3199. 14; Ultrasonograf AFFINITI 30; Philips; US620E1710. 15; Ultrasonograf HS40; Samsung; S1AJM3HKA00070W. 16; Ultrasonograf VOLUSON S10 EXPERT; GE; VSX800604. 17; Ultrasonograf Flex Focus 500; BK Medical; 1914232. 18; Ultrasonograf LOGIQ S8; GE; 503056SU2. 19; Echokardiograf Epiq 5; Philips; USO17C1444. 20; Ultrasonograf AFFINITI 70; Philips; USO18F0149. 21; Ultrasonograf ACUSON x300; Siemens; 322799. 22; Ultrasonograf VOLUSON E6; GE; D53708. 23; Ultrasonograf Acuson Juniper; Siemens; 553092. 24; Ultrasonograf Clarius; Clarius; bn. Zamawiający nie podaje firm serwisujących, gdyż wybiera je na bieżąco w zależności od potrzeb i przedstawianych ofert na przeglądy, naprawy, itp. Pytanie nr 6 Dotyczy Oprogramowanie PACS z licencją pozwalającą na podłączenie nieograniczonej ilości urządzeń obrazujących (węzłów DICOM) i odbierania od nich danych obrazowych w jednym czasie Powyższe wymaganie jest zdublowane w punktach 17 i 19, prosimy o wykreślenie jednego z nich lub wskazanie różnicy w wymaganiach. Odpowiedź: Wymagania z punktów 17 i 19 nie są zdublowane. Punkt 17 dotyczy urządzeń wysyłających dane do PACS, a punkt 19 dotyczy urządzeń odbierających dane z PACS. Pytanie nr 7 Dotyczy Możliwość wyszukiwania badań na urządzeniach DICOM podłączonych do PACS - wraz możliwością pobrania ich do PACS lub przesłania do innych urządzeń DICOM podłączonych do PACS Prosimy o wskazanie urządzeń DICOM posiadanych przez Zamawiającego posiadających możliwość przechowywania badań oraz wskazanie protokołów obsługiwanych przez te urządzenia które mogą być wykorzystywane do pobierania lub wysyłania do innych urządzeń DICOM Odpowiedź: Dotyczy pkt 20. Zamawiający wymaga aby dostarczony system PACS zapewniał obsługę odpowiedzi z aparatów przez DICOM Query/Retrieve. Funkcjonalność musi działać na każdym urządzeniu obsługującym ten protokół. Pytanie nr 8 Dotyczy Możliwość dokupienia w dowolnym momencie dodatkowych modułów/licencji do oferowanego systemu PACS. Minimum: - klient mammograficzny i tomosyntezy, - moduł do dokumentacji zdjęciowej zmian zewnętrznych pacjenta, - moduł obsługi ECG, - moduł obsługi importu i konwersji plików video np. ze skopii do standardu DICOM, - moduł analizy żył, - moduł do przeglądania planowanej radioterapii, - moduł do automatycznego wgrywania zeskanowanych dokumentów w oparciu o dane pacjenta w nich zawarte Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta oprogramowania. Dobór modułów możliwych do dokupienia służy jedynie podbiciu wyniku punktowego jednego z wykonawców. Odpowiedź: Parametr opisany w punkcie 23 nie jest wymagany, a jedynie oceniany. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu. Pytanie nr 9 Dotyczy Oferowany redundantny system PACS możliwy do zainstalowania na systemie operacyjnym minimum Windows Serwer 2019 Czy Zamawiający dopuści instalację na systemach z rodziny Linux? Aktualne brzmienie wymagania stanowi czyn ograniczania konkurencji i nie ma żadnych podstaw funkcjonalnych lub technicznych. Odpowiedź: Dotyczy pkt 27. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zapewnienia pełnej współpracy i możliwości zarządzania przez posiadany przez Zamawiającego kontroler domenowy. Pytanie nr 10 Dotyczy Licencja na obsługę synchronizacji kont użytkowników oferowanego systemu PACS z posiadanym przez zamawiającego kontrolerem domenowym LDAP i przesłania grup użytkowników do kontrolera domenowego LDAP w celu łatwiejszego zarządzania użytkownikami i grupami w oferowanym systemie. Prosimy o wskazanie posiadanego kontrolera domenowego. Odpowiedź: Dotyczy pkt 36. Zamawiający posiada kontroler domeny w systemie Windows Server 2019 z funkcjonalnością domeny oraz „lasu” na poziomie Windows Server 2016. Pytanie nr 11 Dotyczy Menadżer użytkowników podzielony na co najmniej: Użytkownicy, Grupy i Profile Czy Zamawiający dopuści podział na użytkowników i grupy? Odpowiedź: Dotyczy pkt 45. Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 12 Dotyczy System pozwala na określenie poziomu rejestrowania logów dla każdej z kategorii usług i zadań Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta. Odpowiedź: Dotyczy pkt 54. Wybór poziomu zapisywania logów pozwala na zmniejszenie obciążenia systemu jak i przestrzeni zajmowanej przez logi, dodatkowo pozwala w łatwiejszy sposób diagnozować problemy. Zamawiający dopuszcza system bez wskazanej funkcjonalności, jednocześnie modyfikuje zapis w kolumnie „Parametr wymagany” w punkcie 54 na „Tak/Nie” oraz wprowadza punktację w następujący sposób: „Tak – 1 pkt., Nie – 0 pkt.” Pytanie nr 13 Dotyczy Podgląd operacji usuwania zdjęć DICOM z systemu PACS wraz filtrowaniem i wyświetlaniem minimum względem: daty usunięcia, użytkowniku który dokonał operacji, adresu IP stacji, rodzaju, opisu i powodu Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta. Odpowiedź: Dotyczy pkt 56. Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 14 Dotyczy Funkcje odtwarzania plików wielo-ramkowych, pochodzących z kamer z modalności XC Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta. Odpowiedź: Dotyczy pkt 74. Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 15 Dotyczy skopiowanie obrazu do schowka systemowego Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta. Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta. Odpowiedź: Dotyczy pkt 78. Zamawiający dopuszcza zamiast kopiowania obrazu do schowka systemowego funkcjonalność pozwalającą na przenoszenie zdjęcia do innej aplikacji z wykorzystaniem opcji „drag&drop” (przeciągnij i upuść). Pytanie nr 16 Dotyczy Możliwość udostępniania linku z badaniem niezależnemu użytkownikowi oraz określenie okresu ważności linku z jego legalizacją Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta. Odpowiedź: Dotyczy pkt 79. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, które umożliwia udostępnienie linku z badaniem niezależnemu użytkownikowi bez określenia okresu jego ważności. Pytanie nr 17 Dotyczy System z podziałem na minimum: - Pacjenci - Badania - Jednostki kierujące i oddziały - Personel - Pracownie - Procedury - Lekarzy kierujących Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta. Każdy producent stosuje inny podział na moduły. Odpowiedź: Dotyczy pkt 111. Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 18 Dotyczy Dodatkowa strona z kontaktem do wsparcia systemu jak i wsparcia lokalnego w szpitalu - minimum 3 działy z minimum 3 formami kontaktu (telefon, telefon komórkowy, email) Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta. Odpowiedź: Dotyczy pkt 114. Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 19 Dotyczy Możliwość wysłania do oferowanego systemu PACS dokumentu (np. encapsultaed PDF) z informacjami o wykonaniu badania na sprzęcie nie obsługującym standardu DICOM z minimum informacjami: - ID badania - Dane pacjenta (Imię, Nazwisko, PESEL, Rok urodzenia, Wiek) - Dane badania (zlecona procedura, data wykonania badania, jednostka kierująca, oddział, lekarz kierujący) Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta. Odpowiedź: Dotyczy pkt 125. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym dostarczony przez Wykonawcę system RIS będzie umożliwiał przesłanie do systemu PACS dokumentu (np. encapsultaed PDF) poprzez wykorzystanie Storage Folder. Pytanie nr 20 Dotyczy System pozwala określić parametry wydruku takie jak: - marginesy z każdej strony kartki określane w mm, - ilość kopii wydruku, - wielkość i ułożenie strony Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta. Odpowiedź: Dotyczy pkt 131. Zamawiający dopuszcza system RIS, w którym ustawienia marginesów, wielkości i ułożenie strony realizowane będą na poziomie administratora systemu. Pytanie nr 21 Dotyczy Wbudowany klient poczty email z funkcjami wysyłania powiadomień do pacjenta o: - rejestracji na badania, - terminie badania z określeniem czasu przed badaniem (minimum 12h, 24h, 48h, 72h wcześniej) - wykonaniu opisu i opisem zaszyfrowanym nr PESEL pacjenta. Do każdego powiadomienia możliwość edycji treści powiadomienia Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta. Odpowiedź: Dotyczy pkt 132. Zamawiający dopuszcza system, który będzie generował automatycznie wskazane powiadomienia, bez możliwości edycji każdego komunikatu. Pytanie nr 22 Dotyczy System udostępnia raporty z podziałem na placówkę, pacjenta, badanie. System pozwala generować raporty do KCOR Prosimy o wskazanie zawartości raportów do KCOR Odpowiedź: Dotyczy pkt 156. Raport generowany przez system ma posiadać dane dotyczące procedur i dawek pozwalające wypełnić raport do KCOR (wzory raportów są dostępne na stronie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej). Pytanie nr 23 Dotyczy Licencja na przyjmowanie i analizę minimum 80 000 badań rocznie. Licencja nieograniczona liczbą obsługiwanych aparatów Prosimy o nieograniczanie licencji analogicznie do systemów PACS/RIS Odpowiedź: Dotyczy pkt 163. Zamawiający nie ogranicza licencji, tylko podaje minimalną liczbę badań RTG/TK, którą zakłada wykonać w ciągu roku. Wykonawca może zaoferować licencję nieograniczoną liczbą badań. Zamawiający błędnie włączył do liczby badań badania USG, w związku z czym Zamawiający modyfikuje zapis punktu 163 na następujący: „Licencja na przyjmowanie i analizę minimum 50 000 badań rocznie. Licencja nieograniczona liczbą obsługiwanych aparatów.” Pytanie nr 24 Dotyczy Oprogramowanie instalowane na systemie Windows. Nie dopuszcza się oprogramowania pracującego w przeglądarce web Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta. Powyższe wymaganie nie ma żadnych podstaw technicznych ani funkcjonalnych. Odpowiedź: Dotyczy pkt 173. Zamawiający wymaga w pełni diagnostycznego oprogramowania instalowanego jako oddzielnej aplikacji. Stacje robocze Zamawiającego pracują w oparciu o system Windows stąd dostarczona aplikacja musi mieć możliwość instalacji na tym systemie operacyjnym. Pytanie nr 25 Dotyczy Możliwość wywołania zewnętrznej aplikacji z przekazaniem danych pacjenta i obrazów Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta. Odpowiedź: Dotyczy pkt 178, 245, 320. Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 26 Dotyczy Możliwość jednoczesnego wyświetlenia badań pochodzących od różnych pacjentów na ekranie. W przypadku takiego wyświetlenia badania konieczna informacja (w postaci ikony), że wyświetlane zdjęcia pochodzą od innych pacjentów. Prosimy o rezygnację z wyświetlania ikony. Odpowiedź: Dotyczy pkt 181, 248, 323. Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 27 Dotyczy Możliwość wyświetlenia miniatury obrazu z zaznaczoną lokalizacją powiększenia Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta. Odpowiedź: Dotyczy pkt. 189, 256, 331. Zamawiający dopuszcza system, który posiada możliwość wyświetlenia miniatury obrazu bez zaznaczonej lokalizacji powiększenia. Pytanie nr 28 Dotyczy Obsługa modalności XC - przechowywanie w postaci DICOM i wyświetlanie Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta. Odpowiedź: Dotyczy pkt 200, 267, 342. Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 29 Dotyczy Perfuzja oparta o ROI z funkcją nawigacji w czasie, wykresami zmian w zaznaczonym ROI. Możliwość zaznaczenia wielu ROI na raz i wyświetlenia wszystkich wykresów na raz Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie bez funkcjonalności opisanej w punktach 201 i 268 załącznika nr 1. Jednocześnie Zamawiający w punkcie 201 modyfikuje zapis w kolumnie „Parametr wymagany” na „Tak/Nie” i wprowadza punktację w następujący sposób: Tak – 2 pkt., Nie – 0 pkt. Pytanie nr 30 Dotyczy Przygaszanie ekranu Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta. Odpowiedź: Zamawiający usuwa zapisy punktów 202, 269 i 343. Pytanie nr 31 Dotyczy Przeglądarka umożliwia skopiowanie obrazu do schowka systemowego Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta. Odpowiedź: Dotyczy pkt 203, 270, 344. Zamawiający dopuszcza zamiast kopiowania obrazu do schowka systemowego funkcjonalność pozwalającą na przenoszenie zdjęcia do innej aplikacji z wykorzystaniem opcji „drag&drop” (przeciągnij i upuść). Pytanie nr 32 Dotyczy - podwójnego kąta otwartego, Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta. Odpowiedź: Dotyczy pkt 214, 281, 355. Zamawiający dopuszcza brak narzędzia pomiarowego w postaci podwójnego kąta otwartego. Pytanie nr 33 Dotyczy pomiar odległości Charriere, - metodą czteropunktową (VCM), Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta. Odpowiedź: Dotyczy pkt 214, 281, 355. Zamawiający dopuszcza brak narzędzi pomiarowych w postaci: - pomiaru odległości Charriere, - metodą czteropunktową (VCM). Pytanie nr 34 Dotyczy - zmiana koloru znaczników pomiarowych - każdy znacznik może być w innym kolorze Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta. Odpowiedź: Dotyczy pkt 214, 281, 355. Zamawiający dopuszcza brak możliwości zmiany koloru znaczników pomiarowych. Pytanie nr 35 Dotyczy Narzędzie do znakowania kręgów w kręgosłupie z automatycznym dodaniem oznaczeń. Możliwością edycji oznaczenia kręgu i automatyczną zmianą nazwy pozostałych oznaczonych kręgów Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta. Odpowiedź: Dotyczy pkt 216, 283, 357. Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 36 Dotyczy Goniometria - pomiary kątowe kończyn Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta. Odpowiedź: Dotyczy pkt 217, 284, 358. Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 37 Dotyczy Jeden przycisk to stworzenie wszystkich trzech projekcji na raz z kolorystycznym zaznaczeniem przekrojów na pozostałych projekcjach Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta. Odpowiedź: Dotyczy pkt 223, 290. Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 38 Dotyczy Co najmniej 3 predefiniowane przyciski zmieniające wielkość rekonstrukcji Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta. Odpowiedź: Zamawiający usuwa zapis punktów 224 i 291. Pytanie nr 39 Dotyczy Generator serii DICOM rotacyjnej Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli przez powyższą funkcjonalność. Odpowiedź: Dotyczy pkt 225, 292. Zamawiający ma na myśli aby oprogramowanie potrafiło generować serie rotacyjne DICOM z rekonstrukcji MPR względem osi strzałkowej, koronalnej, poprzecznej i rekonstrukcji 3D – dla pkt 292. Pytanie nr 40 Dotyczy Wydruk z informacją, że zdjęcia nie należy używać do diagnostyki Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta. Odpowiedź: Dotyczy pkt 230, 304, 366. Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 41 Dotyczy Możliwość wyboru kompozycji wydruku: - zmiana DPI przy wydruku, - powiększenia, - koloru tła , - wybór ułożenia obrazów, - zastosowania filtrów przy wydruku. Wydruk z informacją, że zdjęcia nie należy używać do diagnostyki Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta. Odpowiedź: Dotyczy pkt 230, 304, 366. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie bez możliwości wyboru koloru tła. Pytanie nr 42 Dotyczy Oprogramowanie instalowane na systemie Windows. Nie dopuszcza się oprogramowania pracującego w przeglądarce web Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta. Odpowiedź: Dotyczy pkt 240. Zamawiający wymaga w pełni diagnostycznego oprogramowania instalowanego jako oddzielna aplikacja. Stacje robocze Zamawiającego pracują w oparciu o system Windows stąd dostarczona aplikacja musi mieć możliwość instalacji na tym systemie operacyjnym. Pytanie nr 43 Dotyczy Wprowadzenie przysłony o kształcie prostokątnym, kołowym i wielokąta (poligonu) Prosimy o rezygnację z przesłony o kształcie poligonu. Odpowiedź: Dotyczy pkt 193, 260, 335. Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 44 Dotyczy Jeden przycisk to stworzenie wszystkich trzech projekcji na raz z dodatkową rekonstrukcją VRT 3D z kolorystycznym zaznaczeniem przekrojów na pozostałych projekcjach Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta. Odpowiedź: Dotyczy pkt 297. Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 45 Dotyczy Wirtualny skalpel" do wycinania części obrazu w wyświetlonej płaszczyźnie rekonstrukcji VRT 3D Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta. Odpowiedź: Dotyczy pkt 298. Zmawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 46 Dotyczy Profile rekonstrukcji minimum: Active Angio, Active Kości, Active TK, Kości, Kości z metalowymi implantami, Angio TK 1-3, TK Kości i ścięgna, TK MIP, TK Ortopedia, Płuca transparentne, Płuca z kośćmi, Mięśnie, Skóra Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta. Odpowiedź: Dotyczy pkt 300. Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 47 Dotyczy Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status "Certified for Windows" dla systemów Windows Server 2019 oraz Microsoft Windows 2016. Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję. Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis punktów 373, 401 i 416 w następujący sposób: „Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklarację CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemu Windows Server 2019.” Pytanie nr 48 Dotyczy W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego - wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku Prosimy o rezygnację z wymagania powyższego oświadczenia. Zamawiający nie może wymagać oświadczeń od podmiotów trzecich które mogą w obecnej sytuacji decydować jacy wykonawcy mogą złożyć ofertę. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego. Pytanie nr 49 Dotyczy Zasilanie: 2 redundantne zasilacze minimum 800W każdy, Hot Plug Czy Zamawiający dopuści serwery z zasilaczami 700W? Odpowiedź: Dotyczy pkt 383. Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 50 Dotyczy System operacyjny klasy Enterprise Windows Serwer 2019 64bit PL z obsługą 16 rdzeni i 20 CAL User lub równoważny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania w przypadku gdy producent systemów PACS/RIS dedykuje system operacyjny z rodziny linux Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zapewnienia pełnej współpracy i możliwości zarządzania przez posiadany przez Zamawiającego kontroler domenowy. Pytanie nr 51 Dotyczy Każdy z kontrolerów macierzy musi być wyposażony w min. 4 porty SFP+ do komunikacji w standardzie ISCSI 10Gb/s, każdy kontroler macierzy musi pracować w trybie Active-Active. Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich potrzebnych wkładek SFP+ Czy Zamawiający dopuści macierz wyposażoną w porty ISCSI bezpośrednio? Odpowiedź: Dotyczy pkt 395 i 459. Zamawiający wymaga dostarczenia odpowiedniej ilości wkładek SFP+ zapewniającej podłączenie urządzeń w sposób redundantny do infrastruktury Zamawiającego (do 2 switchy) w schemacie serwer-switch, macierz-switch. Minimalna ilość wkładek SFP+ dla wszystkich podłączanych urządzeń wynosi 32. Wkładki kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego switchami: DellEMC S4148F-ON oraz DellEMC S4048-ON. Pytanie nr 52 Dotyczy Podwójne niezależne przyłącza min. SAS 12Gb/s do półek napędów dyskowych. Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta. Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis punktów 397 i 452 na następujący: „Możliwość łączenia w macierzy różnych poziomów RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10. Podwójne niezależne przyłącza min. 10Gb/s do półek napędów dyskowych. Odporność na awarię pamięci cache – lustrzany zapis danych oraz technologia zapewniająca ochronę danych z pamięci cache w razie utraty zasilania. Zdublowanie pozostałych komponentów macierzy, takich jak: kontrolery. Możliwość wykonywania rekonfiguracji, rozbudowy i upgrade’ów (zarówno sprzętu jak i oprogramowania macierzy) w trybie online (bez przerywania pracy systemu). Możliwość zdefiniowania min. 1 dysku zapasowego (Hot Spare) dla każdego typu dysków w zaoferowanej macierzy lub odpowiednia zapasowa przestrzeń dyskowa.” Pytanie nr 53 Dotyczy Zdublowanie pozostałych komponentów macierzy, takich jak: kontrolery, wewnętrzne szyny/przełączniki, wentylatory. Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako zbyt otwartego oraz nadmiarowego Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 52. Pytanie nr 54 Dotyczy Możliwość wykonywania wszystkich napraw, rekonfiguracji, rozbudowy i upgrade'ów (zarówno sprzętu jak i oprogramowania macierzy) w trybie online (bez przerywania pracy systemu). Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako zbyt otwartego oraz nadmiarowego. Nie istnieje macierz która umożliwia wykonanie naprawy płyty głównej w trybie online. Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 52. Pytanie nr 55 Dotyczy Serwer w obudowie RACK o wysokości 1U z minimum 4 zatokami na dyski Czy Zamawiający dopuści serwer w obudowie 2U? Odpowiedź: Dotyczy pkt 404 i 419. Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 56 Dotyczy Oprogramowanie ma umożliwiać wykonywanie backupu całych obrazów systemów operacyjnych oraz danych serwerów Windows 2008, 2012, 2016, 2019. Wymagane jest dostarczenie licencji na 2 serwery fizyczne Windows 2019 Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta. Odpowiedź: Dotyczy pkt 432. Zamawiający wymaga wykonywania pełnych backupów całych systemów operacyjnych i danych z serwerów. W razie uszkodzenia serwera bądź wymiany serwera na nowy pełen backup pozwoli na szybki powrót do pracy. Jeżeli Wykonawca na dostarczanych serwerach dostarczy system z rodziny Linux, oprogramowanie winno umożliwiać wykonywanie backupu tego systemu. Pytanie nr 57 Dotyczy Oprogramowanie ma umożliwiać przeprowadzanie deduplikacji oraz kompresji danych zapisywanych na nośniki dyskowe. Wymagane jest dostarczenie tej funkcjonalności jako części oferowanego rozwiązania, bez ograniczenia ilości chronionych danych oraz wielkości obszaru przeznaczonego na kopie zapasowe danych. Wymagana jest możliwość wyboru wielkości bloku danych podlegających deduplikacji Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania. Dane przechowywane przez systemy PACS posiadają wewnętrzne mechanizmy kompresji bezstratnej. Jednocześnie dane DICOM są odporne na deduplikację stąd wymóg ten jest zbędny. Odpowiedź: Dotyczy pkt 436. Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 58 Dotyczy DUPLIKATOR PŁYT CD/DVD - 1 SZTUKA Czy z uwagi na brak dostępności duplikatorów firmy Epson, Zamawiający dopuści dostawę duplikatora firmy Rimage? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 59 Dotyczy I. WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY MONITORA DIAGNOSTYCZNEGO Czy Zamawiający zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dopuści dostawę stacji wyposażonej w 2 monitory diagnostyczne 21,3'' każdy? Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 1 (pkt. I.3) do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (tekst jedn. Dz.U.2017.884), na które powołuje się Wykonawca, przez monitor należy rozumieć również czynny obszar obrazowania medycznego definiowany na panelu większym, niż wymagany rozmiar monitora. Zatem Zamawiający zgodnie z w/w rozporządzeniem wymaga jednego monitora, który posiada możliwość pracy w trybie monochromatycznym (standard DICOM) oraz posiada dwa czynne obszary obrazowania, czyli może wyświetlić obok siebie 2 obrazy o modalności CR lub DR. Zamawiający nie dopuszcza stacji wyposażonej w 2 monitory diagnostyczne 21,3” każdy. Pytanie nr 60 Dotyczy a) Błąd krytyczny (uniemożliwiający poprawne działanie Systemu) - czas reakcji max. 3 godziny, a naprawa w czasie nie dłuższym niż 6 godzin. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji oraz czasu naprawy odpowiednio do 4 i 12 godzin. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu reakcji do 4 godzin. Nie wyraża zgody na wydłużenie czasu naprawy do 12 godzin.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski