Kraków dnia: 22.08.2022 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 7

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i wdrożenie sytemu do przechowywania i archiwizacji obrazów medycznych PACS wraz z wyposażeniem dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej” – znak sprawy ZP/44/2022.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 7 OPROGRAMOWANIE PACS Dotyczy pkt. 16 Czy Zamawiający wymaga migracji danych z uwzględnieniem późniejszych modyfikacji danych pacjenta nie zapisanych w tagu DICOM. Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy pełen dostęp do systemu Philips Intellispace PACS DCX? Odpowiedź: Zamawiający udostępni Wykonawcy dostęp do serwera ze starym systemem PACS i do surowych danych DICOM zapisanych w katalogach na istniejącej macierzy, które powinny zostać zaimportowane do nowego systemu. Dotyczy pkt. 30 Czy Zamawiający uzna za równoważy system, który pozwala na przyjmowanie badań z dowolną stroną kodową przez normy DICOM minimum ISO_IR6, 100, 101, 109, 110, 126, 127, 138, 144, 148, 166, 192 Odpowiedź: Tak. Dotyczy pkt. 31 Wnosimy o usunięcie zapisu. PACS jak sama nazwa wskazuję służy do archiwizacji obiektów DICOM. Wymóg archiwizacji nonDICOM nie jest zgodny z przedmiotem zamówienia, ponieważ do archiwizacji takich plików służą systemy klasy VNA. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza system bez funkcjonalności opisanej w pkt. 31 załącznika nr 1, modyfikuje zapis w kolumnie „Parametr wymagany” na „Tak/Nie”, jednoczenie wprowadza punktację w następujący sposób: Tak – 10 pkt., Nie – 0 pkt. Dotyczy pkt. 64 Czy Zamawiający zgodzi się aby licencja KLIENTA PRZEGLĄDOWEGO WEB była ograniczona do 20szt w zamian za nieograniczoną licencje OPROGRAMOWANIA STACJI PRZEGLĄDOWEJ? Takie rozwiązanie pozwala na skuteczną optymalizację kosztów bez jednoczesnego uszczerbku na funkcjonalności systemu. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie ilości jednocześnie zalogowanych użytkowników klienta przeglądowego WEB do 30 szt, pod warunkiem zaoferowania nieograniczonej ilości jednocześnie zalogowanych użytkowników w oprogramowaniu stacji przeglądowej (poz. 313). W takim przypadku Wykonawca składając ofertę winien w arkuszu asortymentowo – cenowym (str. 1 załącznika nr 1) w pozycji 1.6 w kolumnie „Ilość” podać „ilość nieograniczona”. Ponadto Wykonawca zainstaluje aplikację oprogramowania stacji przeglądowej na każdym wskazanym przez Zamawiającego komputerze oraz udostępni pakiet instalacyjny do przyszłych instalacji. Dotyczy pkt. 79 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, które umożliwia udostępnienie linku z badaniem niezależnemu użytkownikowi bez określenia jego okresu funkcjonowania? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. OPROGRAMOWANIE RIS/DICOM MWL Dotyczy pkt. 117 Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeśli w dostarczonym przez Wykonawcę systemie RIS realizowana będzie płaska strukturą wyszukania jednostek kierujących? Rozwiązanie takie znacznie przyspiesza proces rejestracji bez konieczności rozwijania dodatkowych gałęzi jednostek umożliwiając wyszukanie jednostek z wykorzystaniem złożonej kilkufrazowej składni np. %regon%odd%wew%? Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna wymóg za spełniony. Dotyczy pkt. 124 Prosimy o wskazanie zakresu danych oraz szablonu pliku, który miałby zasilać system RIS lub który miałby być generowany z systemu w celu migracji katalogów. Odpowiedź: Zakres danych to minimum: Lp., Kod ICD9, Nazwa procedury, Cena za procedurę. Zamawiający nie narzuca szablonu pliku. Dotyczy pkt. 125 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeśli dostarczony przez Wykonawcę system będzie umożliwiał przesłanie do systemu PACS dokumentu (np. encapsultaed PDF) poprzez wykorzystanie Storage Folder. Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna wymóg za spełniony. Dotyczy pkt. 128 Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeśli w dostarczony przez Wykonawcę system będzie wyposażony w ogólnodostępne szablony z możliwością odfiltrowania opisów wybranego lekarza? Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna wymóg za spełniony. Dotyczy pkt.129 Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie wskazanego zapisu w myśl obowiązujących wymogów prawnych? Wykonawca zwraca uwagę, że wynik badania został określony rozporządzeniem CEZ i powinien być wytwarzany zgodnie z PIK HL7-CDA, który umożliwia jego indeksację na platformie P1. Odpowiedź: Zamawiający usuwa zapis punktu 129. Dotyczy pkt. 130 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeśli dostarczony system RIS zapewni funkcjonalności obowiązujące w Polskim porządku prawnym? System RIS powinien umożliwiać wytworzenie opisu badania oraz raportu z badania zgodnych z PIK-HL7-CDA oraz ich indeksację na platformie P1. Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna wymóg za spełniony. Dotyczy pkt. 131 Czy Zamawiający dopuści system RIS, w którym ustawienia marginesów, wielkości i ułożenie strony realizowane będą na poziomie administratora systemu. Z uwagi na postępującą cyfryzację procesu oraz narzucone przez CEZ wymagania dotyczące wyniku badania dokumentacja papierowa jest systemowo ograniczana. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy pkt. 132 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymóg za spełniony jeśli dostarczony przez Wykonawcę system będzie generował automatycznie wskazane powiadomienia, bez możliwości edycji każdego komunikatu? Takie rozwiązanie znacząco zmniejsza codzienne obciążenie pracowników zakładu. Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna wymóg za spełniony. Jednak każdy rodzaj komunikatu winien być możliwy do skonfigurowania jako szablon. Dotyczy pkt. 134 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymóg za zrealizowany w systemie, w którym po wywołaniu konkretnego badania pacjenta z systemu RIS w systemie PACS zostanie wyświetlone wywołane badania, a przeglądarka automatycznie uruchomi funkcje prefetchingu z całą historią zdjęć wybranego pacjenta dostosowaną do posiadanych przez użytkownika uprawnień? Takie rozwiązanie ogranicza czas konieczny do wyszukania konkretnego badania. Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna wymóg za zrealizowany. OPROGRAMOWANIE DO MONITOROWANIA DAWKI PROMIENIOWANIA Dotyczy pkt. 160 Czy zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli oprogramowanie będzie obsługiwało modalności CR, CT, DX, MG? Zaproponowane modalności wyczerpująco spełniają potrzeby, które zamawiający opisał w wykazie sprzętu jaki posiada na stanie. Pragniemy zauważyć iż modalność MR i US nie generują promieniowania jonizującego więc oprogramowanie dla tych modalności jest bezzasadne. Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis punkt 160 na następujący: „System obsługuje minimum następujące modalności: CR, CT, DX, MG”. Dotyczy pkt. 166 Czy Zamawiający zezwoli na zmianę zapisu na: System umożliwia automatyczne uzyskanie wzrostu i wagi pacjenta z badań TK na podstawie zapisów wprowadzonych na workliście i wprowadzenie tych wartości do analizy przyjętej dawki. Odpowiedź: Zamawiający nie zezwala na zmianę. Parametr z pozycji 166 nie jest wymagany, a jedynie oceniany. Dotyczy pkt. 167 Czy Zamawiający uzna za spełniające wymóg rozwiązanie, którym system monitorowania alarmuje jedynie o przekroczeniu dawki wyłącznie za pomocą powiadomień systemowych? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie tylko z powiadomieniami systemowymi o przekroczeniu dawki. Jednocześnie wprowadza punktację w punkcie 167 w następujący sposób: „ 1 rodzaj powiadomień – 0 pkt, 2 rodzaje powiadomień – 1 pkt, 3 i więcej rodzajów powiadomień – 2 pkt”. OPROGRAMOWANIE STACJI DIAGNOSTYCZNEJ - RADIOLOGIA OGÓLNA Dotyczy pkt. 181 Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony w przypadku systemu, w którym identyfikacja aktualnie wyświetlanego badania odbywa się poprzez funkcje wyszarzenie oraz oznaczenie kursywą danych pacjenta, którego obraz nie jest w danym momencie wyświetlany? Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna wymóg za spełniony. Dotyczy pkt. 188 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie spełniające wszystkie wymogi oprócz obrotu obrazu o dowolny kąt? W przypadku obrazu RTG obrót o dowolny kąt nie jest użyteczny w codziennej pracy radiologa. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy pkt. 191 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie pozwalające na powiększenie obrazu w dowolnym miejscu bez konieczności zaznaczenia ROI? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy pkt. 196. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie spełniające wszystkie wymogi oprócz automatycznego odtworzenia następnego zdjęcia wieloklatkowego po zakończeniu obecnego, odtwarzania filmów powiązanych i wszystkich serii w jednym w sposób synchroniczny oraz ograniczenia odtwarzania do wybranych klatek?? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy pkt. 199 Czy Zamawiający dopuści możliwość przechowywania informacji o położeniu plików? Przechowywanie plików video w bazie danych wywołuje znaczne jej obciążenie. Dodatkowo takie rozwiązanie wpływa na znaczne ograniczenie konkurencyjności. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy pkt. 201 Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie niniejszego zapisu? Wskazany zapis znacząco ogranicza warunek uczciwej konkurencyjności. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie bez funkcjonalności opisanej w punkcie 201 załącznika nr 1, modyfikuje zapis w kolumnie „Parametr wymagany” na „Tak/Nie”, jednoczenie wprowadza punktację w następujący sposób: Tak – 2 pkt., Nie – 0 pkt. Dotyczy pkt. 214 Czy zamawiający dopuści rozwiązanie pozwalające na wykorzystanie wskazanych narzędzi pomiarowych oprócz: - pomiar odległości Charriere, - metodą czteropunktową (VCM), - pomiar statystyczny w postaci prostokąta, koła i wielokąta (wartość średnia, minimalna i maksymalna, odchylenie standardowe, pole powierzchni mierzona w mm2 i wymiar pola w pikselach) - pomiary w wartości piksela i jednostkach Hounsfielda, - pokaż/ukryj pomiary, Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy pkt. 228 Czy zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku systemu, który pozwala na eksport obrazów do formatów BMP, JPG, TIFF, DCM? Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna wymóg za spełniony. OPROGRAMOWANIE STACJI DIAGNOSTYCZNEJ - TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA Dotyczy pkt. 248 Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony w przypadku systemu, w którym identyfikacja aktualnie wyświetlanego badania odbywa się poprzez funkcje wyszarzenie oraz oznaczenie kursywą danych pacjenta, którego obraz nie jest w danym momencie wyświetlany? Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna wymóg za spełniony. Dotyczy pkt. 255 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie spełniające wszystkie wymogi oprócz obrotu obrazu o dowolny kąt? W przypadku obrazu RTG obrót o dowolny kąt nie jest użyteczny w codziennej pracy radiologa. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy pkt. 258 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie pozwalające na powiększenie obrazu w dowolnym miejscu bez konieczności zaznaczenia ROI? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy pkt. 262 Czy zamawiający zaakceptuje rozwiązanie pozwalające na płynna zmianę okna diagnostycznego bez dedykowanej ikony obrazującej układ dla każdego użytkownika osobno? Tożsamym rozwiązaniem będzie w tym wypadku mapowanie pod klawisze funkcyjne. Odpowiedź: Tak, Zamawiający zaakceptuje proponowane rozwiązanie. Dotyczy pkt. 263. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie spełniające wszystkie wymogi oprócz automatycznego odtworzenia następnego zdjęcia wieloklatkowego po zakończeniu obecnego, odtwarzania filmów powiązanych i wszystkich serii w jednym w sposób synchroniczny oraz ograniczenia odtwarzania do wybranych klatek?? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy pkt. 266 Czy Zamawiający dopuści możliwość przechowywania informacji o położeniu plików? Przechowywanie plików video w bazie danych wywołuje znaczne jej obciążenie. Dodatkowo takie rozwiązanie wpływa na znaczne ograniczenie konkurencyjności. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy pkt. 281 Czy zamawiający dopuści rozwiązanie pozwalające na wykorzystanie wskazanych narzędzi pomiarowych oprócz: - pomiar odległości Charriere, - metodą czteropunktową (VCM), - pomiar statystyczny w postaci prostokąta, koła i wielokąta (wartość średnia, minimalna i maksymalna, odchylenie standardowe, pole powierzchni mierzona w mm2 i wymiar pola w pikselach) - pomiary w wartości piksela i jednostkach Hounsfielda, - pokaż/ukryj pomiary, Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy pkt. 302 Czy zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku systemu, który pozwala na eksport obrazów do formatów BMP, JPG, TIFF, DCM? Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna wymóg za spełniony. OPROGRAMOWANIE STACJI PRZEGLĄDOWEJ I DUPLIKATORA Dotyczy pkt. 321 Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku systemu pozwalającego na jednoczesne wyświetlanie badań pacjenta z różnych dat ich wykonania za pomocą procesu innego niż Drag&Drop? Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna wymóg za spełniony. Dotyczy pkt. 322 Prosimy o potwierdzenie, ze zamawiający uzna wymóg za zrealizowany w systemie, który wyświetla indeks zdjęć (miniatur) jedynie z opisem serii. Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna wymóg za zrealizowany. Dotyczy pkt. 323 Czy Zamawiający uzna wymóg za spełniony w przypadku systemu, w którym identyfikacja aktualnie wyświetlanego badania odbywa się poprzez funkcje wyszarzenie oraz oznaczenie kursywą danych pacjenta, którego obraz nie jest w danym momencie wyświetlany? Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna wymóg za spełniony. Dotyczy pkt. 324 Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym możliwa jest płynna zmiana okna w czasie rzeczywistym jednak postęp zmian jest prezentowany w formie tekstowej? Takie rozwiązanie jest bardziej precyzyjne niż suwaki zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy pkt. 327 Czy Zamawiający zaakceptuje funkcję filtracji krawędzi bez określenia promienia wyostrzania lecz z dodatkowym stopniowaniem wygładzania? Odpowiedź: Tak, Zamawiający zaakceptuje. Dotyczy pkt. 330 Czy Zamawiający dopuści możliwość usunięcia zapisu dotyczącego obracania obrazu o dowolny kąt. Taka funkcjonalność jest niezwykle rzadko wykorzystywana w przypadku oprogramowania stacji przeglądowej. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy pkt. 331 Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, które spełni warunek wyświetlenia miniatury obrazu? Proponowane rozwiązanie w zupełności spełnia oczekiwania klinicystów, który korzystają z takich stacji. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy pkt. 333. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, które nie posiada opisanej funkcji? Klinicyści, który oglądają obrazy nie korzystają w praktyce z tej funkcji. W zamian za brak tej funkcji proponujemy Zamawiającemu nieograniczoną licencję na OPROGRAMOWANIE STACJI PRZEGLĄDOWEJ I DUPLIKATORA. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy pkt 338. Czy zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli proponowane rozwiązanie będzie spełniało funkcję odtwarzania filmu w przód i tył za pomocą suwaka? Wymienione dalej funkcje wyraźnie opisują licencję radiologiczną a nie tego tyczy się ta część zamówienia. Za zgodę równoważności proponujemy zamawiającemu nieograniczoną licencję na na OPROGRAMOWANIE STACJI PRZEGLĄDOWEJ I DUPLIKATORA. Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony. Dotyczy pkt. 341. Czy zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli oprogramowanie będzie przechowywało informacje o położeniu wymienionych plików? Opcja opisana przez Zamawiającego jest nieużyteczna i w sposób znaczący obciąża bazę danych co wpływa na spadek wydolności systemu. Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna warunek za spełniony. SERWER PACS Dotyczy pkt. 378 W wymaganiach technicznych dot. serwera PACS (OPZ, załącznik nr 1 do SWZ) zamawiający specyfikuje: " Płyta główna z możliwością zainstalowania min. 2 procesorów " Oraz " Zainstalowany min. 1 procesor 12-rdzeniowy 24-wątkowy klasy x86, min. 2.1GHz 18M Cache z wbudowanym kontrolerem pamięci RAM DDR4 z obsługą ECC, dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem, umożliwiający osiągnięcie wyniku min.200 punktów w teście SPECrate2017_fp_base dostępnym na stronie www.spec.org dla zaoferowanej platformy. " Pragniemy zauważyć, że większość wyników dostępnych na SPEC.org i dot. platform dwuprocesorowych odnosi się do platform wyposażonych w maksymalną ilość CPU tj. 2 procesory. Czy w związku z powyższym zmawiający wymagając konfiguracji wyposażonej w min. 1 procesor dopuszcza zaoferowanie platformy wyposażonej w 1 procesor i spełniającej wynik testu SPECrate2017_fp_base dla konfiguracji - zgodniej co do oferowanego modelu serwera, procesora- wyposażonej w dwa procesory ? Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis punktu 378 na następujący: „Zainstalowany min. 1 procesor 12-rdzeniowy 24-wątkowy klasy x86, min. 2.1GHz 18M Cache z wbudowanym kontrolerem pamięci RAM DDR4 z obsługą ECC, dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem. Zaoferowany serwer w wersji 2 procesorowej winien osiągać wynik min.200 punktów w teście SPECrate2017_fp_base dostępnym na stronie www.spec.org Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający osiągnięty wynik”. Jednocześnie Zamawiający wprowadza punktację w punkcie 378 w następujący sposób: „Zainstalowany 1 procesor – 0 pkt, Zainstalowane 2 procesory – 5 pkt” Dotyczy pkt. 384, 412, 426 Zgodnie z minimalnymi wymaganiami technicznymi (OPZ, załącznik nr 1 do SWZ) określonymi dla "serwer PACS", " SERWER RIS I MONITOROWANIA DAWKI" oraz "SERWER KOPII ZAPASOWEJ" zamawiający wymaga dostarczenia serwerów wyposażonych w system Windows Serwer 2019 64bit PL niewymagający aktywacji. Wg. najlepszej wiedzy oferenta system z rodziny Windows Server wymagają aktywacji przeprowadzanej przez Internet. Co więcej najwięksi producenci serwerów oferujący licencję typu OEM dystrybuują system w angielskiej wersji językowej z możliwością instalacji polskiego pakietu językowego po instalacji systemu. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie serwerów posiadających licencję na system Windows Serwer 2019 lub 2022 64bit EN z wymogiem aktywacji poprzez Internet oraz możliwością instalacji polskiego pakietu językowego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. SERWER RIS i MONITOROWANIA DAWKI Dotyczy pkt. 401, 416 W wymaganiach technicznych dot. "SERWER RIS I MONITOROWANIA DAWKI" oraz "SERWER KOPII ZAPASOWEJ" zamawiający specyfikuje: " Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status "Certified for Windows" dla systemów Windows Server 2019 oraz Microsoft Windows 2016. " Wg. najlepszej wiedzy oferenta powyższy wymóg uniemożliwia zaoferowanie najnowszych dostępnych na rynku serwerów. System Windows Server 2016 jest produktem nie wspieranym dla najnowszych platform serwerowych. Czy w związku z powyższym zamawiający dopuści jako równoważne dla ww. wymogu serwery posiadające certyfikacje - potwierdzoną na liście Windows Server Catalog - dla nowszych wersji systemów Windows Server tj. Windows Server 2019 oraz Windows Server 2022 ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy pkt. 410, 425 W wymaganiach technicznych dot. "SERWER RIS I MONITOROWANIA DAWKI" oraz "SERWER KOPII ZAPASOWEJ" zamawiający specyfikuje: " Zasilanie: 2 redundantne zasilacze minimum 600W każdy, Hot Plug " Wg. najlepszej wiedzy zamawiającego wymagana przez zamawiającego konfiguracja nie wymaga zasilaczy o tak dużej mocy maksymalnej. Określone przez zamawiającego dla ww. serwerów wymagania (np. 1CPU, 4 złącza DIMM, pamięć UDIMM) wskazują na konieczność dostarczenia prostych serwerów 1-procesorowych charakteryzujących wysoką efektywnością energetyczną i stosunkowo niskim poborem prądu. . Należy przy tym zauważyć, że za mocne zasilacze przyczynią się do zmniejszenia efektywności energetycznej serwerów (większość zasilaczy osiąga największą sprawność przy ok. 50% obciążenia). Co więcej ww. wymóg ten może przyczyniać się do znacznego ograniczenia konkurencyjności ofert, spośród największych producentów serwerów (np. DELL, HPE, Fujitsu, Lenovo) tylko firma DELL oferuje serwery spełniające wszystkie określne przez zam. wymagania i wyposażone w zasilacze 600W. W związku z tym prosimy o dopuszczenie jako równoważne dla ww. wymogu serwerów wyposażonych w zasilacze o mocy min. 500W każdy. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy pkt. 406, 421 Zgodnie z minimalnymi wymaganiami technicznymi (OPZ, załącznik nr 1 do SWZ) określonymi dla " SERWER RIS I MONITOROWANIA DAWKI" oraz "SERWER KOPII ZAPASOWEJ" zamawiający wymaga dostarczenia serwerów wyposażonych w pamięci typu UDIMM (ang. unbuffered dimm). Czy zmawiający zgodzi się na dopuszczenie jako równoważne serwerów posiadający pamięci typu RDIMM (ang. Registered DIMM) ? Pamięci tego typu są wykorzystywane w przypadku zaawansowanych platform serwerowych - charakteryzują się większymi pojemnościami modułów oraz pozwalają na budowanie systemów wyposażonych w >4 złącza DIMM. Zmiana ta pozwoli na zaaferowanie wydajniejszej i nowocześniejszej platformy serwerowej. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. ZASILACZ AWARYJNY UPS Dotyczy pkt. 466 Czy Zamawiający dopuści UPS'a o wysokości 6U, czasem podtrzymania 3,8 min i zakresie napięcia 120-275V przy 100% obciążeniu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. STACJA DIAGNOSTYCZNA Dotyczy pkt. 517 Czy Zamawiający dopuści procesor i7-12700? Procesor ten mimo niższej częstotliwości pracy niektórych rdzeni (2,7Ghz/3,6Ghz) charakteryzuje się wyższą wydajnością niż procesory spełniające wymagania minimalne przedstawione w specyfikacji. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy pkt. 555 Czy Zamawiający uzna za równoważne spełnienie warunku kalibracji sprzętowej dla standardu DICOM część 14 dla minimum trzech trybów pracy? Odpowiedź: Tak. Dotyczy pkt 563 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym istnieje przycisk, za pomocą którego można zmieniać tryby pracy monitora dla różnego rodzaju badań np. MR, CR? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski