## Arkusz1
Załącznik 1A
Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagania Warunek graniczny | Oferowana wartość
(podać zakresy lub opisać)
WYMAGANIA OGÓLNE
1 | Producent / Firma: | Podać
2 | Kraj: | Podać
3 | Urządzenie typ | Podać
4 | Rok produkcji:
KONFIGURACJA STANDARDOWA
5 | Konsola aparatu | 1 sztuka
6 | Pilot zdalnego sterowania | 1sztuka
7 | Taca narzędziowa | 1 sztuka
8 | Pedał sterujący | 1 sztuka
9 | Pokrowiec | 1 sztuka
10 | Kabel zasilający | 1 sztuka
11 | Głowica do fakoemulsyfikacji z możliwością pracy oscylacyjnej | 5 sztuki
13 | Kluczyk do odkręcania tipów | 2 sztuki
14 | Komplet końcówek bimanualnych | 5 kompletów
15 | Pęseta diatermiczna z przewodem | 2 sztuki
PARAMETRY TECHNICZNE
17 | Pompa perystaltyczna | TAK
18 | Zakres przepływu aspiracyjnego 0-60 ml/min | TAK
19 | Zakres regulacji podciśnienia 0-650 mmHg | TAK
20 | Przepływ zwrotny - reflux | TAK
21 | Zamknięty system płynowy | TAK
22 | Aktywny system płynowy z możliwością ustalenia docelowej wartości ciśnienia w gałce ocznej w czasie zabiegu i możliwość zaprogramowania parametrów dla operatorów | TAK
23 | Głowica z min. 4-kryształowym elementem piezoelaktrycznym | TAK
24 | Głowica fakoemulsyfikatora z funkcją ultradźwięków skrętnych lub oscylacji poprzecznych wraz z możliwością niezależnego regulowania ruchów podłużnych i poprzecznych tipa głowicy | TAK
25 | Częstotliwość cięcia witrektomu powyżej 3000 cięć / min | TAK
26 | Możliwość stosowania tipów o średnicy poniżej 0.9 mm z łukowatym zagięciem obwodowym nie schodzącym poniżej osi długiej tipa | TAK
27 | Możliwość podłączenia automatycznego systemu do wszczepiania sztucznej soczewki sterowanego z pedału nożnego | TAK
28 | Pulsacyjny tryb fakoemulsygfikacji | TAK
29 | Tryb pracy Faco-burst | TAK
30 | Diatermia zintegrowana z urządzeniem, ze sterowaniem z przełącznika nożnego | TAK
31 | Wodoszczelny bezprzewodowy przełącznik nożny | TAK
32 | Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych | TAK
33 | Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania | TAK
34 | Zintegrowana taca o regulowanej wysokości | TAK
35 | Zintegrowany statyw kroplówki i podstawa jezdna | TAK
36 | Standardowe zasilanie z sieci | TAK
37 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy z kosztem napraw, wymiany podzespołów i okresowymi przeglądami serwisowymi | TAK
38 | Czas przystąpienia do naprawy: - do 24 godzino / - do 48 godzin * | TAK podlega ocenie
39 | Czas wykonania naprawy do 14 dni roboczych | TAK
*niepotrzebne skreślić