Kraków dnia: 2022-10-18

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

SP ZOZ w Krakowie

Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

SZP.271.787/43/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Inwestycyjny zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Szpitalnych (10 grup)” – znak sprawy ZP/43/2022.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

| Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści głowicę lasera metalową wzbudzaną prądem? Odpowiedź: Nie |  |
| --- | --- |
| Pytanie nr 2 DOTYCZY ZADANIA NR 6 1.pkt.4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w trybie AED w aktualny protokół defibrylacji AED oraz algorytm wykrywania arytmii do defibrylacji, bez wykrywania ruchów pacjenta? Algorytm ten można aktualizować w zależności od zmian PRC/ERC/AHA. Dodatkowo, defibrylator umożliwia również defibrylację dzieci poniżej 9 roku życia. Odpowiedź: Nie 2.pkt.7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w 21 poziomów energii defibrylacji, przyznając 0 pkt.? W trakcie resuscytacji/defibrylacji pacjenta zgodnie z protokołem RKO stosowane są 2, max. 3 wartości energii,. Odpowiedź: Nie 3.pkt.16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z możliwością wykonania pełnego codziennego autotestu na zasilaniu akumulatorowo-sieciowym lub sieciowym bez konieczności manualnego włączania urządzenia, bez udziału użytkownika z każdorazowym automatycznym wydrukiem wyniku autotestu wraz z numerem aparatu (z możliwością wyłączenia wydruku)? Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga 4.pkt.19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w 5 poziomów wzmocnienia sygnału ekg w wymaganym zakresie? Proponowany defibrylator posiada również tryb autowzmocnienia, które automatycznie dopasowuje wielkość mierzonego sygnału ekg do wielkości okna wyświetlania. Odpowiedź: Nie |  |
| Pytanie nr 3 Grupa: 9 Lampa operacyjna (1 szt.) 1. Ad. 5 i 6. Czy Zamawiający dopuści lampę o współczynniku odwzorowania barwy światła słonecznego Ra i barwy czerwonej R9 o wartości 96? Różnica jest niezauważalna dla ludzkiego oka. Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga 2. Ad. 10. Czy Zamawiający dopuści lampę, w której moduły oświetleniowe wymieniane są przez serwis firmowy bądź autoryzowany? Takie rozwiązanie rekomendowane jest przez producenta jako bezpieczniejsze, gwarantujące stałą wielkość parametrów świetlnych i niezmienną funkcjonalność lampy. Odpowiedź: Nie 3. Ad. 11. Czy Zamawiający dopuści lamp operacyjną z elektroniczną regulacją temperatury barwowej w zakresie 4000- 4400-4800K? Proponowany parametr jest wystarczający przy wszelkich zabiegach operacyjnych. Odpowiedź: Nie 4. Ad. 12 i 13. Czy Zamawiający dopuści lampę posiadającą funkcję regulacji średnicy pola bezcieniowego realizowaną tylko za pomocą wymiennego uchwytu? Jest to metoda oparta na mechanicznej regulacji parametru, bardzo precyzyjna i praktycznie bezawaryjna. Odpowiedź: Nie 5. Ad. 12. Czy Zamawiający dopuści lampę o regulowanej średnicy pola bezcieniowego w zakresie 190-360mm? Jest to parametr lepszy od wymaganego. Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga 6. Ad. 13. Czy Zamawiający dopuści elektroniczną regulację natężenia światła realizowaną poprzez dwa panele sterujące umieszczone na kopule po przeciwległych jej stronach? Rozwiązanie takie umożliwia zmianę parametru, niezależnie przez dwóch operatorów stojących po przeciwnych stronach stołu operacyjnego. Odpowiedź: Nie 7. Ad. 15. Czy Zamawiający dopuści lampę ze światłem endoskopowym o regulowanym natężeniu w zakresie 150-1500 lux i kolorze zielonym? Barwa zielona jest bardziej przyjazna dla oka ludzkiego, przy niej wzrok szybciej się regeneruje i sprawdza się doskonale przy procedurach endoskopowych. Odpowiedź: Nie 8. Ad. 16 i 24. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której kopuła posiada uchwyt do pozycjonowania w formie relingu, który zajmuje 75% obwodu czaszy? Reling jest oddalony od kopuły na odległość, która zapewnia swobodny chwyt dłonią oraz bezproblemowe czynności związane z czyszczeniem urządzenia. Odpowiedź: Nie 9. Ad. 23. Czy Zamawiający dopuści lampę, w której moduły świetlne osłonięte są szybą ze szkła bezpiecznego? Proponowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego. Zapewnia lepszą ochronę diod przed uszkodzeniem oraz ułatwia w utrzymania w czystości kopuł. Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga 10. Ad. 28. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną która w standardzie , a co za tym idzie i w cenie, posiada fabrycznie zamontowaną kamerę HD, umiejscowioną w centralnym puncie kopuły, za szybą ze szkła bezpiecznego? Takie rozwiązanie pozwala od razu korzystać z systemu wizyjnego oraz eliminuje problemy z późniejszym dopasowaniem kamery do kopuły (producenci kamer często zmieniają kształt obudowy i jej wielkość). Jest to również rozwiązanie korzystniejsze cenowo, w porównaniu do rozwiązań z kamerą dołączaną do zamontowanej uprzednio lampy. Jednocześnie jako producent biorący odpowiedzialność za bezawaryjną pracę lampy chcemy zabezpieczyć ją przed nieautoryzowaną ingerencją w elementy mające wpływ na bezawaryjną pracę urządzenia. Odpowiedź: Dopuszcza, nie wymaga 11. Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy? Odpowiedź: AcKerman 12. Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym? Odpowiedź: Między podłogą a sufitem podwieszanym 310 cm. Między sufitem podwieszanym a właściwym 20 cm. 13. Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230 V ? Odpowiedź: UPS na 230 V 14. Czy w pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych. Odpowiedź: Nie 15. Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone? Odpowiedź: Tak – w miejscu istniejącej lampy 16. Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. "korytkach"? Odpowiedź: j.w. w pkt. 15 17. Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jeżeli tak , to jakiego producenta Odpowiedź: TRIUMPH |  |
| Pytanie nr 4 GRUPA 6 Przedmiot zamówienia: Defibrylator + torba (1 sztuka) 1. Czy zamawiający zgodzi się zrezygnować z zapisu w punkcie 11 Załączniku Nr 5 do specyfikacji „Warunki gwarancji i serwisu” dotyczącego wymogu: dostarczenia dokumentacji serwisowej na potrzeby Zamawiającego (pkt. 11)? Ze względu na szczególny rodzaj sprzętu jakim jest sprzęt do defibrylacji i monitorowania jako ten ratujący życie, serwisowanie sprzętu w autoryzowanym serwisie w trakcie, jak i po okresie gwarancji daje pewność zamawiającemu, że serwis i przeglądy sprzętu będą zawsze wykonane zgodnie z zaleceniami i przez osoby przeszkolone przez producenta do tego rodzaju prac, oraz wraz z postępującymi zmianami technicznymi dokonywanymi przez producenta systematycznie doszkalane. Serwisowanie w autoryzowanym serwisie daje również pewność ciągłego dostępu do oryginalnych części zamiennych, tym samym zamawiający ma realny wpływ na jakość pracy i długość czasu możliwej eksploatacji urządzenia. Pragniemy zaznaczyć, iż producent oferowanego urządzenia nie dołącza wraz z dostarczanym sprzętem instrukcji serwisowych i technicznych. Odpowiedź: Nie |  |
| Pytanie nr 5 Czy w celu miarkowania kar umownych Odbiorca dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust.2 pkt 1-3 1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary: 1) w razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca - w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy brutto (§2 ust. 3 Umowy), przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę, 2) w razie zwłoki w wykonaniu umowy - w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonej części przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej części przedmiotu umowy 3) w razie zwłoki w podjęciu lub wykonaniu naprawy w terminach określonych Umowie oraz niewykonania przeglądów - w wysokości 0,5 % wartości brutto niewykonanej usługi, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanej usługi Odpowiedź: Nie 2. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? Odpowiedź: Nie 3. W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 4 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów z ,,… od dnia zgłoszenia reklamacji" na ,,… od dnia uznania reklamacji". Odpowiedź: Nie 4. Wznosimy o zmianę zapisów § 6 ust. 13 tj: 13. Dostawca zobowiązuje się do zapewniania możliwości zgłoszeń awarii od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00. Czas podjęcia naprawy przez serwis wynosi maksymalnie 72 godziny. Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia, wynosi maksymalnie 7 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia. Czas wymiany uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy wynosi maksymalnie 5 dni od stwierdzenia jego awarii. W przypadku konieczności sprowadzenia część z zagranicy czas naprawy wynosi 10 dni. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę |  |

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Dorota Gołąb-Bełtowicz