Kraków dnia: 2022-10-19

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

sygn. akt KC-zp.272-570/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TRESCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ” Dostawę wektorowego analizatora sieci dla WFiIS” – znak sprawy KC-zp.272-570/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami, a także zgodnie z art. 137 ust. 1 i 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ:

Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora wektorowego o zakresie dynamiki, mierzonym na portach bezpośrednich źródła i odbiornika, wymagane: Zakres dynamiczny w przedziale 30 MHz-15 GHz > 135 dB, oferowany parametr mierzony: 30 MHz- 100 MHz 136 dB 100 MHz- 500 MHz 136 dB 500 MHz - 1 GHz 145 dB 1 GHz - 16 GHz 147 dB

Pytanie nr 2

W Rozdziale 4 SWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia” Zamawiający określił wartość wymaganą parametru „Zakres częstotliwości”: Min. 100 kHz ÷ 26.5 GHz, natomiast w Rozdziale 22 SWZ „Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów” dla Kryterium 4 „Zakres częstotliwości” określił: Liczba punktów = K * waga gdzie K – Dolny zakres pasma częstotliwości; 100 pkt – dla K = 5 – 100 kHz; 30 pkt – dla K >100 kHz oraz <=1 MHz; 25 pkt – dla K > 1 MHz oraz <=10 MHz; 0 pkt – dla K > 10 MHz. Czy w związku z powyższym należy rozumieć, że w Rozdziale 4 SWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia” Zamawiający popełnił błąd pisarski i dopuszcza jako minimalny zakres częstotliwości: 10 MHz ÷ 26.5 GHz?

Pytanie nr 3

Czy określając wymaganie na „Zakres dynamiczny w przedziale 30MHz-15GHz” Zamawiający ma na myśli zakres dynamiczny maksymalny możliwy do uzyskania za pomocą oferowanego analizatora?

Pytanie nr 4

Prosimy o określenie długości stałofazowych przewodów pomiarowych, które mają być oferowane wraz z analizatorem

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty i rozliczenie w walucie EUR?

Pytanie nr 6

W opisie przedmiotu zamówienia podane są dwie wartości górnego wymaganego zakresu
częstotliwości pracy wektorowego analizatora sieci to jest 20GHz i 26,5GHz. Prosimy o
wyjaśnienie jaki jest minimalny wymagany górny zakres częstotliwości pracy wektorowego
analizatora sieci?

Pytanie nr 7

Czy w przypadku gdy oferowany wektorowy analizator sieci posiada wbudowane złącza
pomiarowe typu 3.5mm(m), Zamawiający dopuszcza zaoferowanie z analizatorem
następujących akcesoriów: stałofazowe przewody pomiarowe 3.5mm(f) – 3.5mm(m) – 4 sztuki oraz adaptery 3.5mm(f) – 3.5mm(f) – 4 sztuki?

Pytanie nr 8

W ostatnim czasie nastąpiło znaczne wydłużenie łańcucha dostawa komponentów
elektronicznych używanych przy produkcji aparatury pomiarowej. Spowodowane jest to
pandemią COVID-19. Sytuacje pogorszyła jeszcze agresja Rosji na Ukrainę. Na ewentualne
opóźnienia w dostawie i naprawie Wykonawca nie ma żadnego wpływu.
Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zmniejszenie kar umownych wymienionych w
§ 5 punkt 2a i 2b do wysokości 0,1% ceny netto za każdy dzień zwłoki?

Pytanie nr 9

Ze względu na swój charakter oraz przeznaczenie akcesoria pomiarowe takie jak: zestaw
kalibracyjny, przewody pomiarowe oraz adaptery objęte są roczną gwarancją, a ich
producent nie umożliwia przedłużenia tej gwarancji. W związku z powyższym uprzejmie
prosimy o zgodę na oferowanie przyrządów pomiarowych będących przedmiotem
postępowania z gwarancją minimum 36 miesięcy, a wyżej wymienionych akcesoriów
pomiarowych z gwarancją 12 miesięcy?

Pytanie nr 10

Przedmiotem postępowania jest wysokiej klasy sprzęt pomiarowy, który w razie
ewentualnej usterki naprawiany jest w centrum serwisowym producenta na terenie
Niemiec. Po naprawie sprzęt jest dodatkowo kalibrowany. To wszystko powoduje, że cała
procedura naprawy może potrwać do 30 dni. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza
wydłużenie ewentualnego czasu naprawy do 30 dni

Odpowiedzi Zamawiającego

Ad. 1

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora wektorowego o zakresie dynamiki, mierzonym na portach bezpośrednich źródła i odbiornika, jak następuje: 30 MHz – 100 MHz 136 dB, 100 MHz – 500 MHz 136 dB, 500 MHz – 1 GHz 145 dB oraz 1 GHz – 16 GHz 147 dB.

Ad. 2

Minimalne wymagania względem zakresu częstotliwości to 100 kHz – 26.5 GHz. Warunki oceny zostaną odpowiednio zmodyfikowane.

Ad. 3

Zamawiający ma na myśli „minimalny gwarantowany” zakres dynamiczny analizatora.

Ad. 4

Minimalna długość stało-fazowych przewodów pomiarowych to 60 cm

Ad. 5

Zamawiający nie akceptuje rozliczenia w euro.

Ad. 6

Minimalny górny zakres częstotliwości urządzenia to 26.5 GHz.

Ad. 7

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dodatkowych akcesoriów w postaci stałofazowych przewodów pomiarowych oraz adapterów

Ad. 8

Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia kar umownych wymienionych 
w § 5 punkt  2a.

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie kar umownych wymienionych w § 5
2b do wysokości 0,1% ceny netto za każdy dzień zwłoki.

Ad. 9

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie gwarancji na akcesoria pomiarowe na okres minimum 12 miesięcy, a na urządzenie pomiarowe (analizator wektorowy sieci) na okres minimum 36 miesięcy.

Ad. 10

Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia czasu naprawy do 30 dni, z uwagi na konieczność wykonania kalibracji w centrum serwisowym producenta.

W związku z udzielona odpowiedzią Zamawiający w natepujacy sposób modyfikuje treśc specyfikacji warunków zamówienia

W pkt 22.1.2 jest:

| Nr | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 2 | Okres gwarancji | 10% |

W pkt 22.1.2 powinno być:

| Nr | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 2 | Okres gwarancji na urządzenie pomiarowe (wektorowy analizator sieci) | 10% |

W pkt 22.2.2 jest:

| 2 | Okres gwarancji Liczba punktów = [(Gof-36)/(G max-36)] * 100 * Wg gdzie: - G max - maksymalny okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego tj. 60 miesięcy. - G of - podany w ofercie badanej - Wg - waga kryterium okres udzielonej gwarancji 36 miesięczny okres udzielonej gwarancji - nie będzie punktowany. Zamawiający będzie przyznawał punkty za każdy miesiąc powyżej minimalnego 36-miesięcznego wymaganego w SWZ. Za zaoferowanie okresu gwarancji poniżej 36 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. |
| --- | --- |

W pkt 22.2.2 powinno być:

| 2 | Okres gwarancji na urządzenie pomiarowe (wektorowy analizator sieci) Liczba punktów = [(Gof-36)/(G max-36)] * 100 * Wg gdzie: - G max - maksymalny okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego tj. 60 miesięcy. - G of - podany w ofercie badanej - Wg - waga kryterium okres udzielonej gwarancji 36 miesięczny okres udzielonej gwarancji - nie będzie punktowany. Zamawiający będzie przyznawał punkty za każdy miesiąc powyżej minimalnego 36-miesięcznego wymaganego w SWZ. Za zaoferowanie okresu gwarancji poniżej 36 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. |
| --- | --- |

W pkt 22.2.4 jest:

| 4 | Zakres częstotliwości Liczba punktów = K* waga gdzie: K - Dolny zakres pasma częstotliwości 100 pkt - dla K = 5 – 100 kHz 30 pkt - dla K >100 kHz oraz <=1 MHz 25 pkt - dla K > 1 MHz oraz <=10 MHz 0 pkt - dla K > 10 MHz |
| --- | --- |

W pkt 22.2.2 powinno być:

| 4 | Zakres częstotliwości Liczba punktów = K* waga gdzie: K - Dolny zakres pasma częstotliwości 100 pkt - dla K = 5 – 50 kHz 90 pkt - dla K > 50 kHz oraz <=100 kHz 0 pkt - dla K > 100 kHz |
| --- | --- |

W § 5 punkt 2b jest:

- Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne:

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, gwarancji 
w wysokości 0,2 % ceny netto określonej w § 3 pkt.1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad;

W § 5 punkt 2b powinno być:

- Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne:

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, gwarancji 
w wysokości 0,1 % ceny netto określonej w § 3 pkt.1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia  wyznaczonego na usunięcie wad;

W § 8 ust. 6 Wzoru umowy jest:

Czas naprawy  nie dłuższy niż 21 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Przez naprawę rozumie się również dostarczenie, na czas naprawy, urządzenia  zastępczego o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż urządzenie naprawiane. W przypadku konieczności wykonania naprawy poza granicami kraju lub konieczności sprowadzenia części zamiennych zza granicy termin wykonania naprawy może zostać przedłużony o kolejne 7 dni roboczych.

W § 8 ust. 6 Wzoru umowy powinno być:

Czas naprawy  nie dłuższy niż 21 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Przez naprawę rozumie się również dostarczenie, na czas naprawy, urządzenia  zastępczego o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż urządzenie naprawiane. W przypadku konieczności wykonania kalibracji w centrum serwisowym producenta termin wykonania naprawy może zostać przedłużony do 30 dni roboczych.

Jednocześnie z niniejszym pismem Zamawiający publikuje na stronie internetowej prowadzonego postepowania Zmodyfikowany Formularz Oferty oraz Zmodyfikowany Wzór umowy.

Treść niniejszego pisma staje się integralną częścią SWZ. Termin składania i otwarcia ofert uległy zmianie, o czym Zamawiający powiadamia w odrębnym piśmie.