[image: image1.emf]

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz cenowy – arkusz parametrów - technicznych
Zamówienie częściowe nr 1 – Zakup dwóch aparatów USG
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto
	Stawka podatku VAT ( % )
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Aparat USG
	szt.
	2
	
	
	
	

	Razem: 
	
	x
	


TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Aparat USG
	Lp.
	Parametry
	Parametry wymagane
	Punktacja
	Parametr oferowany (szczegółowo opisać)

	I
	Aparat USG – 2 szt.
	Podać

Model/typ
	X
	

	1. 
	Producent/Wykonawca.
	TAK
	X
	

	2. 
	Kraj pochodzenia.
	TAK
	X
	

	3. 
	Pełna nazwa urządzenia.
	TAK
	X
	

	4. 
	Model/Typ.
	TAK
	X
	

	5. 
	Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe rok produkcji nie wcześniej niż 2022 i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji.
	TAK
	X
	


	6. 
	Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem.
	TAK
	X
	

	7. 
	Przetwornik cyfrowy.
	Min. 12-bitowy
	X
	

	8. 
	Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej.
	TAK
	X
	

	9. 
	Ilość niezależnych aktywnych kanałów cyfrowych.
	Min. 7 000 000
	X
	

	10. 
	Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych.
	Min. 4
	X
	

	11. 
	Ilość gniazd parkingowych.
	Min. 2
	X
	

	12. 
	Dynamika systemu. 
	Min. 310 dB
	310 dB – 0 pkt.

>310 dB – 10 pkt.
	

	13. 
	Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach. 
	Przekątna ekranu min. 23 cale
	X
	

	14. 
	Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: 
góra-dół, lewo-prawo
	TAK
	X
	

	15. 
	Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu.
	TAK
	X
	

	16. 
	Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę. 
	Przekątna min. 10 cali
	X
	

	17. 
	Zakres częstotliwości pracy głowic podłączanych do aparatu.
	Min. od 1 MHz do 20 MHz.
	1-20 MHz – 0 pkt.

Powyżej 20 MHz – 10 pkt.
	

	18. 
	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop).
	Min. 60 000 obrazów
	X
	

	19. 
	Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie.
	TAK
	X
	

	20. 
	Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode. 
	Min. 900 s
	X
	

	21. 
	Regulacja głębokości pola obrazowania. 
	Min. 1 - 39 cm
	1-39 cm – 0 pkt.

>1-39 cm – 10 pkt.
	

	22. 
	Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika.
	Min. 300
	X
	

	23. 
	Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy.
	TAK
	X
	

	24. 
	Wysuwana klawiatura spod pulpitu sterującego.
	TAK
	X
	

	II
	Obrazowanie i prezentacja obrazu

	25. 
	Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min.

· B, B + B, 4 B

· M

· B + M

· D 

· B + D

· B + C (Color Doppler)

· B + PD (Power Doppler)

· 4 B (Color Doppler)

· 4 B (Power Doppler)

· B + Color + M
	TAK
	X
	

	26. 
	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B.
	Min. 3500 obrazów/s
	3500 obrazów/s – 0 pkt.

>3500 obrazów/s – 10 pkt.
	

	27. 
	Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD).
	Min. 600 obrazów/s
	X
	

	28. 
	Obrazowanie harmoniczne. 
	Min. 10 pasm częstotliwości
	10 pasm – 0 pkt.

11 pasm i powyżej – 10 pkt.
	

	29. 
	Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD).
	TAK
	X
	

	30. 
	Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD)
	Min.: +/- 4,0 m/s
	X
	

	31. 
	Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy.
	TAK
	X
	


	32. 
	Obrazowanie  do wizualizacji bardzo wolnych przepływów dostępny na zaoferowanych głowicach  convex oraz liniowych, technika obrazowania rzeczywistego echa krwi. Możliwość prezentacji kierunku napływu.
	TAK
	X
	

	33. 
	Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach.
	TAK
	X
	

	34. 
	Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania).
	TAK
	X
	

	35. 
	Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD)

 (przy zerowym kącie bramki).
	Min.: +/- 15,0 m/s
	X
	

	36. 
	Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD)

 (przy zerowym kącie bramki).
	Min.:  +/- 15,0 m/s
	X
	

	37. 
	Analiza Strain / Strain Rate.
	TAK
	X
	

	38. 
	Moduł EKG z analizą krzywej oddechowej. 
	TAK
	X
	

	39. 
	Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy.
	TAK
	X
	

	40. 
	Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie.
	Min. 0,5 mm do 20 mm
	X
	

	41. 
	Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie.
	Min. +/- 30 stopni
	X
	

	42. 
	Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie.
	Min. +/- 80 stopni
	X
	

	43. 
	Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie. 
	Min. +/- 80 stopni
	X
	

	44. 
	Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich w kombinacjach min: PW/PW, TDI/TDI, PW/TDI.
	TAK
	X
	


	45. 
	Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki).
	TAK
	X
	

	46. 
	Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound”. 
	Min. 9
	X
	

	47. 
	System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach.
	TAK
	X
	

	48. 
	Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD).
	TAK
	X
	

	49. 
	Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym.
	TAK
	X
	

	50. 
	Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych.
	TAK
	X
	

	51. 
	Automatyczna optymalizacja obrazu B, spektrum dopplerowskiego i współczynnika prędkości ultradźwięków za pomocą jednego przycisku.
	TAK
	X
	

	52. 
	Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze
 min. 15 map.
	TAK
	X
	

	53. 
	Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu.
	TAK
	X
	

	54. 
	Tkankowe obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki (Elastografia Strain).
	TAK
	X
	

	55. 
	Prezentacja elastyczności tkanki w skali kodowanej kolorem. Praca w trybie B /B+ET (elastografia tkankowa).
	TAK
	X
	

	56. 
	Pomiar stosunku elastyczności tkanki analizowanej do tkanki referencyjnej.
	TAK
	X
	

	57. 
	Dostępna pamięć dynamiczna typu Cineloop w obrazowaniu elastograficznym.
	TAK
	X
	


	58. 
	Możliwość wykonania biopsji (wyświetlenie znacznika prowadnicy) w trybie obrazowania elastograficznego.
	TAK
	X
	

	59. 
	Elastografia fali poprzecznej tzw. Shear Wave.
	TAK
	X
	

	60. 
	Elastografia Shear Wave oraz Elastografia Strain wykonywane jednocześnie w trybie Dual. Możliwość wykonania pomiarów SWE(min. prędkość, twardość i wartość tłumienia) jednocześnie z oceną elastyczności w trybie Elastografi Strain na oferowanej głowicy Convex.
	TAK
	X
	

	61. 
	Precyzyjne obrazowanie panoramiczne min. 200 cm skanowania, dostępne na głowicach convex oraz liniowych. Możliwość współpracy z Color Dopplerem.
	TAK
	X
	

	62. 
	Obrazowanie kontrastowe z użyciem środków o niskim, średnim i wysokim indeksie mechanicznym.
	TAK
	X
	

	III
	Archiwizacja obrazów

	63. 
	Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym. 
	Min. 1 TB
	X
	

	64. 
	Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM.
	TAK
	X
	

	65. 
	Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD.
	TAK
	X
	

	66. 
	Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku.
	TAK
	X
	

	67. 
	Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki.
	TAK
	X
	

	68. 
	Videoprinter czarno-biały.
	TAK
	X
	


	69. 
	Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive.
	TAK
	X
	

	70. 
	Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps.
	TAK
	X
	

	71. 
	Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty).
	TAK
	X
	

	72. 
	Podgrzewacz żelu. 
	TAK
	X
	

	IV
	Funkcje użytkowe

	73. 
	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym.
	Min. x40
	X
	

	74. 
	Powiększenie obrazu po zamrożeniu.
	Min. x20
	X
	

	75. 
	Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie.
	Min. 10
	X
	

	76. 
	Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu.
	TAK
	X
	

	77. 
	Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie.
	TAK
	X
	

	78. 
	Pełne oprogramowanie do badań:

· Brzusznych 

· Małych narządów

· Naczyniowych 

· Przezciemiączkowych 

· Śródoperacyjnych

· Mięśniowo-szkieletowych

· Ortopedycznych

· Pediatrycznych

· Kardiologicznych

· Transkranialnych 
	TAK
	X
	


	V
	Głowice ultradźwiękowe – wyposażone w bezpinowe złącza nowej generacji
	TAK
	X
	

	79. 
	Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.
	TAK
	X
	

	80. 
	Zakres częstotliwości pracy.
	Min. 3,0 – 13,0 MHz
	X
	

	81. 
	Liczba elementów.
	Min. 190
	X
	

	82. 
	Szerokość skanu.
	Max. 50 mm
	X
	

	83. 
	Obrazowanie harmoniczne. 
	Min. 4 pasma częstotliwości
	X
	

	84. 
	Głowica Convex szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.
	TAK
	X
	

	85. 
	Zakres częstotliwości pracy. 
	Min. 1,0 – 6,0 MHz
	X
	

	86. 
	Liczba elementów.
	Min. 190
	X
	

	87. 
	Kąt obrazowania min.
	Min. 75 stopni
	X
	

	88. 
	Obrazowanie harmoniczne.
	Min. 8 pasm częstotliwości
	8 pasm – 0 pkt.

9 pasm i powyżej – 10 pkt.
	

	89. 
	Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.
	TAK
	X
	

	90. 
	Zakres częstotliwości pracy.
	Min. 2,0 – 12,0 MHz
	X
	

	91. 
	Liczna elementów.
	Min. 900
	X
	

	92. 
	Szerokość skanu.
	Max. 40 mm
	X
	

	93. 
	Obrazowanie trapezowe.
	TAK
	X
	

	94. 
	Obrazowanie harmoniczne.
	Min. 8 pasm częstotliwości
	X
	

	95. 
	Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.
	TAK
	X
	

	96. 
	Zakres częstotliwości pracy.
	Min. 4,0 – 18,0 MHz
	X
	

	97. 
	Liczna elementów. 
	Min. 190
	X
	

	98. 
	Szerokość skanu. 
	Max. 38 mm
	X
	

	99. 
	Obrazowanie harmoniczne. 
	Min. 4 pasma częstotliwości
	X
	

	100. 
	Głowica kardiologiczna Phased Array szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.
	TAK
	X
	

	101. 
	Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 MHz.
	TAK
	X
	

	102. 
	Liczba elementów: min. 120.
	TAK
	X
	

	103. 
	Kąt obrazowania min. 90 stopni.
	TAK
	X
	

	104. 
	Obrazowanie harmoniczne.
	Min. 4 pasma częstotliwości
	X
	

	105. 
	Głowica pediatryczna kardiologiczna Phased Array szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.
	TAK
	X
	

	106. 
	Zakres częstotliwości pracy min. 2,0 – 9,0 MHz.
	TAK
	X
	

	107. 
	Liczba elementów: min. 120.
	TAK
	X
	

	108. 
	Kąt obrazowania min. 90 stopni.
	TAK
	X
	

	109. 
	Obrazowanie harmoniczne.
	Min. 4 pasma częstotliwości
	X
	

	110. 
	Głowica Microconvex szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.
	TAK
	X
	

	111. 
	Zakres częstotliwości pracy.
	Min. 3,0 – 9,0 MHz
	X
	

	112. 
	Liczna elementów. 
	Min. 900
	X
	

	113. 
	Szerokość skanu. 
	Max. 20 mm
	X
	

	114. 
	Obrazowanie harmoniczne
	Min. 8 pasm częstotliwości
	X
	

	115. 
	Głowica Śródoperacyjna liniowa typu „hokey” szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.
	TAK
	X
	

	116. 
	Zakres częstotliwości pracy
	Min. 3,0 – 14,0 MHz
	X
	

	117. 
	Liczba elementów 
	Min. 190
	X
	

	118. 
	Szerokość pola skanowania
	Max. 26 mm
	X
	

	119. 
	Obrazowanie harmoniczne 
	Min. 4 pasma częstotliwości
	X
	

	VI
	Możliwości rozbudowy – opcje ( dostępne w dniu składania ofert)

	120. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę radialną tzw. Proktologiczną o częstotliwości min. 3,0 – 9,0 MHz, liczbie elementów min. 256 i szerokości skanu max 7mm.
	TAK
	X
	

	121. 
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie M-mode anatomiczny z min. 3 niezależnych kursorów w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop.
	TAK
	X
	

	122. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową o częstotliwości min. 2,0-20,0 MHz, liczbie elementów min. 10 000, szerokości skanu max 38 mm.
	TAK
	X
	

	123. 
	Możliwość rozbudowy o fuzję obrazu USG z obrazem TK/MRI/PET.
	TAK
	X
	

	VII
	Inne

	124. 
	Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty wymagany na etapie zawarcia Umowy).
	TAK
	X
	

	125. 
	Integracja z posiadanym systemem PACS/RIS.
	TAK
	X
	

	VIII
	SERWIS SZKOLENIE GWARANCJA

	126. 
	Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenie.
	≥24 miesiące    TAK
	X
	

	127. 
	Czas reakcji autoryzowanego serwisu gwarancyjnego max. 2 dni robocze
	Tak
	X
	

	128. 
	Czas usunięcia usterki 3 dni robocze 
	TAK
	X
	

	129. 
	W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych – wstawienie sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.
	TAK
	X
	

	130. 
	W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne w ciągu roku.
	Tak
	X
	

	131. 
	Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym.
	TAK, podać
	X
	

	132. 
	Wykaz punktów serwisowych minimum 1.
	TAK, podać
	X
	

	133. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej.
	Tak
	X
	

	134. 
	Na etapie realizacji - przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego w liczbie min. 5 osób.
	Tak
	X
	

	135. 
	Możliwość bezpłatnych konsultacji w okresie gwarancji.
	tak
	X
	

	136. 
	Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez min. 10 lat od daty zawarcia umowy.
	TAK
	X
	


Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Brak odpowiedzi w kolumnie „Parametr oferowany (szczegółowo opisać)” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie

[image: image1.emf]