[image: image1.emf]

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz cenowy – arkusz parametrów - technicznych

Zamówienie częściowe nr 3 - Zakup trzech aparatów do wspomagania oddechu
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto
	Wartość netto
	Stawka podatku VAT ( % )
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.


	Zakup aparatów do wspomagania oddechu
	szt.
	3
	
	
	
	

	Razem: 
	
	x
	


TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddechu
	Lp.
	Parametry
	Parametry wymagane
	Parametr oferowany (szczegółowo opisać)

	I
	Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddechu – 3 szt.
	Podać

Model/typ
	

	1. 
	Producent/Wykonawca.
	TAK

PODAĆ
	

	2. 
	Kraj pochodzenia.
	TAK

PODAĆ
	

	3. 
	Pełna nazwa urządzenia.
	TAK

PODAĆ
	

	4. 
	Model/Typ.
	TAK

PODAĆ
	

	5. 
	Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe rok produkcji nie wcześniej niż 2022 i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji.
	TAK
	

	II
	Parametry ogólne

	6. 
	Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów.
	TAK
	

	7. 
	Może być stosowany u wcześniaków o wadze <700g, dzieci i dorosłych.
	TAK
	

	8. 
	W pełni zintegrowany system (w jednym aparacie), nie wymagający stosowania dodatkowych urządzeń zewnętrznych - gwarantuje pełną i płynna regulację:

- przepływu,

- stężenia tlenu,

- temperatury.
	TAK
	

	9. 
	Redukcja oporu wdechowego (pracy oddechowej) poprzez zastosowanie odpowiedniego przepływu.
	TAK
	

	10. 
	Zapewnia efektywne przepłukiwanie anatomicznej przestrzeni martwej - dwutlenku węgla (CO2).
	TAK
	

	11. 
	Stosowanie kaniul nosowych nie wymagających specjalnego podłączenia do pacjenta, zapewniających pracę w systemie otwartym tj. dużej nieszczelności (wypełnienie ok. 50% średnicy wewnętrznej każdego z nozdrzy), zapobiegającym uszkodzeniom skóry oraz pełną swobodę podczas jedzenia, mówienia i snu. 
	TAK
	

	12. 
	Kaniule nosowe o konstrukcji zwiększającej prędkość wdmuchiwanego gazu.
	TAK
	


	13. 
	Układ pacjenta z płaszczem wodnym zapewniającym stały poziom temperatury i wilgotności podawanej mieszanki gazów oraz eliminację skraplania się pary wodnej w układzie pacjenta.
	TAK
	

	14. 
	Gotowość aparatu od włączenia do prowadzenia terapii w czasie <5 min. łącznie z osiągnięciem progu ustawionej temperatury.
	TAK
	

	15. 
	Wbudowany system nawilżania gazów oddechowych zabezpieczający przed transportem bakterii i grzybów.
	TAK
	

	16. 
	Stały poziom nawilżenia gazów oddechowych na poziomie 44 mg H2O/L w całym zakresie przepływu.
	TAK
	

	17. 
	Wyświetlacz LED prezentujący duże i czytelne informacje w postaci jasnych i zrozumiałych liczb i symboli, gwarantujący dobrą widoczność z dużej odległości.
	TAK
	

	18. 
	Możliwość współpracy z aparatem do podaży tlenku azotu oraz nebulizatorem np.: Aeroneb..
	TAK
	

	19. 
	Zasilanie elektryczne 230V, 50Hz.
	TAK
	

	20. 
	Wbudowane awaryjne zasilanie podtrzymujące pracę aparatu na min. 15 minut pracy.
	TAK
	

	21. 
	Wbudowany elektroniczny mieszalnik gazów tlen/powietrze.
	TAK
	

	22. 
	Zasilanie gazowe powietrze i tlen ze źródła o ciśnieniu 4-85 psi.
	TAK
	

	23. 
	Waga aparatu max. 5 kg.
	TAK
	

	24. 
	Wbudowany port komunikacji min. RS-232 lub HDMI.
	TAK
	

	III
	Parametry regulowane

	25. 
	Przepływ mieszaniny powietrza i tlenu regulowany płynnie:
- wysoki przepływ : 5-40 l/min ze skokiem co 1 l/min

- niski przepływ: 1-8 l/min ze skokiem co 0,5 l/min 

(automatyczne ograniczenie zakresu przepływów, uniemożliwiające nastawę powyżej opisanego progu przepływu)
	TAK
	

	26. 
	Stężenie tlenu 21 do 100% regulowane płynnie
	TAK
	

	27. 
	Temperatura 33-39ºC co 1 ºC 
	TAK
	

	IV
	Alarmy

	28. 
	Aparat wyposażony w alarmy akustyczne i optyczne:
	TAK
	

	29. 
	Przekroczenia temperatury
	TAK
	

	30. 
	Wysokiego ciśnienia (zatkania przewodu)
	TAK
	

	31. 
	Uszkodzenia układu pacjenta
	TAK
	

	32. 
	Czujnika tlenu
	TAK
	

	33. 
	Braku wody  
	TAK
	

	34. 
	Niskiego poziomu naładowania baterii
	TAK
	

	35. 
	Zasilania gazowego
	TAK
	

	V
	Wyposażenie

	36. 
	Jednorazowy układ pacjenta w formie kasety nawilżającej z automatycznym pobieraniem wody, zintegrowany z przewodem doprowadzającym gazy oddechowe do pacjenta, wyposażonym w płaszcz wodny (rura w rurze) zapewniający eliminację skraplania się pary wodnej w układzie pacjenta.

Oddzielny układ dla wysokich przepływów oraz niskich przepływów – 3 szt.. 
	TAK
	

	37. 
	Czas użycia oferowanego układu jednorazowego użytku min. 30 dni u jednego pacjenta.  
	TAK
	

	38. 
	Kaniule nosowe w 3 różnych rozmiarach – 6 szt. 
	TAK
	

	39. 
	Konstrukcja kaniul nie powodująca zmiany kształtu oraz średnicy końcówek donosowych.
	TAK
	

	40. 
	Stojak jezdny do zamocowania aparatu z wieszakiem na wodę sterylną,
	TAK
	

	41. 
	Przewody do zasilania powietrzem oraz tlenem o dł. min. 3m, 1 kpl.
	TAK
	

	42. 
	Pułapki na wodę ze złączem podłączenia tlenu oraz powietrza 1 kpl.
	TAK
	

	43. 
	Czujnik pomiarowy tlenu 1 szt.
	TAK
	

	44. 
	Adapter do nebulizacji 2 szt.
	TAK
	

	VI
	SERWIS SZKOLENIE GWARANCJA

	45. 
	Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenie.
	≥24 miesiące    TAK
	

	46. 
	Czas reakcji autoryzowanego serwisu gwarancyjnego max. 2 dni robocze
	Tak
	

	47. 
	Czas usunięcia usterki 3 dni robocze 
	TAK
	

	48. 
	W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych – wstawienie sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.
	TAK
	

	49. 
	W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne w ciągu roku.
	Tak
	

	50. 
	Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym.
	TAK

PODAĆ
	

	51. 
	Wykaz punktów serwisowych minimum 1.
	TAK

PODAĆ
	

	52. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej.
	Tak
	

	53. 
	Na etapie realizacji - przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego w liczbie min. 5 osób.
	Tak
	

	54. 
	Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez min. 5 lat od daty zawarcia umowy.
	TAK
	


Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedzi w kolumnie „Parametr oferowany (szczegółowo opisać)” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie

[image: image1.emf]