[image: image1.emf]

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz cenowy – arkusz parametrów - technicznych

Zamówienie częściowe nr 5 - Zakup dwóch stacji do monitora
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	cena jedn. netto
	Wartość netto
	Stawka podatku VAT ( % )
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.


	Zakup stacji do monitora
	szt.
	2
	
	
	
	

	Razem: 
	
	x
	


TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Centrala monitorująca do kardiomonitorów
	Lp.
	Parametry
	Parametry wymagane
	Parametr oferowany (szczegółowo opisać)

	I
	Stacja monitorująca do kardiomonitorów – 2 szt.
	Podać

Model/typ
	

	1. 
	Producent/Wykonawca.
	TAK

PODAĆ
	

	2. 
	Kraj pochodzenia.
	TAK

PODAĆ
	

	3. 
	Pełna nazwa urządzenia.
	TAK

PODAĆ
	

	4. 
	Model/Typ.
	TAK

PODAĆ
	

	5. 
	Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe rok produkcji nie wcześniej niż 2022 i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji.
	TAK
	

	6. 
	Oferowane urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP i spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, ze zm.) (certyfikat CE,)
	TAK
	


	7. 
	Aktualizacje producenta oprogramowania przy przeglądach technicznych
	TAK
	

	II
	Parametry ogólne
	
	

	8. 
	Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej min: 19’ i rozdzielczości nie gorszej niż 1280 x 1024 pikseli, zintegrowany w jednej obudowie obsługa za myszy i klawiatury oraz ekranu dotykowego. 
	TAK

PODAĆ
	

	9. 
	Urządzenie do nadzoru kardiomonitorów – nie komputer stacjonarny typu PC.
	TAK
	

	10. 
	Zasilanie sieciowe 230 VAC i z wewnętrznego akumulatora przez min. 50 minut.
	TAK

PODAĆ
	

	11. 
	Obserwacja do 8 stanowisk jednocześnie z możliwością dalszej rozbudowy.
	TAK

PODAĆ
	

	12. 
	Centrala współpracująca z kardiomonitorami FX3000 będącymi na wyposażeniu oddziału.
	TAK
	

	13. 
	Podgląd dowolnej  ilości stanowisk jednocześnie.
	TAK
	

	14. 
	Kopia dowolnego kardiomonitora z możliwością wejścia w jego ustawienia. 
	TAK
	

	15. 
	Prezentacja min: 4 krzywych dynamicznych (nie tylko EKG) z każdego stanowiska, przy jednoczesnym podglądzie wszystkich monitorowanych stanowisk.
	TAK

PODAĆ
	

	16. 
	Funkcja „holterowska” – pamięć ciągłego zapisu przynajmniej 3 monitorowanych przebiegów falowych (min. 4 krzywe EKG+ inne) - nie tylko trendów, z min. ostatnich 72 godzin. 
	TAK

PODAĆ
	

	17. 
	Jednoczesna archiwizacja wszystkich parametrów tj. wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych oraz wszystkich wartości cyfrowych z min. 72 godz. 
	TAK

PODAĆ
	

	18. 
	Zapis trendów graficznych i tabelarycznych dla wszystkich parametrów jednocześnie z min. 72 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 8 sek.
	TAK

PODAĆ
	

	19. 
	Możliwość wydruku na drukarce laserowej w formacie A4

Inicjowanie wydruku z centrali i poszczególnych monitorów

Wydruk: 

- dane demograficzne pacjenta, 

- krzywe dynamiczne, 

- trendy, 

- raporty

· bieżący, alarmowy, z archiwum, 
wyzwolenie wydruku z poziomu centrali i monitorów przyłóżkowych,
	TAK
	

	20. 
	Centrala powinna umożliwiać przynajmniej:

- zmianę ustawień alarmowych w kardiomonitorach  

- zmianę jasności i kontrastu ekranu kardiomonitora

- zdalne wykonanie pomiaru ciśnienia u pacjenta podłączonego do kardiomonitora

- wpisywanie danych demograficznych pacjenta w kardiomonitorach 
	TAK

PODAĆ
	

	21. 
	Komunikacja interaktywna w ramach systemu: monitor-centrala, centrala-monitor
	TAK
	

	22. 
	Sieć przesyłania danych: ETHERNET (standard komputerowy IEEE802.3)  przez złącze RJ-45
	TAK
	

	23. 
	Integracja z posiadanym systemem HIS.
	TAK
	

	III
	Wyposażenie
	
	

	24. 
	Wyposażenie na centralę

- drukarka laserowa 
	TAK

PODAĆ
	

	VI
	SERWIS SZKOLENIE GWARANCJA

	25. 
	Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenie.
	≥24 miesiące    TAK
	

	26. 
	Czas reakcji autoryzowanego serwisu gwarancyjnego max. 2 dni robocze
	Tak
	

	27. 
	Czas usunięcia usterki 3 dni robocze 
	TAK
	

	28. 
	W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych – wstawienie sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.
	TAK
	

	29. 
	W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne w ciągu roku.
	Tak
	

	30. 
	Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym.
	TAK

PODAĆ
	

	31. 
	Wykaz punktów serwisowych minimum 1.
	TAK

PODAĆ
	

	32. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej.
	Tak
	

	33. 
	Na etapie realizacji - przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego w liczbie min. 5 osób.
	Tak
	

	34. 
	Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez min. 5 lat od daty zawarcia umowy.
	TAK
	


Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak odpowiedzi w kolumnie „Parametr oferowany (szczegółowo opisać)” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie

[image: image1.emf]