[image: image1.emf]

Załącznik nr 2 do SWZ Formularz cenowy – arkusz parametrów - technicznych
Zamówienie częściowe nr 7 – Zakup aparatu RTG
	L.p.
	Nazwa towaru – asortyment
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto
	Stawka podatku VAT ( % )
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Aparat RTG
	szt.
	1
	
	
	
	

	Razem: 
	
	x
	


TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Cyfrowy przyłóżkowy aparat RTG z wbudowanym napędem
	Lp.
	Parametry
	Parametry wymagane
	Punktacja
	Parametr oferowany (szczegółowo opisać)

	I
	Cyfrowy przyłóżkowy aparat RTG z wbudowanym napędem – 1 szt.
	Podać

Model/typ
	X
	

	1. 
	Producent/Wykonawca.
	TAK
	X
	

	2. 
	Kraj pochodzenia.
	TAK
	X
	

	3. 
	Pełna nazwa urządzenia.
	TAK
	X
	

	4. 
	Model/Typ.
	TAK
	X
	

	5. 
	Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe rok produkcji nie wcześniej niż 2022 i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji.
	TAK
	X
	

	II
	Generator wysokiej częstotliwości – 1 szt.

	6. 
	Moc wyjściowa generatora nie mniej niż 32 kW.
	Tak, podać
	X
	

	7. 
	Zakres napięć lampy co najmniej w przedziale 40 - 125 kV.
	Tak, podać
	X
	

	8. 
	Zakres ustawień mAs co najmniej w przedziale 0,1 - 320 mAs.
	Tak, podać
	X
	

	9. 
	Maksymalny prąd min. 310 mA.
	Tak, podać
	X
	

	10. 
	Minimalny czas ekspozycji maks. 4 ms. 
	Tak, podać
	X
	

	11. 
	Programy anatomiczne min. 400.
	Tak
	X
	

	12. 
	Zasilanie 230 V +/- 10%.
	Tak
	X
	

	13. 
	DAP - pomiar dawki promieniowania.
	Tak
	X
	

	14. 
	Generator zasilany z sieci oraz z własnych wbudowanych akumulatorów. 
	Tak
	X
	

	15. 
	Możliwość wykonania ekspozycji bez podłączenia aparatu do zasilania sieciowego.
	Tak
	X
	

	16. 
	Jeden akumulator do napędu aparatu oraz ekspozycji. 
	Tak
	X
	

	17. 
	Czas pełnego naładowania akumulatora po całkowitym rozładowaniu maks. 100 min.
	Tak, podać
	X
	

	18. 
	Czas pracy aparatu (nie w trybie standby) na w pełni naładowanym akumulatorze min. 8 godz.
	Tak, podać


	8 godz. pracy = 0 pkt

>8 godz. pracy = 20 pkt
	

	19. 
	Przy całkowitym rozładowaniu akumulatora, możliwość szybkiego naładowania przez 10 minut pozwalająca na pracę aparatu przez min. 50 min.
	Tak, podać
	X
	

	20. 
	Wbudowany w aparat monitor dotykowy LCD o przekątnej ekranu min. 17 cali i rozdzielczości min. 120x1024 z regulacją kąta pochylania.
	Tak, podać
	X
	

	III
	Lampa RTG – 1 szt.

	21. 
	Manualny kolimator z możliwością obrotu w zakresie +/- 90°.
	Tak, podać
	X
	

	22. 
	Dodatkowe filtry Al i Cu wymienne bez użycia narzędzi.
	Tak, podać
	X
	

	23. 
	Lampa RTG z wirującą anodą min. 3000 obr/min.
	Tak, podać
	X
	

	24. 
	Obrót lampy wokół osi poziomej min. +/- 180°.
	Tak, podać
	X
	

	25. 
	Obrót lampy wokół osi pionowej min. 100°.
	Tak, podać
	X
	

	26. 
	Rozmiar małego ogniska: maks. 0,6 mm.
	Tak, podać
	X
	

	27. 
	Rozmiar dużego ogniska: maks. 1,3 mm.
	Tak, podać
	X
	

	28. 
	Pojemność cieplna anody min. 200 kHU.
	Tak, podać
	X
	

	IV
	Jednostka jezdna – 1 szt.

	29. 
	Szerokość aparatu ≤ 60 cm.
	Tak, podać
	60 cm = 0 pkt

<60 cm =20 pkt
	

	30. 
	Zmotoryzowany ruch pionowy kolumny aparatu. 
	Tak
	X
	

	31. 
	Min. wysokość ogniska lampy od podłogi ≤ 54 cm.
	Tak, podać
	X
	

	32. 
	Maksymalna wysokość ogniska od podłogi ≥190 cm.
	Tak, podać
	X
	

	33. 
	Prędkość przemieszczania się aparatu na akumulatorach min. 5 km/h.
	Tak, podać
	X
	

	34. 
	Maks. kąt nachylenia aparatu podczas jego pracy min. 5°.
	
	X
	

	35. 
	Precyzyjne pozycjonowanie aparatu za pomocą przycisków umieszczonych na obudowie lampy RTG.
	Tak
	X
	

	36. 
	Zwalnianie wszystkich ruchów ramienia teleskopowego z lampą RTG za pomocą jednego przycisku.
	Tak
	X
	

	37. 
	Wysuw ramienia teleskopowego z lampą RTG w poziomie - ognisko lampy min. 130 cm od kolumny.
	Tak, podać
	X
	

	38. 
	Waga aparatu maks. 330 kg.
	Tak, podać
	330 kg = 0 pkt

<330 kg = 20 pkt
	

	39. 
	Wysokość transportowa aparatu maks. 123 cm.
	Tak, podać
	X
	

	40. 
	System antykolizyjny z przodu aparatu.
	Tak
	X
	

	41. 
	Obrót kolumny z lampą RTG wokół osi pionowej min. +/- 270°.
	Tak, podać
	X
	

	42. 
	Diodowy wskaźnik naładowania akumulatora aparatu.
	Tak
	X
	

	43. 
	Sygnalizacja dźwiękowa oraz wizualna podczas wykonywania ekspozycji.
	Tak
	X
	

	V
	Detektor cyfrowy – 1 szt.

	44. 
	Detektor bezprzewodowy typu „flat panel”. 
	Tak
	X
	

	45. 
	Akumulator do zasilania detektora min. 1 szt.
	Tak, podać
	X
	

	46. 
	Model i typ detektora.
	Podać
	X
	

	47. 
	Detektor scyntylacyjny o wysokiej czułości zbudowany z materiału Csl.
	Tak
	X
	

	48. 
	Częstotliwość pracy detektora bezprzewodowego w min. 2 zakresach: 2,4 GHz oraz 5 GHz.
	Tak, podać
	X
	

	49. 
	Wodoodporność detektora w klasie min. IPX7.
	Tak, podać
	X
	

	50. 
	Pole obrazowe detektora min. 35 x 43cm (+/- 0,5 cm).
	Tak, podać
	X
	

	51. 
	Grubość detektora maks. 16 mm.
	Tak, podać
	X
	

	52. 
	Głębokość przetwarzania min. 16 bit.
	Tak, podać
	X
	

	53. 
	Waga detektora z baterią maks. 2,4 kg.
	Tak, podać
	2,4 kg = 0 pkt

<2,4 kg = 20 pkt
	

	54. 
	Rozdzielczość liniowa min. 3,9 lp/mm.
	Tak, podać
	X
	

	55. 
	Rozmiar piksela max. 125 µm.
	Tak, podać
	X
	

	56. 
	Możliwość wykonania ekspozycji RTG u pacjenta o wadze min. 300 kg stojącego bezpośrednio na detektorze bez jego dodatkowej osłony.
	Tak, podać
	300 kg = 0 pkt

>300 kg = 20 pkt
	

	57. 
	Wbudowana w detektor pamięć na min. 90 obrazów.
	Tak, podać
	90 obrazów = 0 pkt

>90 obrazów = 20 pkt
	

	58. 
	Wskaźnik na obudowie detektora sygnalizujący poziom naładowania jego baterii. 
	Tak
	X
	

	59. 
	Ilość ekspozycji możliwych do wykonania na jednej baterii, bez konieczności ładowania min. 140 ekspozycji.
	Tak, podać
	X
	

	60. 
	Czas pełnego naładowania akumulatora maks. 3h.
	Tak, podać
	X
	

	VI
	Detektor cyfrowy – 1 szt.

	61. 
	Detektor bezprzewodowy typu „flat panel”. 
	Tak
	X
	

	62. 
	Akumulator do zasilania detektora min. 1 szt..
	Tak, podać
	X
	

	63. 
	Model i typ detektora.
	Podać
	X
	

	64. 
	Detektor scyntylacyjny o wysokiej czułości zbudowany z materiału Csl.
	Tak
	X
	


	65. 
	Częstotliwość pracy detektora bezprzewodowego w min. 2 zakresach: 2,4 GHz oraz 5 GHz.
	Tak, podać
	X
	

	66. 
	Wodoodporność detektora w klasie min. IPX7.
	Tak, podać
	X
	

	67. 
	Pole obrazowe detektora min. 35 x 27cm (+/- 0,5 cm).
	Tak, podać
	X
	

	68. 
	Grubość detektora maks. 16 mm.
	Tak, podać
	X
	

	69. 
	Głębokość przetwarzania min. 16 bit.
	Tak, podać
	X
	

	70. 
	Waga detektora z baterią maks. 2 kg.
	Tak, podać
	2 kg = 0 pkt

<2 kg = 20 pkt
	

	71. 
	Rozdzielczość liniowa min. 3,9 lp/mm.
	Tak, podać
	X
	

	72. 
	Rozmiar piksela max. 125 µm.
	Tak, podać
	X
	

	73. 
	Możliwość wykonania ekspozycji RTG u pacjenta o wadze min. 300 kg stojącego bezpośrednio na detektorze bez jego dodatkowej osłony.
	Tak, podać
	300 kg = 0 pkt

>300 kg = 20 pkt
	

	74. 
	Wbudowana w detektor pamięć na min. 90 obrazów.
	Tak, podać
	90 obrazów = 0 pkt

>90 obrazów = 20 pkt
	

	75. 
	Wskaźnik na obudowie detektora sygnalizujący poziom naładowania jego baterii. 
	Tak
	X
	

	76. 
	Ilość ekspozycji możliwych do wykonania na jednej baterii, bez konieczności ładowania min. 140 ekspozycji.
	Tak, podać
	X
	

	77. 
	Czas pełnego naładowania akumulatora maks. 3h.
	Tak, podać
	X
	

	VII
	Konsola operatora do sterowania detektorem wbudowana w aparat – 1 szt.

	78. 
	Oprogramowanie sterujące detektorem oraz zaoferowany detektor wyprodukowane przez tego samego producenta. Dołączyć autoryzację producenta detektora i oprogramowania potwierdzającą, że oferent ma prawo do ich sprzedaży i serwisowania.
	Tak, podać
	X
	

	79. 
	Pełne oprogramowanie aparatu w języku polskim.
	Tak
	X
	

	80. 
	Wyświetlanie stopnia naładowania baterii detektora na konsoli operatora.
	Tak
	X
	


	81. 
	Wyświetlanie poziomu połączenia sieciowego pomiędzy aparatem, a detektorem na konsoli operatora.
	Tak
	X
	

	82. 
	Dostęp do konsoli aparatu tylko dla osób uprawnionych, po zalogowaniu.
	Tak
	X
	

	83. 
	Możliwość pobierania listy pacjentów z systemu RIS poprzez moduł DICOM Worklist.
	Tak
	X
	

	84. 
	Możliwość wpisywania danych demograficznych bezpośrednio na konsoli operatora.
	Tak
	X
	

	85. 
	Czas dostępu do obrazu od momentu ekspozycji nie dłuższy niż 2 sek.
	Tak, podać
	X
	

	86. 
	Automatyczne wyświetlanie dawki promieniowania na konsoli oraz na zdjęciu.
	Tak
	X
	

	87. 
	Zainstalowane moduły DICOM: Send, Storage, Worklist, Print, MPPS.
	Tak, podać
	X
	

	VIII
	Wyposażenie aparatu

	88. 
	Wbudowana karta sieciowa.
	Tak
	X
	

	89. 
	Porty USB do nagrywania obrazów.
	Tak
	X
	

	90. 
	Kabel zasilający automatycznie zwijany i chowany do środka aparatu.
	Tak
	X
	

	91. 
	Włącznik ekspozycji na kablu o długości min. 5m.
	Tak, podać
	X
	

	IX
	Inne

	92. 
	Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty wymagany na etapie zawarcia Umowy).
	TAK
	X
	

	93. 
	Integracja z posiadanym systemem PACS/RIS.
	TAK
	X
	

	94. 
	Wykonanie testów specjalistycznych i akceptacyjnych w zakresie dostawy.
	TAK
	X
	

	VI
	SERWIS SZKOLENIE GWARANCJA

	95. 
	Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenie.
	≥24 miesiące    TAK
	X
	

	96. 
	Czas reakcji autoryzowanego serwisu gwarancyjnego max. 2 dni robocze
	Tak
	X
	

	97. 
	Czas usunięcia usterki 3 dni robocze 
	TAK
	X
	

	98. 
	W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych – wstawienie sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowany bez naliczania z tego tytułu dodatkowych opłat.
	TAK
	X
	

	99. 
	W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne w ciągu roku.
	Tak
	X
	

	100. 
	Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym.
	TAK, podać
	X
	

	101. 
	Wykaz punktów serwisowych minimum 1.
	TAK, podać
	X
	

	102. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej.
	Tak
	X
	

	103. 
	Na etapie realizacji - przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego w liczbie min. 5 osób.
	Tak
	X
	

	104. 
	Możliwość bezpłatnych konsultacji w okresie gwarancji.
	tak
	X
	

	105. 
	Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez min. 10 lat od daty zawarcia umowy.
	TAK
	X
	


Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w powyższych tabelach stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Brak odpowiedzi w kolumnie „Parametr oferowany (szczegółowo opisać)” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.
Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie
[image: image1.emf]