Kraków dnia: 2022-12-05

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-718/22

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”dostawę komory klimatycznej dla WIMiR - KC-zp.272-718/22” – znak sprawy KC-zp.272-718/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi: - Czy Zamawiający dopuści komorę klimatyczną z nastawą temperatury w zakresie -5°C do +70°C? - Czy Zamawiający dopuści komorę klimatyczną z zakresem wilgotności 10%RH do 95%RH? - Czy Zamawiający dopuści komorę klimatyczną o wymiarach komory: 360x270x360mm (SxWxG)? - Czy Zamawiający dopuści komorę klimatyczną o wymiarach gabarytowych: 630x(900+250)x690mm (SxWxG)? 250 mm to wysokość pojemnika na wodę destylowaną. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 15 tygodni od daty podpisania umowy? Aktualny termin realizacji deklarowany przez Producenta urządzeń to 15 tygodni od otrzymania zamówienia. Nie jest osiągalne wyprodukowanie urządzenia nawet w najdłuższym wymaganym przez Zamawiającego terminie tj. 21 dni. - Dotyczy wzoru umowy, paragraf 5, ust. 2a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: "Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% ceny netto określonej w § 3 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki;" - Dotyczy wzoru umowy, paragraf 5, ust. 2b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: "Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne: b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, gwarancji w wysokości 0,1% ceny netto określonej w § 3 pkt.1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;" - Dotyczy wzoru umowy, paragraf 5, ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: "Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia netto o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy." - Dotyczy wzoru umowy, paragraf 8, ust. 5c Producent nie wymaga przeprowadzania przeglądów urządzenia w okresie trwania gwarancji. Jeśli takie przeglądy wymagane są przez Zamawiającego, prosimy o informację ile przeglądów należy uwzględnić w ofercie. Odpowiedź Zamawiającego: - Zamawiający NIE dopuszcza zmiany zakresu nastaw temperatury. - Tak, Zamawiający dopuszcza poszerzenie zakresu nastaw wilgotności. W związku z powyższym zmianie ulega opis przedmiotu znajdujący się w pkt. 4.1. SWZ w następujący sposób: W opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 4.1. SWZ jest: - Zakres wilgotności: min. 10%RH do 90%RH +/-1% Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie: - Zakres wilgotności: min. 10%RH do 95%RH +/-1% - Tak, Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy. W związku z powyższym zmianie ulega opis przedmiotu znajdujący się w pkt. 4.1. SWZ w następujący sposób: W opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 4.1. SWZ jest: - Min. wymiary komory szer x wys x głeb w mm 360x300x360 Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie: - Min. wymiary komory szer x wys x głeb w mm 360x270x360 (SxWxG) - Tak, Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy. W związku z powyższym zmianie ulega opis przedmiotu znajdujący się w pkt. 4.1. SWZ w następujący sposób: W opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 4.1. SWZ jest: - Min. wymiary gabarytowe szer x wys x głeb w mm 630x900x690 Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie: - Min. wymiary gabarytowe szer x wys x głeb w mm 630x(900+250)x690mm (SxWxG) gdzie: 250 mm to wysokość pojemnika na wodę destylowaną. - Zamawiający NIE wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy. - Zamawiający NIE wyraża zgody na zmiany wzoru umowy zaproponowane przez Wykonawcę. - Zamawiający NIE wyraża zgody na zmiany wzoru umowy zaproponowane przez Wykonawcę. - Zamawiający NIE wyraża zgody na zmiany wzoru umowy zaproponowane przez Wykonawcę. - Zamawiający nie wymaga przeglądów urządzenia. W związku z powyższym Zamawiający wprowadza do SWZ nowy obowiązujący wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3a do SWZ.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło