Kraków dnia: 2022-12-27

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa rejestratora temperatury i wilgotności 15 sztuk dla WFiIS - KC-zp.272-747/22” – znak sprawy KC-zp.272-747/22.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytania brzmi następująco: W nawiązaniu do przetargu KC-zp.272-747/22 (Dostawa rejestratora temperatury i wilgotności 15 szt) uprzejmie proszę o wyjaśnienie czy zaakceptujecie Państwo rejestratory o innych rozmiarach niż podane w SWZ ? Jeśli nie to prosimy o merytoryczne uzasadnienie konieczności rozmiarów 9 cm x 3 cm x 4 cm i masy mniejszej niż 50 g. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiany rejestrator jest jednym z elementów przenośnego, kompaktowego próbnika służącego do pobierania prób powietrza. Podane w SWZ wymiary (9cm x 4cm x 3cm) są rozmiarami wnęki w obudowie prototypowego próbnika, w której ma być zamontowany rejestrator temperatury i wilgotności, zatem wymiary oferowanego rejestratora nie mogą być większe. Podana w SWZ masa urządzenia (50g) wybrana została jako typowa dla obecnych na rynku urządzeń tego typu, ale nie jest to parametr tak krytyczny jak wymiary zewnętrzne. Zatem urządzenia o większej masie mogą zostać zaakceptowane, pod warunkiem, że ich rozmiary nie przekraczają podanych w SWZ.