Wykaz czynności przeglądowych – Zadanie 13

Dla aparatu DX-D100 – objęte przeglądem są wszystkie główne moduły: stacja NX, aparat RTG, kolimator:

- Przygotowania

- Zdjęcie obudowy zewnętrznej

- Sprawdzenie stanu naładowania akumulatorów i ewentualne ich
ładowanie przed przystąpieniem do dalszych czynności

- Czyszczenie

- Czyszczenie powierzchni zewnętrznych

- Czyszczenie wnętrza urządzenia

- Kontrola wiązek

- Sprawdzenie połączeń i konektorów ( wg szczegółowego opisu w
instrukcji serwisowej)

- Kontrola wiązki detektora i wiązki zasilania ( wg szczegółowego
opisu w instrukcji serwisowej)

- Sprawdzenie i wymiana odgromnika

- Transformator wysokiego napięcia

- Sprawdzenie stanu transformatora wysokiego napięcia ( wg
szczegółowego opisu w instrukcji serwisowej)

- Lampa

- Sprawdzenie stanu lampy ( wg szczegółowego opisu w instrukcji
serwisowej)

- Akumulatory i moduł ładowania

- Pomiar stanu zużycia akumulatorów i sprawności ładowania ( wg
szczegółowego opisu w instrukcji serwisowej)

- Konsola sterowania

- Kontrola poprawności działania konsoli sterowania

- Parametry radiograficzne

- Testowanie pętli kV

- Testowanie przerwania cyfrowej pętli Ma

- Mechanika

- Sprawdzenie kolumny

- Sprawdzenie ramienia

- Sprawdzenie mocowań lampy i kolimatora

- Sprawdzenie lin kolumny (wymiana co 5 lat)

- Sprawdzenie układu ruchu

- Pozostałe czynności

- Sprawdzenie prądu upływowego

- Sprawdzenie rezystancji izolacji

- Przegląd stacji NX

- Wywiad z personelem na temat ogólnej pracy systemu

- Wywiad z lekarzem na temat jakości wykonywanych zdjęć

- Oczyszczenie wlotów wentylacyjnych w stacji roboczej

- Sprawdzenie wszystkich kabli zewnętrznych i ich połączeń pod
względem uszkodzeń mechanicznych lub braku styku

- Wizualne sprawdzenie ogólnej jakości wyświetlanych obrazów.

- Rekalibracja jeśli zachodzi konieczność

- Wyczyszczenie monitora

- Sprawdzenie wersji oprogramowania i aktualizacja niezbędnych
poprawek (update)

- Kolimator

- Sprawdzenie obudowy kolimatora

- Sprawdzenie mocowania kolimatora

- Detektor cyfrowy

- Kalibracja detektora przy użyciu specjalnego modułu oprogramowania stacji NX

- Bezpieczeństwo elektryczne

- Przeprowadzenie pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego

- Pozostałe czynności administracyjne

- Pozostałe czynności administracyjne

Do aktualizacji oprogramowania wymagany jest dostęp do specjalnego narzędzia kalibracyjnego oprogramowania NX oraz kabla serwisowego.

Wykaz czynności przeglądowych – Zadanie 21

- Przeglądy okresowe i konserwacje

- Regularne przeglądy okresowe i konserwacje

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych

- Inspekcja zużycia części

- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego

- Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego przy użyciu dedykowanego oprogramowania serwisowego

- Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

- Kontrola jakości – podczas przeglądów okresowych i konserwacji

- Sprawdzenie jakości obrazu

- Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów

- Przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych

ZAMAWIAJĄCY:			WYKONAWCA:

……………………………………		………………………………….