Kraków dnia: 2023-03-08

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.727-121/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa pompy próżniowej rotacyjnej dla WFiIS - KC-zp.727-121/23” – znak sprawy KC-zp.727-121/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 1. Prosimy o dopuszczenie pompy z ciśnieniem końcowym 2x10-3 mbar. 2. Prosimy o dopuszczenie możliwości oferowania pompy śrubowej, która osiąga poziom próżni jak pompy rotacyjne, ale różni się technologią wykonania. Proponowana pompa nie wymaga żadnych materiałów eskploatacyjnych typu olej, uszczelki itp. przez co jej użytkowanie jest bezkosztowe. 3. Prosimy o dopuszczenie pompy z poziomem hałasu 52 dBA. Odpowiedź Zamawiającego (1-3): Zamawiający informuje, iż dopuszcza do postępowania pompy z ciśnieniem końcowym 2x10-3 mbar. Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do postępowania pompy śrubowej, która osiąga poziom próżni jak pompy rotacyjne, ale różni się technologią wykonania, jak również Zamawiający nie dopuszcza pompy z poziomem hałasu 52 dBA.