[image: image1.jpg]» 8 Fundusze : Unia Europejska
o s Rzecz i PE)

Europejskle PO?SCkaPOSPOl ta Europejski Fundusz

Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego






Załącznik nr 9 do SWZ ( parametry techniczne ) 

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ/PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DOT. SZPITALNEJ POCZTY PNEUMATYCZNEJ. 
Poczta pneumatyczna
	Producent:
	

	Rok produkcji:
	


Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
	Lp.
	Opis minimalnych  wymaganych parametrów technicznych
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	I Charakterystyka techniczna systemu
System poczty pneumatycznej jest przeznaczony do transportu materiałów biologicznych z poszczególnych obszarów szpitala w których będą zainstalowane stacje nadawczo-odbiorcze do laboratorium. Projektowany system poczty pneumatycznej powinien mieć możliwość rozbudowy o kolejne stacje nadawczo-odbiorcze w przyszłości. Realizacja zadania obejmującego dostawę i instalację szpitalnej poczty pneumatycznej polega na wykonaniu wszelkich robót budowlanych i instalacyjnych, oraz wykonaniu projektu pełnobranżowego wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień – o ile dotyczy.



	1
	System musi umożliwiać transport materiałów w trybie w pełni automatycznym opartym na technologii zdalnego odczytu danych identyfikacyjnych [RFID], w celu identyfikacji wszystkich pojemników transportowych używanych w systemie. 


	Tak, opisać
	

	2
	System musi umożliwiać automatyczne wysyłanie i powrót pojemników transportowych do ustalonych stacji poczty pneumatycznej, w oparciu o informacje zapisane w tagach RIFD trwale umieszczonych w pojemniku, na obu jego końcach. W tagu musi być zaprogramowany adres stacji macierzystej i docelowej oraz unikatowy numer danego pojemnika w systemie poczty pneumatycznej. 


	Tak, opisać
	

	3
	System musi posiadać funkcjonalność czytania tagów w tzw. „locie” celem dokładnego lokalizowania pojemników w systemie. 


	Tak, opisać
	

	4
	Funkcjonalność systemu musi umożliwiać użytkownikowi wprowadzenie dowolnego adresu stacji docelowej niezależnie od informacji zapisanych w chipach RFID umieszczonych na obu końcach pojemnika
	Tak, opisać
	

	5
	Napęd systemu poczty pneumatycznej wykorzystujący dmuchawy trójfazowe o wydajności (mocy) pozwalającej na transport przesyłek o łącznej masie do 1,5 kg ( +/- 0,2 kg) (wraz z pojemnikiem). Z uwagi na konieczność zapewnienia niezmienności parametrów analitycznych transportowego materiału biologicznego, a co za tym idzie precyzyjnego regulowania prędkości przepływu powietrza (prędkości pojemników), dmuchawy powinny być sterowane centralnie przez mikroprocesorową jednostkę sterującą całością systemu. Wymagane jest zastosowanie regulacji obrotów dmuchawy za pośrednictwem nadzorowanych przez system przetwornic częstotliwości. 

	Tak, opisać
	

	6
	Transport przesyłek o łącznej masie do 1,5 kg ( +/- 0,2 kg) (wraz z pojemnikiem).
	Tak, opisać 
	

	7
	Stacje nadawczo-odbiorcze zlokalizowane w poszczególnych miejscach budynku musi być wyposażona w czytelny wyświetlacz dotykowy do komunikacji z operatorem min. 9 calowy ( +/- 1,5 cala)
	Tak, opisać 
	

	8
	Stacje powinny posiadać możliwość zainicjowania wysyłki w dowolnym momencie, bez oczekiwania na zwolnienie linii. 


	Tak, opisać
	

	9
	Każda ze stacji nadawczo-odbiorczych zlokalizowanych na poszczególnych oddziałach szpitalnych powinna być wyposażona w kosz zbiorczy, do którego będzie odbywać się automatyczny wyładunek pojemników, bez udziału personelu. 


	Tak, opisać
	

	10
	Oprogramowane systemu poczty pneumatycznej musi umożliwiać wizualizację procesów transportowych, rejestrację ruchu, rejestrację wszelkich błędów oraz autodiagnostykę całości systemu. Wszystkie stacje poczty pneumatycznej muszą być wyposażone w urządzenia pozwalające na rejestrację pojemników wysyłanych i odbieranych przez stacje w technologii RFID, co w połączeniu z identyfikacją użytkowników nadających oraz odbierających przesyłki umożliwi pełną rejestrację przepływu materiałów transportowanych za pomocą systemu poczty pneumatycznej
	Tak, opisać
	

	11
	System musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą kontrolę liczby transportów wykonanych przez poszczególne pojemniki. 
	Tak, opisać
	

	II Rurociąg 

W miejscach gdzie rurociąg jest poza budynkiem należy zastosować dedykowane do poczty pneumatycznej rury PE łączone elektrooporowo. Rurociąg prowadzony na zewnątrz należy ocieplić otuliną styropianowa lub innym materiałem izolacyjnym. Rury na zewnątrz należy prowadzić poniżej poziomu przemarzania gruntu aby zapobiec skraplaniu się wody w rurociągu.  Rurociąg transportowy wraz akcesoriami i kształtkami szacowana długość ok.450 mb .Rurociąg zewnętrzny ułożony w uprzednio przygotowanym wykopie  szacowana długość ok. 80 mb. Zabezpieczenie ppoż opaski min. 8 szt.


	1
	System poczty pneumatycznej o średnicy rurociągów wynoszącej min. Ø 110 mm, wykonany z rur PVC przeznaczonych do poczty pneumatycznej.
	Tak, opisać
	

	III Stacje nadawczo-odbiorcze
Wszystkie 3 stacje nadawczo-odbiorcze ( 1 szt. -Odział Chorób Zakaźnych, 2szt.-Medyczne Laboratorium Diagnostyczne i Mikrobiologiczne)   powinna umożliwiać swobodny odbiór i nadanie przesyłek z i do dowolnego punktu systemu poczty pneumatycznej.


	1
	panel sterujący stacji wyposażony w ekran dotykowy min 9 cali ( +/- 1,5 cala). 
	Tak, opisać 
	

	2
	Na wyświetlaczu mozliwość odczytania komunikatu dla użytkownika. 
	Tak, opisać
	

	3
	Komunikaty będą w języku polskim. 


	Tak, opisać
	

	4
	Wszystkie stacje muszą być wyposażone w anteny RFID dostosowane do odczytów tagów RFID.  
	Tak, opisać
	

	5
	Konstrukcja wewnętrzna stacji powinna zapewniać płynny start i wyhamowanie pojemników. 
	Tak, opisać
	

	6
	Stacja powinna być wyposażona w kosz odbiorczy pod stacją do którego będą wypadać odbierane pojemniki oraz półkę zainstalowana obok stacji umożliwiająca przechowywanie pojemników. 
	Tak, opisać
	

	7
	Obudowy stacji wykonane powinny być ze stali malowanej proszkowo na kolor uzgodniony z Zamawiającym. Obudowa odporna na wielokrotna dezynfekcję.
	Tak, opisać
	

	IV Zwrotnica pojemnikowa



	1
	W celu rozdziału wysyłanych pojemników do poszczególnych stacji wpięcia nowej instalacji do istniejącego systemu należy zastosować zwrotnicę pojemnikową. 


	Tak, opisać
	

	2
	Pozycja zwrotnicy kontrolowana za pomocą czujników. 
	Tak, opisać
	

	3
	Do napędu zwrotnicy - silnik, który reguluje precyzyjne nastawienie pozycji. 
	Tak, opisać
	

	4
	Zwrotnice wyposażone w specjalną uszczelkę, która gwarantuje optymalną szczelność w trakcie użytkowania.
	Tak, opisać
	

	V Okablowanie systemowe



	1
	Wzdłuż całego nowego rurociągu transportowego systemu poczty pneumatycznej należy rozprowadzić  kabel systemowy. Za jego pomocą wszystkie elementy wykonawcze systemu (zwrotnice, stacje, centrala sterująca, komputer itd.) połączone maja zostać w magistrale systemową umożliwiającą nadzór parametrów ich pracy, diagnostykę oraz ręczne sterowanie oraz zasilanie.


	Tak, opisać
	

	VI Sygnalizator optyczno-akustyczny 
jest urządzeniem peryferyjnym stanowiącym wyposażenie dodatkowe dowolnej stacji odbiorczej systemu poczty pneumatycznej.

	1
	Urządzenie ma za zadanie informowanie personel o nadejściu przesyłki przy pomocy migającej lampki, oraz dodatkowo możliwość włączenia dodatkowo sygnału dźwiękowego.


	 Tak, opisać
	

	VII Zwrotnica powietrza - min 1 szt.
zmiana kierunku transportu pojemnika bez potrzeby zmiany kierunku pracy dmuchawy zapewniając jednocześnie niezmienność parametrów analitycznych przesyłanego materiału biologicznego.

	1
	Napęd całej instalacji - dmuchawa o mocy 2,2 KW lub większej mocy i poziomie hałasu 72 dB, zasilana prądem trójfazowym 400V, wytwarzająca odpowiedniej wielkości pod- lub nadciśnienie
	Tak, opisać
	

	2
	Dmuchawa w standardzie wyposażona w dwa tłumiki akustyczne, wyciszające pracę urządzenia. 


	Tak, opisać
	

	3
	Aby zapewnić szybki i sprawny transport próbek przy jednoczesnym zachowaniu ich wszystkich parametrów analitycznych system należy wyposażyć w sterowanie przy pomocy dedykowanego falownika. 
	Tak, opisać
	

	4
	system automatycznie dopasowywać ma prędkość transportu w zależności od typu wybranej stacji docelowej.
	Tak, opisać
	

	VIII Pojemniki transportowe min 15 szt.



	1
	Konstrukcja pojemnika umożliwia jego stosowanie we wszystkich typach stacji występujących w instalacji pocztowej. 
	Tak, opisać
	

	2
	Typ zamknięcia ma gwarantować brak możliwości jego przypadkowego otworzenia się w trakcie transportu i mimowolnego niedokładnego zamknięcie w trakcie nadawania. 
	Tak, opisać
	

	3
	Pojemniki w co najmniej 2/3 długości transparentne - zawartość wewnętrzna pojemnika powinna być dobrze widoczna, co będzie pozwalało na łatwe wizualną weryfikację prawidłowości pakowania próbek.


	Tak, opisać
	

	4
	Materiał, z którego będą wykonywane pojemniki powinien być łatwy do odkażenia i wytrzymały wielokrotne procesy mycia. 


	Tak, opisać
	

	5
	Kolorystykę i ilości poszczególnych kolorów pojemników należy uzgodnić z Zamawiającym. 
	Tak, opisać
	

	6
	Pojemnik dezyjnfekcyjny min.3 szt.
	Tak, opisać
	

	IX Zasilanie systemu
Celem zasilenia nowej linii poczty pneumatycznej przewiduje się zastosowanie zasilacza systemowego dostarczanego przez dostawce systemu poczty pneumatycznej 

	1
	przyłącze elektryczne do zasilacza powinno spełniać warunki.1 x 1~230VAC/50Hz, podejście kablowe, 200VA 


	Tak, opisać
	

	X Okablowanie systemowe
.

	1
	Za jego pomocą wszystkie elementy wykonawcze systemu (zwrotnice, stacje, centrala sterująca, komputer itd.) połączone będą w magistrale systemową umożliwiającą nadzór parametrów ich pracy, diagnostykę oraz ręczne sterowanie. 
	Tak, opisać
	

	2
	W systemie zastosować kabel 2x2x0,22mm² +4 x 1,9mm².


	Tak, opisać
	

	3
	Wszystkie elementy wykonawcze zasilane napięciem 36VDC za pośrednictwem systemowych zasilaczy zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie dmuchaw, stacji nadawczo-odbiorczej lub zwrotnicy.


	Tak, opisać
	

	XI Centralna jednostka sterująca



	1
	komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnymi, która będzie sterował procesami transportu wszystkich linii poczty pneumatycznej, kontrolował pracę wszystkich komponentów systemu poczty pneumatycznej łącznie z dmuchawami napędowymi.
	Tak, opisać
	

	2
	Jednostka centralna ma być  zasilana przez własne źródło UPS((700VA), z zabezpieczeniem przepięciowym. 


	Tak, opisać
	

	3
	W razie wystąpienia awarii zasilania jednostka centralna musi przechowywać w swojej pamięci wewnętrznej dane o niezrealizowanych przesyłkach
	Tak, opisać
	

	4
	Zestaw komputerowy ma składać się z :

• Klawiatury

• Myszy komputera

• Monitora LCD(min.22cal) 

• Zasilacz UPS z ochroną przepięciową

• Jednostka mikroprocesorowa (komputer) z min. 2 kartami sieciowymi


	Tak, opisać
	

	XII Oprogramowanie systemowe i jego funkcje


	1
	Funkcja autodiagnostyki systemu poczty pneumatycznej


	Tak, opisać
	

	2
	Nadzorowanie i kontrola stanu wszystkich elementów wykonawczych systemu


	Tak, opisać
	

	3
	Rejestrowanie danych o zrealizowanych i realizowanych transportach tj. m.in:

-Czas trwania transportu,

-Czas, miejsce i data wysyłki,

-Czas, miejsce i data odbioru

-Dane użytkownika, który wysłał/odebrał przesyłkę, jeżeli posługuje się kartą identyfikacyjną

-Dane identyfikacyjne pojemnika, który został użyty do transportu 


	Tak, opisać
	

	4
	Wizualizacja wszystkich procesów transportowych na ekranie monitora komputerowego
	Tak, opisać
	

	5
	System zaopatrzony w funkcję samo

serwisowania - w przypadku awarii jednej ze stacji zostaje

ona wyłączona z pracy całego systemu, natomiast

pozostała jego część pozostaje sprawna 
	Tak opisać
	

	6
	Dane rejestrowe - gromadzone i dostępne z każdego komputera w tej samej sieci co komputer sterujący. Dostęp do danych rejestrowych poprzez przeglądarkę internetową po autoryzacji użytkownika bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania na stacjach roboczych – komputerach 


	Tak, opisać
	 

	7
	Wizualizacja danych w formie tabelarycznej z możliwością sortowania po różnych kolumnach i elastycznego stronicowania z różną ilością wierszy na stronie
	Tak, opisać
	

	8
	Szybki wybór danych z filtrowaniem po dacie, czasie, różnych słowach


	Tak, opisać
	

	9
	Możliwość eksportu wybranych danych w formacie CSV, PDF, TXT


	Tak, opisać
	

	10
	Wizualizacja ilości procesów w formie dynamicznych wykresów liniowych lub słupkowych


	Tak, opisać
	

	XIII INFORMACJE DODATKOWE

	1
	Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie).
	Min. 1 przegląd na rok
	

	2
	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	Tak
	

	3
	Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia.
	Min. 10 lat
	

	4
	Dostępność do autoryzowanego serwisu.
	Tak, podać gdzie
	

	5
	Czas reakcji od zgłoszenia.
	Max. 48h
	

	6
	Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju.
	Max. 3 dni robocze
	

	7
	Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy.
	Max. 5 dni roboczych 
	

	8
	Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji.
	Tak
	

	9
	Deklaracja zgodności CE
	Tak,
	

	10
	Gwarancja min. 36 miesięce
	Tak, podać
	


Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi)
Oświadczam, iż zaoferowane w/w parametry poczty pneumatycznej  spełnia wszystkie wymagane określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 9 do SWZ.
  /podpisano elektronicznie/**
** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 
[image: image1.jpg]