










Załącznik nr 5 do SWZ

Lampa zabiegowa 
	Przedmiot:
	

	Nazwa i typ:
	

	Producent:
	

	Rok produkcji:
	


Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
	Lp.
	Opis minimalnych  wymaganych parametrów technicznych
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	1. 
	Lampa fabrycznie nowa data produkcji nie starszy niż 2022r. 
	Tak, opisać
	

	2. 
	Jednokopułowa lampa mocowana do sufitu
	Tak, opisać
	

	3. 
	Zestaw wyposażony w dwa ramiona w tym jedno uchylne.
	Tak, opisać
	

	4. 
	Obudowa lampy w kształcie zaokrąglonym z otworem w jej centralnej części
	Tak, opisać
	

	5. 
	Waga kopuły poniżej 3,5 kg.
	Tak, opisać
	

	6. 
	Źródło światła diody LED
	Tak, opisać
	

	7. 
	Kopuła lampy wyposażona w 6 diod w konstrukcji jednoogniskowej
	Tak, opisać
	

	8. 
	Diody LED emitujące bezpośrednio światło białe, tzn. wykorzystujące „białe” diody
	Tak, opisać
	

	9. 
	Żywotność diody nie mniejsza niż 60 000 godzin
	Tak, opisać
	

	10. 
	Sterowanie parametrami lamp przy pomocy panelu membranowego znajdującego się na krawędzi kopuły 
	Tak, opisać
	

	11. 
	Możliwość regulacja ustawienia lampy za pomocą wymiennych, sterylizowanych uchwytów umieszczonych na kopule w bezpośrednim sąsiedztwie jej mocowania.
	Tak, opisać
	

	12. 
	Średnica pola roboczego: 170mm
	Tak, opisać
	

	13. 
	Regulacja natężenia światła o przynajmniej w 5 stopniach 
	Tak, opisać
	

	14. 
	Maksymalna wartość natężenia oświetlenia w centralnym punkcie w odległości 1m nie gorsza niż 70 000 luks
	Tak, opisać
	

	15. 
	Natężenie światła regulowane w zakresie min. 10÷100% 
	Tak, opisać
	

	16. 
	Głębokość oświetlenia min. 150cm 
	Tak, opisać
	

	17. 
	Temperatura barwowa 4350K (+/- 100K)
	Tak, opisać
	

	18. 
	Współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) nie gorszy niż 96
	Tak, opisać
	

	19. 
	Współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) o wartości nie gorszej niż 96
	Tak, opisać
	

	20. 
	Całkowity pobór mocy maks. 30 W
	Tak, opisać
	

	21. 
	Wzrost temperatury wokół głowy chirurga spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1˚C
	Tak, opisać
	

	22. 
	Wzrost temperatury w obszarze operacji spowodowany działaniem lampy nie przekraczający 1˚C
	Tak, opisać
	

	23. 
	Konstrukcja lampy umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami bez widocznych śrub nitów itp.
	Tak, opisać
	

	24. 
	Możliwość wymiany pojedynczej diody LED w przypadku jej awarii. Zamawiający nie dopuszcza lamp z koniecznością wymiany jednocześnie kilku/zespołu diod.
	Tak, opisać
	

	25. 
	Maksymalne wymiary kopuły: 250 x 340 mm ( +/- 10 mm) 
	Tak, opisać
	

	26. 
	Możliwość wyposażenia lampy w awaryjny system zasilania pozwalający na pracę do 10 godzin po zaniku zasilania.
	Tak, opisać
	


	
	INFORMACJE DODATKOWE
	
	

	1
	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	Tak
	

	2
	Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia.
	Min. 10 lat
	

	3
	Dostępność do autoryzowanego serwisu.
	Tak, podać gdzie
	

	4
	Wykaz punktów serwisowych.
	Tak, podać gdzie
	

	5
	Deklaracja zgodności CE
	Tak
	

	6
	Gwarancja min. 24 miesiące
	Tak, podać
	


Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi)
  /podpisano elektronicznie/**

** UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 
PAGE  
-1-


