## Arkusz1
PAKIET 1 – ZESTAW DO PRZETACZANIA
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 12 m-cy w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, jałowy, jednorazowego użycia, wolny od ftalanów, posiadający odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym, filtr krwi, końcówkę LUER-LOOK, zaciskacz pozwalający precyzyjnie dozować lub zatrzymać podawany płyn, z elastyczną komorą kroplową wolną od PCV. Oba końce zabezpieczone zatyczkami z przełącznikiem otwarty/zamknięty. Pakowany pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. |  |  | 7800 | [6 empty] | 5
2 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych i preparatów krwiopochodnych. Jałowy, z możliwością aseptycznego otwierania. Cały aparat wolny od PCV; w tym od ftalanów, oraz wolny od lateksu. Musi posiadać odpowietrznik z filtrem bakteryjnym min BFE 99,99, filtr płynu 15 µm. Zaciskacz pozwalający na precyzyjne dozowanie i zatrzymanie płynu, pozostający trwale w ustawionej pozycji. Komora kroplowa dzielona na elastyczną część dolną i twardą część górną. Przyrząd w całości- łącznie z kolcem i końcówką przezroczysty, umożliwiający kontrolę wzrokową przepływu na całej długości drenu. Całkowita długość drenu min. 150 cm. Przyrząd pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności, nr katalogowy i dane producenta. |  |  | 149000 | [6 empty] | 5
3 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych (biały i bursztynowy), jałowy, wolny od ftalanów, jednorazowego użycia, pakowany pojedynczo, nie krótszy niż 150 cm. Pakowany pojedynczo,z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. | biały |  | 12000 | [6 empty] | 5
|  | bursztyn |  | 1600 | [6 empty] | 5
4 | Przyrząd do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych, jałowy, jednorazowego użycia z możliwością pomiaru OCŻ, ze skalą pomiaru. Pakowany pojedynczo,z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. |  |  | 200 | [6 empty] | 1
5 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, jałowy, wolny od ftalanów, jednorazowego użycia. Pakowany pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. |  |  | 30 | [6 empty] | 1
Razem