| Podłoża do posiewów krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą analizatora - na 3 lata. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Ilość sztuk na 3 lata | Wielkość opakowania /ilość pełnych opakowań na 3 lata |  | Cena 1 szt bez VAT w PLN | cena 1 opak bez VAT w PLN | VAT w % i w PLN |  | Cena 1 opak. z VAT w PLN | Wartość bez VAT w PLN ( ilość sztuk x cena 1 szt bez VAT ) | Wartość z VAT w PLN ( ilość sztuk x cena 1 szt z VAT ) | Data ważności w miesiącach/min 6 | Producent |
| 1 | Butelki do hodowli bakterii tlenowych oraz grzybów drożdżopodobnych z substancją neutralizującą antybiotyki dla dorosłych z krwi i płynów ustrojowych |  |  | 10 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Butelki do hodowli bakterii beztlenowych z substancją neutralizującą antybiotyki dla dorosłych z krwi i płynów ustrojowych |  |  | 10 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Butelki do hodowli bakterii tlenowych oraz grzybów drożdżopodobnych z substancją neutralizującą antybiotyki dla dzieci z posiewów krwi |  |  | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Butelki do badań produktów przetworzonych aseptycznie w kierunku drobnoustrojów tlenowych |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Butelki do badań produktów przetworzonych aseptycznie w kierunku drobnoustrojów beztlenowych |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Arkusz cenowy razem |  | Wartość bez VAT | Wartość z VAT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wartość: | Podłoża |  |  |  |
|  | Dzierżawa |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

| Lp. | Parametry graniczne dla podłóż do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych z zastosowaniem aparatu | Parametry wymagane | Odpowiedź wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoża kompatybilne z oferowanym analizatorem | Tak |  |
| 2 | Termin ważności wszystkich podłóż: minimum 6 miesięcy dla poz. 1,2,3 oraz minimum 5 miesięcy dla poz. 4,5 (od daty dostarczenia do użytkownika) | Tak |  |
| 3 | Podłoża umożliwiające wzrost bakterii i grzybów drożdżopodobnych | Tak |  |
| 4 | Podłoża do hodowli drobnoustrojów tlenowych umożliwiające wyhodowanie bakterii i grzybów drożdżopodobnych w jednym podłożu (butelce) | Tak |  |
| 5 | Brak konieczności stosowania dodatkowych podłoży transportowych, podłoża do hodowli są równocześnie podłożami transportowymi dla badanej krwi oraz płynów ustrojowych | Tak |  |
| 6 | Podłoża dla dorosłych umożliwiają również, oprócz krwi hodowlę tlenową i beztlenową innych jałowych płynów ustrojowych, potwierdzić oryginalną instrukcją użycia producenta zastosowanie butelek do krwi oraz do innych płynów ustrojowych | Tak |  |
| 7 | Na każdej butelce umieszczony kod kreskowy oraz informacja zawierająca dane: nazwa podłoża, seria, data ważności, temperatura przechowywania. Butelki oznakowane charakterystycznie dla danego rodzaju podłoża. | Tak |  |
| 8 | Wymagana pokojowa temperatura przechowywania butelek | Tak |  |
| 9 | Analizator zaopatrzony w system zasilania awaryjnego UPS – podtrzymanie napięcia minimum 30 minut. | Tak |  |
| 10 | Butelki zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywania antybiogramu bezpośrednio z dodatniej butelki z posiewu krwi. | Tak |  |
| 11 | Wkładanie butelek do analizatora w dowolne, dostępne miejsce bez narzucania kolejności przez analizator. | Tak |  |
| 12 | Możliwość posiewu małych objętości krwi w podłożach pediatrycznych - wymagana objętość minimum 0,5 ml krwi | Tak |  |
| 12 | Analizator o niedużych gabarytach - szerokość max. 90 cm i głębokość max. 65 cm | Tak |  |
| 13 | Średnia czułość analityczna podłóż do posiewów krwi poniżej 6 CFU | Tak |  |

Zestawienie parametrów analizatora

Producent / Firma: ...............................................................................

Urządzenie typ: ...................................................................................

Kraj pochodzenia : ..............................................................................

Rok produkcji: ....................................................................................

Miesięczny czynsz dzierżawny za dzierżawę Sprzętu wynosi:

a)    miesięcznie netto ..................... PLN,

b)    miesięcznie brutto ................... PLN (słownie: ................................................. zł).

c)    podatek VAT: ......................................

Wartość brutto za cały okres umowy, za dzierżawę Sprzętu wynosi:

a)    netto ............................. PLN

b)    brutto:.............................PLN (słownie: ..................................zł).

c)    podatek VAT: ......................................

| Lp. | Parametry graniczne dla aparatu do monitorowania i detekcji drobnoustrojów we krwi i płynach ustrojowych | Parametry wymagane | Odpowiedź wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji nie później niż 2022 zaopatrzony w system zasilania awaryjnego UPS z drukarką laserową | Tak |  |
| 2 | Ilość miejsc inkubacyjno-pomiarowych nie mniej niż 240 | Tak |  |
| 3 | Dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem a aktualnie istniejącym oprogramowaniem mikrobiologicznym oraz każdym innym oprogramowaniem laboratoryjnym w przypadku zmiany oprogramowania w trakcie trwania umowy | Tak |  |
| 4 | Podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego po stronie Wykonawcy | Tak |  |
| 5 | Identyfikacja butelek na podstawie kodu kreskowego | Tak |  |
| 6 | Odczyt monitorowanych prób w analizatorze min. co 10 min. | Tak |  |
| 7 | Sygnalizacja w postaci sygnału dźwiękowego i świetlnego w przypadku próby dodatniej | Tak |  |
| 8 | Możliwość dostosowania czasu inkubacji przez użytkownika np. dla indywidualnej butelki | Tak |  |
| 9 | Możliwość opóźnionego wkładania wszystkich rodzajów butelek z pobranym materiałem do analizatora nie mająca wpływu na wykrywalność drobnoustrojów 24 h., potwierdzona oryginalną instrukcją użycia producenta – dotyczy butelek z poz.1,2,3. | Tak |  |
| 10 | Wbudowany wewnętrzny komputer z oprogramowaniem w wersji graficznej | Tak |  |
| 11 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim, dostarczona razem z analizatorem | Tak |  |
| 12 | W ramach wynagrodzenia za przedmiot zamówienia Wykonawca zapewni szkolenie personelu z zakresu obsługi analizatora oraz dotyczące technik pobierania materiału do badania z użyciem oferowanych podłóż | Tak |  |
| 13 | Cieplarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza wyposażona w podwójne niezależne układy zabezpieczające przed niekontrolowanym wzrostem temperatur. Zakres temperatur od +5st C do +70 st C, z zewnętrznym wyświetlaczem temperatury i czasu, o pojemności 75l, o wymiarach gabarytowych szer.590mm, wysokość ok.670mm, głębokość ok.495 mm, drzwi pełne pojedyncze. | Tak |  |

| Lp. | Parametry oceniane: | Wartość punktów | Odpowiedź wykonawcy (max 40 pkt) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie usługi serwisu technicznego oraz konsultacji i szkoleń w zakresie wyrobów do diagnostyki in vitro (odczynniki, aparaty, oprogramowanie) dla laboratoriów klinicznych | 20 pkt -TAK 0 pkt - NIE |  |
| 2. | Wizualna ocena wzrostu drobnoustrojów na podstawie sensora/czujnika znajdującego się na dnie butelki | 20 pkt -TAK 0 pkt - NIE |  |