Kraków dnia: 2023-04-03

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

sygn. akt KC-zp.272-179/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na ” Dostawę analizatora spektrometru fluorescencyjno-rentgenowskiego (XRF) na potrzeby WILiGZ” – znak sprawy KC-zp.272-179/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:

Czy zamawiający uzna za równoważny sprzęt spełniający wszystkie parametry a w szczególności: 
1. Urządzenie wyposażone w lampę o wyższej mocy 50W 2. System wyposażony w wysokorozdzielczy detektor SDD o wyższej rozdzielczości 127 eV 3. Detektor o wyższej szybkości zliczania danych 100000kcps 4. Kompaktowy spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii do analizy pierwiastkowej w zakresie Na – U

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie uzna za równoważny sprzętu w konfiguracji przedstawionej w zapytaniu, ponieważ sprzęt taki nie spełnia wszystkich wymagań Zamawiającego, a w szczególności ze względu na węższy zakres pomiarowy określony w punkcie nr 4 w zapytaniu, w porównaniu do zakresu pomiarowego wymaganego w OPZ w pkt 4.1 SWZ (zakres wymagany przez Zamawiającego: F - Am, natomiast zakres wskazany w zapytaniu: Na - U).

Treść niniejszego pisma staje się integralną częścią  SWZ. Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.