Kraków dnia: 2023-04-12

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-192/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”dostawę laserowego analizatora cząstek w postaci suchej dla WIMiC - KC-zp.272-192/23” – znak sprawy KC-zp.272-192/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Czy zamawiający dopuszcza: 1. Zakres pomiarowy: 0,5 ¦ 1750 µm? 2. Częstotliwość zbierania danych: 2 kHz z dostępem do wszystkich danych zbieranych z tą częstotliwością? 3. Pomiar w otwartej strefie pomiarowej, bez konieczności stosowania kuwety (celi pomiarowej)? 4. Najdłuższy wymiar urządzenia: 1 102mm? Pytania do Wzoru Umowy Czy zamawiający dopuszcza: 1. § 2 podpisanie umowy z pomocą podpisu kwalifikowanego? 2. § 8 5 d) Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 1 dzień roboczy? Odpowiedź Zamawiającego: 1. Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy, gdyż zakres pomiarowy musi zaczynać się od 0,1 µm 2. Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy, gdyż pomiar musi być prowadzony w jednej celi pomiarowej, bez potrzeby zmiany jej pozycji w trakcie pomiarów, zaś podawanie próbki musi być poprzez: podajnik wibracyjny z lejkiem i sitkiem o regulowanej amplitudzie drgań i szczelinie do dyszy Venturiego 4. Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy, gdyż z uwagi na ograniczenia lokalowe najdłuższy wymiar urządzenia musi być poniżej 75 cm Pytania do Wzoru Umowy 1.Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie umowy za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy, pozostawiając zapisy umowy bez zmian. KANCLERZ mgr inż. Henryk Zioło