Kraków dnia: 2023-04-24

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

SZP-271-3/23 - 228.MM

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – cz.2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa sprzętu jednorazowego sterylnego” – znak sprawy SZP-271-3-2023.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

PAKIET 28

- Poz. nr 1-5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych narzędzi chirurgicznych jednorazowego użytku posiadające oznakowanie symbolem jednorazowego użytku z jednej strony narzędzia?

- Poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nożyczek chirurgicznych ostro-ostrych prostych w rozmiarze 11,5 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad 1) – Tak

Ad 2) – Tak

Pytanie nr 2

PAKIET 58

- Poz. nr 1-2 – czy Zamawiający oczekuje zaoferowania jałowych kanistrów w związku z połączeniem go ze sterylnym systemem zamkniętym zgodnie z zasadą aseptyki pola operacyjnego?

- Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kanistra o pojemności 300 ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

- Poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego L zawierającego w swoim składzie jałowy opatrunek pianowo/gąbkowy o wymiarach 15cm x 25cm x 3,3 cm?

- Poz. nr 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego M zawierającego w swoim składzie jałowy opatrunek pianowo/gąbkowy o wymiarach 12,5cm x 18cm x 3,3 cm?

- Poz. nr 5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu opatrunkowego S zawierającego w swoim składzie jałowy opatrunek pianowo/gąbkowy o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad 1) – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Ad 2) – Tak

Ad 3) – Tak

Ad 4) – Tak

Ad 5) – Tak

Pytanie nr 3

PAKIET 59

- Poz. nr 6 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do cewnikowania pęcherza moczowego w którego składzie znajduje się serweta barierowa z włókniny PP+PE w rozmiarze 75 cm x 90 cm z centralnym otworem o średnicy 10 cm bez rozcięcia (zamiast serwety w rozmiarze 60 cm x 60 cm)?

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

- Poz. nr 9 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowej, jałowej, stalowej igły z kulką w rozmiarze 1,2 x 81 mm o długości 9,5 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad 1) – Tak

Ad 2) – Tak

Pytanie nr 4

PAKIET 65

Poz. nr 1 pkt. 2-3 składu zestawu – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego junior posiadającego w swoim składzie fartuch chirurgiczny zapiany na plecach w dowolnym miejscu jednoczęściową taśmą oraz troki złączone kartonikiem tzw. „sterylne plecy”?

Pozostałe paramenty oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 5

PAKIET 66

- Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do urologii o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm

- 1 x serweta urologiczna z torbą na płyny (z sitem), okno suprapubic  (7x10cm) i na krocze ( 7cm).

Wbudowana osłona na palec bezlateksowa do badania per rectum. 185x200/280cm

- 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 4 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

- Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, składna teleskopowo

- 1 x samoprzylepna serweta ginekologiczna z padem chłonnym,

z otworem (9 x 12 cm) 280 x 250/280 cm

- 1 x nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm

- 1 x przezroczysta samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu 50x50cm

- 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 4 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

- Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do operacji oczu o następującym składzie:

- 1 x serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo

- 1 x serweta na stół narzędziowy 90 x 75 cm (opakowanie zestawu)

- 1 x serweta okulistyczna wykonana z włókniny 2-wartstwowej PP+PE z oknem wypełnionym folią

chirurgiczną (7 x 10 cm) i kieszenią na płyny (30 x 28 cm) 150 x 140 cm

- 1 x serweta nieprzylepna 75 x 75 cm

- 2 x pokrowce na podłokietniki 25 x 80 cm (z przylepcem)

- Poz. nr 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do laryngologii o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, składana teleskopowo

- 1 x samoprzylepna serweta wzmocnienie, typu „U” ("U" 6,5 x 40 cm)  125 x 150 cm

(wzmocnienie 40 x 45 cm)

- 1 x samoprzylepna serweta wzmocniona 200 x 200cm (wzmocnienie 50 x 75 cm)

- 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 4 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

- Poz. nr 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu okulistycznego o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 160 cm

- 1 x serweta okulistyczna wykonana z włókniny 2-wartstwowej PP+PE 150 x 150 cm z otworem 10 x 12 cm umieszczonym decentralnie wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą na płyny

- Poz. nr 6 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm

- 1 x samoprzylepna serweta do nefroskopii z workiem na płyny z sitem i zaworem 170 x 300 cm

- 2 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

- Poz. nr 7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu uniwersalnego wzmocnionego, serwet włókninowych 2-warstwowych z dodatkowym obszarem chłonnych wzmocnień w obrębie pola operacyjnego (łączna chłonność min. 386 ml/m2 zgodnie z EN ISO 9073-6 (DIN 53 923) i odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) >200 cm H2O w obszarze wzmocnionym)  oraz o następującym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, składana teleskopowo

- 1 x samoprzylepna serweta wzmocniona 150 x 240cm (pad 50 x 75cm)

- 1 x samoprzylepna serweta wzmocniona 200 x 200cm (pad 50 x 75cm)

- 2 x samoprzylepna serweta wzmocniona 75 x 90cm (36 x 90 cm)

- 1 x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 4 x ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

- Poz. nr 2, 3, 4 – czy Zamawiający wymaga aby we wskazanych pozycjach zaoferowana serweta na stolik Mayo wchodząca w skład zestawu była składana teleskopowo co gwarantuje możliwość jej aseptycznej aplikacji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad 1) – Tak

Ad 2) – Tak

Ad 3) – Tak

Ad 4) – Tak

Ad 5) – Tak

Ad 6) – Tak

Ad 7) – Tak

Ad 8) – Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 6

PAKIET 67

- Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do laparoskopii posiadającego w swoim składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm zamiast 200 x 150 cm

- 1 x serweta główna do laparoskopii 250/280 x 295 cm zamiast 260 x 320 cm,

- fartuchy chirurgiczne wykonane z materiału typu SMS

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

- Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu do laparoskopii posiadającego w swoim składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm zamiast 200 x 150 cm

- fartuchy chirurgiczne wykonane z materiału typu SMS

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad 1) – Tak

Ad 2) – Tak

Pytanie nr 7

PAKIET 68

- Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do artroskopii kolana posiadającego w swoim składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm zamiast 140 x 190 cm

- 1 x serweta pomocnicza 150 x 190 cm zamiast 150 x 175 cm,

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

- Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do dłoni/stopy posiadającego w swoim składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm zamiast 140 x 190 cm

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

- Poz. nr 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do artroskopii barku posiadającego w swoim składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm zamiast 140 x 190 cm

- 1 x serweta główna do artroskopii z workiem na płyny z otworem 12 cm zamiast 7 x 10 cm

- 2 x uchwyt rzepowy Velcro zintegrowany z serwetą główną, a nie oddzielnie jak w SWZ

- 2 szt. ręczników celulozowych zamiast 4 szt.

Pozostałe parametry oraz skład zestawu zgodnie z SWZ.

- Poz. nr 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do artroskopii barku wzmocnionego posiadającego w swoim składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm zamiast 140 x 190 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad 1) – Tak

Ad 2) – Tak

Ad 3) – Tak

Ad 4) – Tak

Pytanie nr 8

PAKIET 75

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego zestawu do zakładania szwów sterylizowanego tlenkiem etylenu, pakowanego w opakowanie typu „twardy blister” wyposażone w min. jedną nalepkę z informacjami jak w SWZ służącą do wklejania do dokumentacji, posiadającego w swoim składzie:

1 x kleszczyki plastikowe 14 cm

1 x pęseta chirurgiczna metalowa 12 cm

6 x tampony z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki, min. 17 N, 20 x 20 cm

1 x imadło metalowe 12 cm

1 x nożyczki metalowe ostro/ostre 11,4 cm

1 x strzykawka typu Luer Lock 10 ml (zapakowana)

1 x igła 1,2 x 40 mm, 18G x 1 1/2, różowa (zapakowana)

1 x igła 0,8 x 40 mm, 21G x 1 1/2, zielona (zapakowana)

1 x serweta włókninowa 50 x 50 cm z przylepnym otworem 5 x 10 cm, gramatura min. 42 g/m2

1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 x 60 cm, gramaturze min. 42 g/m2

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 9

Zadanie nr 26 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści Sondę Sengstakena wykonaną z PCV wraz z balonami wykonanymi z lateksu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 10

Zadanie nr 26 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści Sondę Sengstakena o długości około 105 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 11

Zadanie nr 26 poz. 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści balon przełykowy o długości około 19 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 12

Zadanie nr 26 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści Sondę Sengstakena w rozmiarze CH 21?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 13

Zadanie nr 54 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczuleń podpajęczynówkowych z prowadnicą?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 14

Zadanie nr 54 poz. 2, 3, 4

Czy Zamawiający dopuści igłę ze szkiełkiem powiększającym w kształcie lejka, dzięki któremu widoczny jest odpływ płynu zamiast pryzmatu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 15

Zadanie nr 20: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taśmę urologiczną Dallop NM wytwarzaną techniką dziewiarską z transparentnej monofilamentowej przędzy propylenowej? Na obydwu końcach taśma zaopatrzona jest w uchwyty również z przędzy monofilamentowej w kolorze niebieskim, pozwalające na bezpieczne zamocowanie na odpowiednim aplikatorze, a także dobrą widoczność w polu operacyjnym. Każdy uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie przed wyrwaniem w postaci rurek termokurczliwych. Masa powierzchniowa taśmy(bez uchwytów) 65-75 g/m2, szerokość taśmy 1,1 cm +/-0,2, grubość nitki 0,16 mm, powierzchnia porów ok. 5,9mm2 długość taśmy (bez uchwytów) 30 cm +/- 3 i 45 cm+/- 3, o długości 45 cm. Taśma charakteryzuje się bezpiecznymi, atraumatycznymi brzegami, niska masą liniową, biostabilnością, dzięki czemu nie traci właściwości fizycznych podczas długotrwałego kontaktu z tkankami i płynami ustrojowymi, porowatą strukturą minimalizującą ryzyko infekcji bakteryjnej, optymalnie opracowaną strukturą przestrzenną, gdzie wielkość porów umożliwia szybkie przerastanie tkanką łączną. Taśma urologiczna przeznaczona jest do stosowania w chirurgicznym leczeniu nietrzymania moczu u kobiet metodami TVT i TOT, które umożliwiają beznapięciowe założenie implantów syntetycznych. Taśma Dallop NM jest wyjałowiona w procesie sterylizacji tlenkiem etylenu EO. Opakowanie jednostkowe (kartonik) zawiera 1 sztukę wyrobu zapakowanego w podwójny rękaw papier-folia z fałdą, z etykietą i instrukcją użytkowania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 16

Zadanie nr 20: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taśmę urologiczną Dallop NM wytwarzaną techniką dziewiarską z transparentnej monofilamentowej przędzy propylenowej? Na obydwu końcach taśma zaopatrzona jest w uchwyty również z przędzy monofilamentowej w kolorze niebieskim, pozwalające na bezpieczne zamocowanie na odpowiednim aplikatorze, a także dobrą widoczność w polu operacyjnym. Każdy uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie przed wyrwaniem w postaci rurek termokurczliwych. Masa powierzchniowa taśmy(bez uchwytów) 65-75 g/m2, szerokość taśmy 1,1 cm +/-0,2, grubość nitki 0,16 mm, powierzchnia porów ok. 5,9mm2 długość taśmy (bez uchwytów) 30 cm +/- 3 i 45 cm+/- 3, o długości 60 cm. Taśma charakteryzuje się bezpiecznymi, atraumatycznymi brzegami, niska masą liniową, biostabilnością, dzięki czemu nie traci właściwości fizycznych podczas długotrwałego kontaktu z tkankami i płynami ustrojowymi, porowatą strukturą minimalizującą ryzyko infekcji bakteryjnej, optymalnie opracowaną strukturą przestrzenną, gdzie wielkość porów umożliwia szybkie przerastanie tkanką łączną. Taśma urologiczna przeznaczona jest do stosowania w chirurgicznym leczeniu nietrzymania moczu u kobiet metodami TVT i TOT, które umożliwiają beznapięciowe założenie implantów syntetycznych. Taśma Dallop NM jest wyjałowiona w procesie sterylizacji tlenkiem etylenu EO. Opakowanie jednostkowe (kartonik) zawiera 1 sztukę wyrobu zapakowanego w podwójny rękaw papier-folia z fałdą, z etykietą i instrukcją użytkowania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 17

Zadanie nr 28 poz. 1-5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania narzędzia w opakowaniach z 1 naklejką do dokumentacji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 18

Zadanie nr 75: Czy Zamawiający oczekuje wskaźnika informującego o przejściu procesu sterylizacji umieszczonego na papierze opakowania jednostkowego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Pytanie nr 19

Zadanie nr 82 poz. 1-2: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania narzędzia w opakowaniach z 1 naklejką do dokumentacji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Pakiet nr 82 nie zawiera narzędzi. Brak możliwości zidentyfikowania, który pakiet Wykonawca miał na myśli.

Pytanie nr 20

czy zamawiający w pakiecie 79 dopuści silikonowa sonda żołądkowo-dwunastnicza typu Levin. Sonda o długości 125 cm o zamkniętej końcówce i czterech bocznych oczkach. Kontrastująca w Rtg, przezroczysta. Oznaczniki głębokości co 5 cm. Rozmiary do wyboru, 14, 16, 18, 21 Fr.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 20:

taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenową, monofilamentową, w plastikowej osłonce, niewchłanialną, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości 84%, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości 70 N/cm, atraumatycznych brzegach taśmy ciętych laserowo zakończonych bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 22

Zadanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści produkt o następującej specyfikacji:

Taśma podcewkowa TOT - System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet.

Parametry:

1. System całkowicie jednorazowy, sterylny

2. Monoflamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma:

szerokość - 1,3 cm, grubość - 0,40 mm, gramatura - 62g/m2.

3. Laserowo zgrzewane brzegi taśmy

4. System 2 jednorazowych igieł, charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwupłaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3 mm z tzw. pamięcią powrotną.

5. Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy.

6. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione w technice out-in oraz in -out.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 23

Pytanie nr 1 do części nr 20

Czy Zamawiający dopuści taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet: o specyfikacji bardzo zbliżonej do wymagań Zamawiającego: Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, uniwersalna, do leczenia nietrzymania moczu zarówno z dostępu przezzasłonowego jak i nadłonowego; jednorazowa, całkowicie niewchłanialna, sterylna, w osłonce politetylenowej dwu-częściowej, wykonana z polipropylenu monofilamentowego. Długość taśmy 450 mm, szerokość 1,10 cm, ( +/- 0,1 cm ) grubość 0,50mm, gramatura 57g/m2; Końcówki taśmy zakończone nitkami z pętelkami ułatwiającymi mocowanie do prowadnicy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 24

Pakiet 60

Poz. 1 i 2

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania wody w pojemniku umożliwiającym jej stosowanie do momentu opróżnienia pojemnika bez oznaczenia minimalnego poziomu wody jaka powinna zostać na jego dnie, co eliminuje straty i jest bardziej ekonomicznym rozwiązaniem?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25

Pakiet 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu: taśma stosowana do podtrzymania cewki moczowej przy chirurgicznym leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Niewchłanialna siatka wykonana z tkanego pojedynczego włókna polipropylenowego o równym brzegu. Parametry siatki: długość 60 cm, grubość 0.3 mm, gramatura 0.75 g/m, wytrzymałość na zerwanie do 86,5 N, średnica nici 0,08 mm, elastyczność 7.5% Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, dostarczany w opakowaniu jednostkowym.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26

Pakiet 23

- Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Sterylnego i przejrzystego żelu do cewnikowania o działaniu antybakteryjnym i znieczulającym, dostarczany w opakowaniu harmonijkowym z atraumatyczną końcówką, umożliwiającą aplikację jedną ręką. Otwarcie produktu poprzez odłamanie bezpiecznej końcówki, będącej integralną częścią aplikatora. Stosowany przy cewnikowaniu, endoskopii, cystoskopii oraz intubacji dotchawiczej - stosowanie potwierdzone w oryginalnej instrukcji użytkowania. Jałowy. Skład: chlorowodorek lidokainy (20 mg/1 g żelu), dichlorowordorek chlorheksydyny (0,5 mg/1 g żelu). Produkt wolny od parabenów, PVC i lateksu. Sterylizowany parą wodną o tem. 121 st.C.  Masa 8,5 g.

- Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Sterylnego i przejrzystego żelu do cewnikowania o działaniu antybakteryjnym i znieczulającym, dostarczany w opakowaniu harmonijkowym z atraumatyczną końcówką, umożliwiającą aplikację jedną ręką. Otwarcie produktu poprzez odłamanie bezpiecznej końcówki, będącej integralną częścią aplikatora. Stosowany przy cewnikowaniu, endoskopii, cystoskopii oraz intubacji dotchawiczej - stosowanie potwierdzone w oryginalnej instrukcji użytkowania. Jałowy. Skład: chlorowodorek lidokainy (20 mg/1 g żelu), dichlorowordorek chlorheksydyny (0,5 mg/1 g żelu). Produkt wolny od parabenów, PVC i lateksu. Sterylizowany parą wodną o tem. 121 st.C.  Masa 12,5 g.

- Pozycja 1 i 2

- 1.Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że oferowany produkt nie powinien zawierać żadnych substancji konserwujących, co do których istnieją podejrzenia o szkodliwym działaniu na organizm pacjenta?

- 2.Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy żel przeznaczony był do intubacji co jest potwierdzone w instrukcji użycia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad 1) – Zamawiający nie wyraża zgody

Ad 2) – Zamawiający nie wyraża zgody

Ad 3a) – Zamawiający oczekuje produktu o składzie wskazanym w SWZ

Ad 3b) – Żel stosowany był zgodnie z instrukcją użycia.

Pytanie nr 27

Pakiet 8

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika odcinającego wykonanego z poliwęglanu , z trójramiennym pokrętłem, wyczuwalną i optyczną identyfikacją położenia , mechanizm zapewniający skokową zmianę polożenia zmiane pozycji co 45 stopni w zakresie 360 stopni, z przedłużaczem o średnicy 4,1 x 2,9 mm , długość  10 cm, objętość wypełnienia zestawu  (kranik i przedłużacz) 1,19 ml , przedłużacz wykonany z PCV, nie zawierajcy DEHP, sterylizowany tlenkiem  etylenu

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28

Pakiet 10

- Poz.  1

- Prosimy o dopuszczenie alternatywnego systemu bezigłowego o neutralnym ciśnieniu i poniższych parametrach:

bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700  aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa .0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi.  o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez  względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny- sterylizacja radiacyjna . jednorazowy, pakowany pojedynczo,  na każdym opakowaniu nadruk  nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Do badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy droga płynu ma być widoczna na całej długości zaworu (zawór i membrana przezroczyste) co umożliwi wzrokową kontrolę  skuteczności procesu przepłukania?

- Poz. 2

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie systemy typu spike do pobierania  płynów infuzyjnych z worków o poniższych parametrach:

Zamknięty system z portem bezigłowym do pobierania z worków, bez odpowietrzenia. Przestrzeń martwa przyrządu - 0,06 ml, Możliwość użycia przez 600 aktywacji. W dystalnej części przyrządu zawór bezigłowy z płaską powierzchnią do dezynfekcji, umożliwiający bezigłowe dostrzyknięcie i pobranie płynu z worka. Zawór z minimalną przestrzenią martwa, dzięki zastosowaniu wewnętrznej stożkowej kaniuli. Przyrząd pakowany pojedynczo – sterylny

- Poz.3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie  kranika trójrożnego z systemem bezigłowym  o poniższych parametrach :

Kranik z dwoma przeźroczystymi portami bezigłowymi. Zawory zapewniają przepływ min. 145 ml/min, posiadają przeźroczystą obudowę, zawory w postaci bezbarwnej silikonowej, jednoczęściowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu), wnętrze pozbawione części  metalowych, prosty tor przepływu dzięki zastosowaniu wewnętrznej stożkowej kaniuli. Przestrzeń martwa zaworu max. 0,02 Objętość systemu poniżej 0,4 ml. Cisnienie neutralne, bez względu na sekwencję klemowania  i położenie pokrętła kranika z optycznym wskaźnikiem położenia otwarty-zamknięty .Możliwość podłączenia u pacjenta przez min. przez 100 aktywacji. Przystosowany do wielokrotnego toczenia krwi, tłuszczów, leków przeciwnowotworowych . Produkt sterylny, pakowany pojedynczo. Produkt nie zawiera elementów metalowych i lateksowych, PCV i DEHP.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad 1a) – Nie, zgodnie z SWZ

Ad 1b) – Zamawiający nie wymaga aby droga płynu była widoczna na całej długości zaworu.

Ad 2) – Nie, zgodnie z SWZ

Ad 3) – Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 29

Pakiet 44 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha sterylnego chirurgicznego standardowego z ręcznikami do rąk z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m2. Rękawy proste zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze w postaci metki. Rodzaj fartucha określony na etykiecie opakowania. Odporność na przenikanie cieczy zgodna z normą EN IO 811 ≥20cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/na mokro zgodna z normą EN ISO 13938-1 ≥40kPa, odporność na rozciąganie na sucho/na mokro zgodna z normą EN 29073-3 ≥20N, odporność na przenikanie drobnoustrojów 2,8IB, pylenie zgodne z normą EN ISO 9073-10 ≤4,0 log10, czystość mikrobiologiczna zgodna z normą EN ISO 11737-1. Fartuch oznaczony w centymetrach: M-115cm, L-123cm, XL – 135cm, XXL – 148cm. Fartuch z 2 ręcznikami do rąk w rozmiarze 37,5x37,5. Opakowanie sterylne papier – folia. Pakowane po 50sztuk w kartonie zbiorczym.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30

Pakiet 44 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha sterylnego chirurgicznego wzmocnionego z ręcznikami do rąk z włókniny typu SMS o gramaturze 40g/m2 z dodatkowym wzmocnieniem, o łącznej gramaturze 66g/m2 w części przedniej i na rękawach.  Rękawy proste zakończone miękkimi mankietami poliestrowymi o długości min. 6cm, niepowodującymi ucisku na skórę. Bezpośrednio na fartuchu informacja o rozmiarze w postaci metki. Rodzaj fartucha określony na etykiecie opakowania. Odporność na przenikanie cieczy zgodna z normą EN ISO 811 ≥100cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/na mokro zgodna z normą EN ISO 13938-1 ≥40kPa, odporność na rozciąganie na sucho/na mokro zgodna z normą EN 29073-3 ≥20N, odporność na przenikanie drobnoustrojów 6,0IB, pylenie zgodne z normą EN ISO 9073-10 ≤4,0 log10, czystość mikrobiologiczna zgodna z normą EN ISO 11737-1 ≤300. Fartuch oznaczony w centymetrach: M-115cm, L-123cm, XL – 135cm, XXL – 148cm. Fartuch z 2 ręcznikami do rąk w rozmiarze 37,5x37,5. Opakowanie sterylne papier – folia. Pakowane po 50sztuk w kartonie zbiorczym.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31

–dotyczy zadania nr 24 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie oleju o poniższym opisie:

Olejsilikonowy1000mPas, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia szklanych ampułkostrzykawkach, objętość: 10ml,Lepkość (25st.C) 950-1050mPas, ciężar właściwy(25st. C) 0,97g/cm sześcienny. Wskaźnik refrakcji (25st.C): 1,4, olej bezbarwny, wysoce oczyszczony, do tamponady wewnątrzgałkowej w trakcie zabiegu witrektomii.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 32

–dotyczy zadania nr 24poz. 2

Prosimy o dopuszczenie oleju o poniższym opisie:

Olejsilikonowy5000mPas, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia szklanych ampułkostrzykawkach, objętość: 10ml,Lepkość (25st.C) 4500-5500 mPas, ciężar właściwy(25st. C) 0,97g/cm sześcienny. Wskaźnik refrakcji (25st.C): 1,4, olej bezbarwny, wysoce oczyszczony, do tamponady wewnątrzgałkowej w trakcie zabiegu witrektomii

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33

–dotyczy zadania nr 24

Prosimy Zamawiającego wyjaśnienie wymogu dotyczącego odporności objętościowej dla olejów, lub o rezygnację z wymogu podawania ww.cechy w przedmiocie zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z w/w cechy i modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

Pytanie 34

–dotyczy zadania nr 29

Prosimy o dopuszczenie preparatu o masie cząsteczkowej 2.8-3.2 milionów Daltonów, lepkość 400000 mPas, osmolarność 270-400 mOsmol/kg, w zestawie kaniula 27G. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35

–dotyczy zadania nr 31

Prosimy o dopuszczenie pasków fluoresceinowych w opakowaniach zawierających 100 szt. pasków.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 36

dot. zadania 32, poz. 2:

Czy Zamawiający miał na myśli Implant przeciwjaskrowy 200µm (zamiast 2000µm)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. Zamawiający koryguje opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

Jednocześnie Zamawiający koryguje odpowiedź na pytanie nr 27, zawartą w piśmie nr  SZP-271-3/23-225.MM – Wyjaśnienie treści SWZ cz. 1 –  z dn. 19.04.2023 r.

JEST:

„Pytanie nr 27

(zadanie nr 29) Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,4% o masie cząsteczkowej 2,3-3,2 mln Daltona, lepkości 60 000-100 000mPas, osmolarności 280-400 mOsm, kaniuli 27G?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.”

POWINNO BYĆ:

„Pytanie nr 27

(zadanie nr 29) Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,4% o masie cząsteczkowej 2,3-3,2 mln Daltona, lepkości 60 000-100 000mPas, osmolarności 280-400 mOsm, kaniuli 27G?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak”

Ponadto zmianie ulegają:

- Punkt 16 SWZ – termin związania ofertą:  02.08.2023 r.

- Punkt 18 SWZ – termin składania ofert: 05.05.2023 r. godz. 09:00

- Punkt 19.1 SWZ – termin otwarcia ofert: 05.05.2023 r. godz. 09:30

- Załącznik nr 1 – wzór oferty – w zakresie pakietu nr 24 i 32  – aktualny w załączeniu.

Zamawiający