Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy

ZADANIE NR 1

Aparat do witrektormii i fakowitrektomii z osprzętem oraz materiały do wykonywania zabiegów witrektomii i fakowitrektomii,  nie starszy niż rok produkcji 2018

Minimalne wymagania parametrów aparatu do witrektomii:

| LP | Opis i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia | Warunek graniczny |
| --- | --- | --- |
| I. WITREKTOM |  |  |
| WITREKTOMIA |  |  |
| 1 | Pneumatyczny napęd podwójnej linii noża | Tak |
| 2 | Jednoczasowa kontrola częstotliwości cięcia i podciśnienia z przełącznika nożnego | Tak |
| 3 | Możliwy minimalny zakres prędkości pracy noża (cięć/min.) 100 - 10000 (minimalny wymagany zakres) | Tak |
| 4 | Zakres minimalny wytwarzanego podciśnienia (mmHg) 0 -650 (minimalny wymagany zakres) | Tak |
| 5 | Możliwość pracy z nożem 20, 23, 25 i 27 Ga | Tak |
| 6 | Możliwość kompensacji śródoperacyjnych zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego | Tak |
| 7 | Możliwość regulacji przepływu w trybie witrektomii | Tak |
| OŚWIETLACZ ŚWIATŁOWODOWY |  |  |
| 1 | Ksenonowe źródło światła lub LED | Tak |
| 2 | Min. 3 porty oświetlenia | Tak |
| 3 | Niezależne włączanie i regulacja natężenia | Tak |
| FAKOEMULSYFIKACJA |  |  |
| 1 | Częstotliwość pracy głowicy z zakresu (kHz) 32 -44 (minimalny wymagany zakres) | Tak |
| 2 | Głowica fako z min. 4 kryształowym elementem piezoelektrycznym z możliwością ultradźwiękowej pracy oscylacyjnej. oscylacje poprzeczne w stosunku do osi głowicy, regulowane w sposób całkowicie niezależny od ruchu wzdłużnego, t.j. ultradźwięków generowanych w osi głowicy | Tak |
| 3 | Możliwość pracy w trybie pulsacyjnym do 100 pulsów/sekundę | Tak |
| 4 | Możliwość regulacji przepływu | Tak |
| FAKOFRAGMENTACJA |  |  |
| 1 | Możliwość podłączenia głowicy do fakofragmentacji | Tak |
| LASER |  |  |
| 1 | Wbudowany laser 532nm | Tak |
| 2 | Mozliwość zastosowania sondy do lasera z funkcją oświetlacza i zmiennym kontem padania promienia lasera | Tak |
| 3 | Zakres minimalny mocy (mW) 300 – 1000 | Tak |
| 4 | Filtry do mikroskopu (min. 2 sztuki– operator i asysta) | Tak |
| 5 | Okulary ochronne z filtrem dla personelu (min. 3 sztuki) | Tak |
| POZOSTAŁE FUNKCJE |  |  |
| 1 | Moduł pneumatyczny lub elektryczny zasilania mikronarzędzi, np. mikronożyczek | Tak |
| 2 | Moduł do podawania i odsysania oleju silikonowego | Tak |
| 3 | Możliwość jednoczesnego podawania oleju silikonowego i aktywnego odsysania płynu | Tak |
| 4 | Diatermia bipolarna z możliwością liniowej kontroli z przełącznika nożnego | Tak |
| 5 | Zakres dostępnej infuzji/irygacji wymuszonej ciśnieniem powietrza (nie grawitacyjnej) (mmHg) 0 -120 | Tak |
| 6 | Możliwość szybkiego podniesienia ciśnienia infuzji w celu wykonania tamponady krwawienia w czasie witrektomii (aktywacja z przełącznika nożnego) | Tak |
| 7 | Reflux | Tak |
| 8 | Przełącznik nożny z możliwością programowania funkcji poszczególnych przycisków | Tak |
| 9 | Sterowanie bezprzewodowe | Tak |
| 10 | Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych, potwierdzenia głosowe | Tak |
| 11 | Możliwość zmiany butelki w trakcie pracy noża do witrektomii wewnątrz oka nie przerywając infuzji | Tak |
| 12 | Aparat wyposażony w tacę/stolik do rozłożenia instrumentów | Tak |

UWAGA:

1. Możliwość wykonywania zabiegów przy aktywnej infuzji,

2. Możliwość używania minimum dwóch aktywnych źródeł światła równocześnie.

3. Moc lasera 2000 mW.

4. Automatyczne podawanie gazu – gazy medyczne mogą być automatycznie podawane z butli połączonych z urządzeniem bezpośrednio do sterylnego zestawu do podawania.

5. Rozpoznawanie narzędzi za pomocą fal radiowych. Sygnalizacja ułatwiające podłączenie odpowiednich narzędzi–zmiana koloru potwierdzająca odpowiednie podłączenie.

6. Możliwość  łączenia się bezprzewodowego z drukarką w celu wydrukowania parametrów tj. Ilość ognisk lasera, moc użytych ultradźwięków w trakcie fakoemulsyfikacji, czasu pracy witrektomu.

Konfiguracja aparatu:

| Nazwa przedmiotu najmu |  | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  |  | [szt] |
| Konsola |  | 1 |
| Przełącznik nożny |  | 1 |
| Przewód sprężonego powietrza, |  | 1 |
| Instrukcja obsługi |  | 1 |
| Pokrowiec |  | 1 |
| Pilot zdalnego sterowania |  | 1 |
| Głowica do fakoemulsyfikacji |  | 1 |
| Końcówki I/A bimanualne |  | 1 |
| Zeiss/Moeller Filtr do mikroskopu z okularami ochronnymi |  | 1 |
| Głowica do fakofragmentacji |  | 1 |
| Inwerter, biom elektryczny |  | 1 |
| Sprężarka |  | 1 |

| L.p. | Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | producent/nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym/kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do witrektormii i fakowitrektomii z osprzętem oraz materiały do wykonywania zabiegów witrektomii i fakowitrektomii nie starszy niż rok produkcji 2018 r. w składzie: - Konsola - 1 szt. - Przełącznik nożny - 1 szt. - Przewód sprężonego powietrza - 1 szt. - Instrukcja obsługi - 1 szt. - Pokrowiec - 1 szt. - Pilot zdalnego sterowania - 1szt. - Głowica do fakoemulsyfikacji - 1 szt. - Końcówki I/A bimanualne - 1 szt. - Zeiss / Moeller - filtr do mikroskopu z okularami ochronnymi - 1 szt. - Głowica do fakofragmentacji - 1 szt. - Inwerter, biom elektryczny - 1 szt. - Sprężarka - 1 szt. | Szt. | 1 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |  |
| 2. | Wartość dzierżawy aparatu za cały okres obowiązywania umowy | xxx | xxx |  |  |  |  |  | xxxxxxxxx |
| 3 | Zestaw 23G, zestaw z kasetą do aparatu do witrektomii* | szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw 23G kombinowany, zestaw z kasetą do aparatu do fakowitrektomii 23* | szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw 25+G kombinowany, zestaw z kasetą do fakowitrektomii 25+G, w składzie* | szt. | 390 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw 27+G kombinowany, zestaw z kasetą do fakowitrektomii 27+G* | szt. | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Roztwór do wewnątrzgałkowych irygacji będącym sterylnym fizjologicznym roztworem soli, izoosmotycznym z cieczą wodnistą zawierający: chlorek sodu (NaCl) 0,64%, chlorek potasu (KCl) 0,075%, dwuwodzian chlorku wapnia (CaCl2•2H2O) 0,048%, sześciowodzian chlorku magnezu (MgCl2•6H2O) 0,030%, trójwodzian octanu sodu (C2H3NaO2•3H2O) 0,39%, dwuwodzian cytrynianu sodu (C6H5Na3O7•2H2O) 0,17%, Płyn jest wymagany w szklanych butelkach o pojemności 500ml, zakończonych gumowym korkiem | Szt. | 660 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | xxx | xxx |  | xxx |

*Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z poz. 3-6 pod tabelą (jak niżej)

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto + podatek vat = cena jednostkowa brutto

Cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

WYKONAWCA									 ZAMAWIAJĄCY

Poz. 3

Zestaw 23G, zestaw z kasetą do aparatu do witrektomii, w składzie: 90 sztuk

1. kaseta Venturii kompatybilna z aparatem  – 1 szt.

2. pneumatyczny nóż gilotynowy 10 000 cięć/min – 1 szt.

3. oświetlacz prosty std 23G – 1 szt.

4. linia ekstruzyjna – 1 szt.

5. zestaw trokarów 23G – 3 szt.

6. kaniula infuzyjna 4 mm – 1 szt.

7. worek odpływowy – 1 szt.

8. 3–drożny zawór odcinający – 1 szt.

9. zestaw do kroplówki – 1 szt.

10. strzykawka 20 ml – 1 szt.

11. igła z końcówką silikonową 23G typu Soft Tip – 1 szt.

12. obłożenie na stolik 140x140 – 1 szt.

13. serweta do rąk – 3 szt.

14. mikrogąbki – 1 szt.

15. kubeczek 60 ml – 1 szt.

16. kubeczek 120 ml – 1 szt.

17. strzykawka 10 ml – 1 szt.

18. strzykawka 2 ml – 2 szt.

19. strzykawka 5 ml – 2 szt.

20. osłonka plastikowa na oko – 1 szt.

21. ocznik – 1 szt.

22. plastry – 1 szt.

23. fartuch, rozmiar L – 2 szt.

24. fartuch, rozmiar L – w części wierzchniej – 1 szt.

25. sączki – 1 szt.

26. obłożenie dla pacjenta 160x140 z folią adh. i dwiema torebkami – 1 szt.

27. waciki 5x5 – 10 szt.

28. igła 30G (igła zagięta – 2 szt., igła prosta – 1 szt.) – 3 szt.

29. zestaw do podawania oleju silikonowego – 1 szt.

30. oświetlacz szerokokątny w systemie chandelier – 1 szt.

31. kaniula do polewania 27G – 3 szt.

32. nożyczki jednorazowego użytku 25G / zamiennie z ząbkowanymi kleszczykami 25G– 1 szt.

33. podłokietniki – 2 szt.

34. sonda do endolasera 23G zakrzywiona – 1 szt.

35. osłona Mayo (tacy narzędziowej) – 2 szt.

36. Nóż V–lanca, 19G – 1 szt.

37. Obłożenia na stolik, 112cm x 112cm – 1 szt.

Zestaw kompatybilny z dzierżawionym witrektomem Constellation Vision System firmy Alcon

Poz. 4

Zestaw 23G kombinowany, zestaw z kasetą do aparatu do fakowitrektomii 23, w składzie: 90 sztuk

1. kaseta Venturii kompatybilna z aparatem – 1 szt.

2. pneumatyczny nóż gilotynowy 10 000 cięć/min – 1 szt.

3. oświetlacz prosty std 23G – 1 szt.

4. oświetlacz szerokokątny w systemie chandelier – 1 szt.

5. linia ekstruzyjna – 1 szt.

6. zestaw trokarów 23G – 1 szt.

7. kaniula infuzyjna 4 mm – 1 szt.

8. worek odpływowy – 1 szt.

9. 3–drożny zawór odcinający – 1 szt.

10. zestaw do kroplówki – 1 szt.

11. osłona Mayo (tacy narzędziowej), 76cm x 145cm – 2 szt.

12. zestaw osłonek do fako (2 osłonki, 2 komory testowe, kluczyk i/a) – 1szt.

13. strzykawka 20 ml – 1 szt.

14. Tip skośny 30’ 0,9 mm z otworem bocznym redukującym efekt niekontrolowanego zassania – 1 szt.

15. igła z końcówką silikonową 23G typu Soft Tip – 1 szt.

16. obłożenie na stolik 140x140 – 1 szt.

17. serweta do rąk – 3 szt.

18. mikrogąbki – 1 szt.

19. kubeczek 60 ml – 1 szt.

20. kubeczek 120 ml – 1 szt.

21. strzykawka 10 ml – 1 szt.

22. strzykawka 2 ml – 2 szt.

23. strzykawka 5 ml – 2 szt.

24. osłonka plastikowa na oko – 1 szt.

25. ocznik – 1 szt.

26. plastry – 1 szt.

27. fartuch, rozmiar L – 2 szt.

28. fartuch, rozmiar L – w części wierzchniej – 1 szt.

29. sączki – 1 szt.

30. obłożenie dla pacjenta 160x140 z folią adh. i torebką – 1 szt.

31. waciki 5x5 – 10 szt.

32. igła 30G (2x igła zagięta,1x igła prosta) – 3 szt.

33. zestaw do podawania oleju silikonowego – 1 szt.

34. nóż zakrzywiony w systemie slit 2,6 mm bevelup – 1 szt.

35. nóż skośny 15’ – 1 szt.

36. nóż typu crescent 2,3mm – 1 szt.

37. kaniula do hydrodysekcji spłaszczona 27G – 3 szt.

38. kaniula cystotom irygacyjny 27G – 1 szt.

39. pęseta jednorazowego użytku do usuwania błon ILM – 1 szt.

40. podłokietniki – 2 szt.

41. sonda do endolasera 25G zakrzywiona – 1 szt.

42. Obłożenia na stolik, 112cmx112cm – 1 szt.

Zestaw kompatybilny z dzierżawionym witrektomem Constellation Vision System firmy Alcon

Poz. 5

Zestaw 25+G kombinowany, zestaw z kasetą do fakowitrektomii 25+G, w składzie: 390 sztuk

1. kaseta kompatybilna z aparatem – 1 szt.

2. pneumatyczny nóż gilotynowy 10 000 cięć/min – 1 szt.

3. oświetlacz prosty std 25+G – 1 szt.

4. linia ekstruzyjna – 1 szt.

5. zestaw trokarów 25G – 3szt.

6. kaniula infuzyjna 4 mm – 1 szt.

7. worek odpływowy – 1 szt.

8. 3–drożny zawór odcinający – 1 szt.

9. zestaw do kroplówki – 1 szt.

10. strzykawka 20 ml – 1 szt.

11. igła z końcówką silikonową 25G typu Soft Tip – 1 szt.

12. obłożenie na stolik 140x140 – 1 szt.

13. serweta do rąk – 3 szt.

14. mikrogąbki – 1 szt.

15. kubeczek 60 ml – 1 szt.

16. kubeczek 120 ml – 1 szt.

17. strzykawka 10 ml – 1 szt.

18. strzykawka 2 ml – 2 szt.

19. strzykawka 5 ml – 2 szt.

20. osłonka plastikowa na oko – 1 szt.

21. ocznik – 1 szt.

22. plastry – 1 szt.

23. fartuch, rozmiar L – 2 szt.

24. fartuch, rozmiar L – w części wierzchniej – 1 szt.

25. sączki – 1 szt.

26. obłożenie dla pacjenta 160x140 z folią adh. i dwiema torebkami – 1 szt.

27. waciki 5x5cm – 10 szt.

28. igła 30G (igła zagięta – 2 szt., igła prosta – 1 szt.) – 3 szt.

29. kaniula do polewania 27G – 3 szt.

30. zestaw do podawania oleju silikonowego – 1 szt.

31. pęseta do ILM jednorazowego użytku 25+ – 1 szt.

32. podłokietniki – 2 szt.

33. nóż zakrzywiony typu slit 2,6mm bevelup – 1 szt.

34. nóż skośny 15’ – 1 szt.

35. nóż typu crescent 2,3mm – 1 szt.

36. Tip skośny 30’0,9mm z otworem bocznym redukującym efekt niekontrolowanego zassania – 1 szt.

37. sonda do endolasera 25G zakrzywiona – 1 szt.

38. oświetlacz szerokokątny w systemie chandelier – 1 szt.

39. osłona Mayo (tacy narzędziowej) – 2 szt.

40. Obłożenie na stolik, 112cmx112cm – 1 szt.

Zestaw kompatybilny z dzierżawionym witrektomem Constellation Vision System firmy Alcon

Poz. 6

Zestaw 27+G kombinowany, zestaw z kasetą do fakowitrektomii 27+G, w składzie: 90 sztuk

1. kaseta kompatybilna z aparatem – 1 szt.

2. pneumatyczny nóż gilotynowy 10 000 cięć/min – 1 szt.

3. oświetlacz prosty std 27+G – 1 szt.

4. linia ekstruzyjna – 1 szt.

5. zestaw trokarów 27G – 3szt.

6. kaniula infuzyjna 4 mm – 1 szt.

7. worek odpływowy – 1 szt.

8. 3–drożny zawór odcinający – 1 szt.

9. zestaw do kroplówki – 1 szt.

10. strzykawka 20 ml – 1 szt.

11. igła z końcówką silikonową 27G typu Soft Tip – 1 szt.

12. obłożenie na stolik 140x140 – 1 szt.

13. serweta do rąk – 3 szt.

14. mikrogąbki – 1 szt.

15. kubeczek 60 ml – 1 szt.

16. kubeczek 120 ml – 1 szt.

17. strzykawka 10 ml – 1 szt.

18. strzykawka 2 ml – 2 szt.

19. strzykawka 5 ml – 2 szt.

20. osłonka plastikowa na oko – 1 szt.

21. ocznik – 1 szt.

22. plastry – 1 szt.

23. fartuch, rozmiar L – 2 szt.

24. fartuch, rozmiar L – w części wierzchniej – 1 szt.

25. sączki – 1 szt.

26. obłożenie dla pacjenta 160x140 z folią adh. i dwiema torebkami – 1 szt.

27. waciki 5x5 – 10szt.

28. igła 30G (igła zagięta – 2 szt., igła prosta – 1 szt.) – 3 szt.

29. kaniula do polewania 27G – 3 szt.

30. pęseta do ILM jednorazowego użytku 27+ – 1 szt.

31. podłokietniki – 2szt.

32. nóż zakrzywiony typu slit 2,6mm bevelup – 1 szt.

33. nóż skośny 15’ – 1 szt.

34. nóż typu crescent 2,3mm – 1 szt.

35. Tip skośny 30’0,9mm z otworem bocznym redukującym efekt niekontrolowanego zassania – 1 szt.

36. sonda do endolasera 27G zakrzywiona – 1 szt.

37. oświetlacz szerokokątny w systemie chandelier – 1 szt.

38. osłona Mayo (tacy narzędziowej) – 2 szt.

39. Obłożenie na stolik 112cm x 112cm – 1 szt.

40. Endodiatremia 27G – 1 szt.11. igła 23G 0,6x30mm, z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem – 1 szt.

Zestaw kompatybilny z dzierżawionym witrektomem Constellation firmy Alcon

Poz. 7

Roztwór do wewnątrzgałkowych irygacji będącym sterylnym fizjologicznym roztworem soli, izoosmotycznym z cieczą wodnistą zawierający: chlorek sodu (NaCl) 0,64%, chlorek potasu (KCl) 0,075%, dwuwodzian chlorku wapnia (CaCl2•2H2O) 0,048%, sześciowodzian chlorku magnezu (MgCl2•6H2O) 0,030%, trójwodzian octanu sodu (C2H3NaO2•3H2O) 0,39%, dwuwodzian cytrynianu sodu (C6H5Na3O7•2H2O) 0,17%, Płyn jest wymagany w szklanych butelkach o pojemności 500ml, zakończonych gumowym korkiem

660 sztuk