Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 2 do umowy

ZADANIE NR 2

Sprzęt do fakoemulsyfikacji zaćmy z konfiguracją standardową – nie starszy niż rok produkcji 2016 r.

# Konsola: 											            		szt.1

Przełącznik nożny									           		szt. 1

Menu użytkowe i instrukcja obsługi w języku polskim					            		szt. 1

Pilot zdalnego sterowania								           		szt. 1

Pokrowiec ochronny									          		szt. 1

Nośnik pamięci USB									          		szt. 1

Głowica do fakoemulsyfikacji z możliwością oscylacyjnej pracy			          		szt. 9

Głowica do automatycznego wszczepu soczewek sterowana za pomocą przełącznika nożnego	             szt. 4

Końcówki I/A jednoręczne										kpl. 9

Pęseta do diatermii									           		szt. 3

Witrektom przedni 23Ga								          		szt. 6

Przewód do diatermii                   							          		szt. 3

Kluczyk do odkręcania tipów głowicy U/S								szt. 9

MINIMALNE/ GRANICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE SPRZĘTU DO FAKOEMULSYFIKACJI I EMULSYFIKACJI PŁYNOWEJ ZAĆMY

| Lp. | Opis | Wymagania minimalne | Parametry oferowane (tam gdzie jest to konieczne należy podać zakresy lub opisać) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  |
| Irygacja - aspiracyjna |  |  |  |  |
| 1. | Pompa perystaltyczna | TAK |  |  |
| 2. | Zakres przepływu aspiracyjnego min. 60 ml/min | TAK |  |  |
| 3. | Zakres regulacji podciśnienia min. 0-650 mmHg | TAK |  |  |
| 4. | Przepływ zwrotny – reflux w zakresie do min. 140 mmHg | TAK |  |  |
| 5. | Kaseta pompy perystaltycznej z membraną „perystaltyczna" i kompletem drenów zamiast klasycznego drenu zaciągniętego na rolkach pompy | TAK |  |  |
| 6. | Sensor irygacji – sygnalizacja nagłego spadku ciśnienia oraz braku płynu irygacyjnego | TAK |  |  |
| 7. | Zamknięty system płynowy | TAK |  |  |
| 8. | System stabilizacji komory przedniej, automatycznie kompensujący wahania ciśnienia wewnątrzgałkowego w czasie zabiegu, pracując w zakresie 20-110 mmHg | TAK |  |  |
| Fakoemulsyfikacja |  |  |  |  |
| 1. | Głowica fako z możliwością ultradziękowej oscylacyjnej. Oscylacje poprzeczne w stosunku do osi głowicy, regulowane w sposób całkowicie niezależny od ruchu wzdłużnego, tj. ultradzieków generowanych w osi głowicy | TAK | wzdłużnego, tj. ultradzieków generowanych w osi głowicy |  |
| 2. | Pulsacyjny tryb fakoemulsyfikacji, w zakresie min. 1-100pulsów/sek. | TAK |  |  |
| 3. | Tryb fako „burst | TAK |  |  |
| 4. | Możliwość ustawienia czasu trwania pojedynczego pulsu w trybie „ burst” w zakresie min 2-500 ms | TAK |  |  |
| 5. | Tipy do fakoemulsyfikacji z rozwiązaniem typu „ bypass” ( specjalny otwór w ścianie bocznej ) | TAK |  |  |
| Witrektomia przednia |  |  |  |  |
| 1. | Napęd noża do witrektomii – pneumatyczny, realizowany dwiema liniami pneumatycznymi, nóż nieposiadający sprężyny zamykającej port | TAK |  |  |
| 2. | Możliwość pracy noża do witrektomii przedniej z prędkością powyżej 3500 cięć /min | TAK |  |  |
| 3. | Możliwość ustawienia trybu cięcia do wykonywania irydektomii | TAK |  |  |
| Diatermia |  |  |  |  |
| 1. | Diatermia zintegrowana z urządzeniem | TAK |  |  |
| 2. | Diatermia sterowana z przełącznika nożnego | TAK |  |  |
| 3. | Liniowy tryb pracy diatermii | TAK |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
| 1. | Dokumentacja w języku polskim | TAK |  |
| 2. | Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych | TAK |  |
| 3. | Bezprzewodowy sterownik nożny z regulacją zakresu poszczególnych pozycji | TAK |  |
| 4. | Możliwość włączenia wibracji sygnalizujących przejście pozycji przełącznika nożnego | TAK |  |
| 5. | Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania | TAK |  |
| 6. | Możliwość programowania i sterowania przełącznikiem nożnym sekwencji zabiegu | TAK |  |
| 7. | Możliwość pracy z urządzeniem do nakładania parametrów wykonywanego zabiegu za zapis video | TAK |  |
| 8. | Zintegrowana taca o regulowanej wysokości | TAK |  |
| 9. | Zintegrowany statyw kroplówki i podstawa jezdna | TAK |  |
| 10. | Złącze USB umożliwiające zapis parametrów używanych przez operatora na przenośnym nośniku pamięci | TAK |  |
| 11. | Klasa ochronności I | TAK |  |
| 12. | Zasilanie min. 220 +/- 240V/50 – 60 Hz | TAK |  |

| L.p. | Nazwa towaru - asortyment | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | producent/nazwa własna/ nr katalogowy/ ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym/kod EAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sprzęt do fakoemulsyfikacji zaćmy z konfiguracją standardową – nie starszy niż rok produkcji 2016 r. | Szt. | 1 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |  |
| 2. | Wartość dzierżawy za cały okres obowiązywania umowy | xxx | xxx |  |  |  |  |  | xxx |
| 3. | Jałowy jednorazowy zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych (odpakowanych) niezbędnych do wykonania zabiegu fakoemulsyfikacji | Szt. | 6 480 (zestawów materiałów do operacji zaćmy )* |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Roztwór do wewnątrzgałkowych irygacji będącym sterylnym fizjologicznym roztworem soli, izoosmotycznym z cieczą wodnistą zawierający: chlorek sodu (NaCl) 0,64%, chlorek potasu (KCl) 0,075%, dwuwodzian chlorku wapnia (CaCl2•2H2O) 0,048%, sześciowodzian chlorku magnezu (MgCl2•6H2O) 0,030%, trójwodzian octanu sodu (C2H3NaO2•3H2O) 0,39%, dwuwodzian cytrynianu sodu (C6H5Na3O7•2H2O) 0,17%, Płyn jest wymagany w elastycznych workach z tworzywa sztucznego o pojemności 500ml, zakończonych gumowym korkiem z metalowym zabezpieczeniem, osadzonym na twardej stożkowatej szyjce z tworzywa o długości minimalnej 65 mm. Minimalna średnica szyjki 15 mm, maksymalna średnica 25 mm. | Szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  | xxx | xxx |  | xxx |

*skład zestawu

| Elementy składowe zestawu | Ilość sztuk |
| --- | --- |
| kaseta do fakoemulsyfikacji wraz z Tipem o średnicy poniżej 0,9 mm z łukowatym zagięciem w części dystalnej, nie schodzący poniżej swojej wzdłużnej osi i ścięciem otworu pod kątem 30’ oraz 2 osłonkami na tip (dopuszcza się na zewnątrz opakowania) | 1 |
| kaniula 27G do hydrodyssekcji | 1 |
| kaniula 27G | 1 |
| obłożenie stolika 140x140 cm | 1 |
| cystotom 25G | 1 |
| obłożenie pacjenta 100x120 cm z otworem na oko i workiem odpływowym | 1 |
| nóż do paracentezy 1,2 mm | 1 |
| nóz typu slit 2,4 mm | 1 |
| plastikowa osłonka na oko | 1 |
| mikrogąbki '6 szt. | 1 |
| kaniula 20G | 1 |
| podłokietniki 71x80 cm | 2 |
| kubek plastikowy 60 ml | 1 |
| sączki 2 szt. | 1 |
| fartuch L | 2 |
| fartuch L z ręcznikiem | 1 |
| igła 25G25 | 1 |
| opatrunek na oko | 1 |
| gaziki 10x10 cm | 5 |
| gaziki 8x8 cm | 15 |
| plaster 2,5x13 cm | 1 |
| strzykawka 20 ml z gwintem | 1 |
| strzykawka 3 ml z gwintem | 4 |
| strzykawka 5 ml z gwitem | 2 |
| taśma samoprzylepna 2,5x90 cm | 1 |
| ręcznik papierowy | 2 |

Zestaw kompatybilny z dzierżawionym fakoemulsyfikatorem Centurion LTX firmy Alcon

UWAGA: Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości netto i brutto:

Cena jednostkowa netto + podatek vat = cena jednostkowa brutto

Cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

WYKONAWCA									 ZAMAWIAJĄCY