Załącznik nr 3 do SWZ

PAKIET NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                                      – załącznik do Formularza ofertowego

Dotyczy: 	DOPOSAŻENIE SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU W SPRZĘT I APARATURĘ MEDYCZNĄ NA POTRZEBY UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH z podziałem na pakiety:

PAKIET NR 1 -  „Dostawa sprzętu medycznego wraz z  montażem oraz przeszkoleniem pracowników  z obsługi sprzętu -  APARAT RTG – 1 szt.”

MIEJSCE DOSTAWY 		APARATU RTG TYPU TELEKOMANDO – 1 szt.

Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7-19, 60-479  Poznań

Zakład Diagnostyki Obrazowej – I piętro

Aparat RTG typu telekomando ze skopią

Rodzaj sprzętu……………………………………………………………….

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Uwaga: Wymogi techniczne i użytkowe stanowią wymagania - niespełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

Aparat telekomando nr 1 – 1 sztuka.

| L.p. | Parametry i warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametry oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Wymagania Ogólne |  |  |  |
| - 1 | Nazwa Urządzenia | Podać |  |  |
| - 2 | Typ Urządzenia | Podać |  |  |
| - 3 | Producent | Podać |  |  |
| - 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| - 5 | Rok produkcji min. 2022, urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane | TAK |  |  |
| - 6 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2010 Nr 107, poz. 679) oraz dyrektywami Unii Europejskiej | TAK |  |  |
|  | Cały aparat wraz konsolą detektora i oprogramowaniem objęty jednym certyfikatem CE w klasie min. IIB | TAK |  |  |
|  | II. Parametry techniczne urządzenia |  |  |  |
| - 1 | Przeznaczenie; aparat cyfrowy uniwersalny przeznaczony do radiografii i fluoroskopii | Tak |  |  |
| - 4 | Istotne elementy oferowanego aparatu RTG, - generator, lampa rentgenowska w stole typu telekomando, wyprodukowane przez tego samego wytwórcę. | Tak |  |  |
| - 5 | Zasilanie aparatu 3 –fazowe (400V) +/- 10% | Tak |  |  |
| - 6 | Konsola operatora na bazie systemu operacyjnego Windows 10 lub nowsza | TAK |  |  |
| III. GENERATOR |  |  |  |  |
| - 6 | Moc ≥ 65 kW | Tak |  |  |
| - 7 | Generator HF | Tak |  |  |
| - 8 | Zabezpieczenie przeciążeniowe lampy, 2 stopniowe (programowe i sprzętowe) | Tak |  |  |
| - 9 | Zakres napięć dla radiografii kostnej ≥ od 40 kV do 125 kV | Tak |  |  |
| - 10 | Zakres napięć dla radiografii dynamicznej ≥ od 40 kV do 125 kV | Tak |  |  |
| - 11 | Zakres napięć dla fluoroskopii ≥ od 40 kV do 110 kV | Tak |  |  |
| - 12 | Max. prąd dla grafii ≥ 850 mA | Tak |  |  |
| - 13 | Max. mAs dla grafii ≥ 840 mAs | Tak |  |  |
| - 14 | Zasilanie 3 x 400 V, 50Hz | Tak |  |  |
| - 15 | Dopuszczalne wahania napięcia ± 10% | Tak |  |  |
| - 16 | Fluoroskopia ciągła i pulsacyjna | Tak |  |  |
| - 17 | Maksymalny prąd fluoroskopii ciągłej ≥ 30 mA | Tak |  |  |
| - 18 | Maksymalny prąd fluoroskopii pulsacyjnej ≥120 mA | Tak |  |  |
| IV. UNIWERSALNA ŚCIANKA (stół typu telekomando) RTG |  |  |  |  |
| - 19 | Ścianka (stół typu telekomando) zdalnie sterowana z konsoli operatora w sterowni i z pulpitu sterowania na ściance (stole) | Tak |  |  |
| - 20 | Elektrycznie podnoszony blat stołu | Tak |  |  |
| - 21 | Całkowite wymiary blatu stołu ≥ 230 x 70 cm | Tak |  |  |
| - 22 | Możliwość wykonania zdjęcia klatki piersiowej na uniwersalnej ściance (stole typu telekomando) z wykorzystaniem lampy telekomando przy SID ≥ 180 cm | Tak |  |  |
|  | Wbudowana minimum pięciopolowa komora automatycznej kontroli ekspozycji (AEC) | Tak |  |  |
| - 23 | Wbudowana minimum siedmiopolowa komora automatycznej kontroli ekspozycji (AEC) zapewniająca optymalną jakość obrazu przy najniższej z możliwych dawek nawet dla trudnych projekcji, jak również możliwość automatycznego dostosowania parametrów ekspozycji kV i czasu tak, aby były zoptymalizowane pod kątem gabarytów pacjenta | Nie |  |  |
| - 24 | Minimalna wysokość blatu stołu w pozycji poziomej ≤ 65 cm | Tak |  |  |
| - 25 | Zakres zmian wysokości blatu stołu w pozycji poziomej ≥ 60 cm | Tak |  |  |
| - 26 | Zakres pochyleń stołu ≥ + 90°do – 90° | Tak |  |  |
| - 27 | Automatyczne zatrzymanie stołu w pozycji 0° | Tak |  |  |
| - 28 | Maksymalna szybkość pochylania stołu ≥ 4,5 [°/s] | Tak |  |  |
| - 29 | Ruch poprzeczny stołu min ±15 cm | Tak |  |  |
| - 30 | Długość obszaru badania w pionowej i poziomej pozycji stołu. Poprzez badanie, rozumie się wykonanie obrazowania na zabudowanym detektorze DR. Pacjent w całości na blacie bez repozycjonowania. ≥ 190 cm | Tak |  |  |
| - 32 | Ekwiwalent Al płyty dla 100 kV ≤ 0,8 mm Al. | Tak |  |  |
| - 33 | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi lub pozycja parkingowa poza wiązką promieniowania | Tak |  |  |
| - 34 | Kratka przeciwrozproszeniowa – automatyczny wybór kratki odpowiednio do odległości SID i zaprogramowanego badania oraz zmotoryzowane, automatyczne dobieranie kratek wraz z pozycją parkingową poza wiązką promieniowania. | Nie |  |  |
| - 35 | Maksymalna waga pacjenta bez ograniczeń ruchowych blatu stołu (przesuw poprzeczny, góra-dół, obrót stołu) ≥ 280 kg | Tak |  |  |
| - 36 | Zdalnie sterowany tubus uciskowy, z automatyczną pozycją parkującą poza wiązką promieniowania | Tak |  |  |
| V. LAMPA RTG i KOLIMATOR DO UNIWERSALNEJ ŚCIANKI (stołu typu telekomado) RTG |  |  |  |  |
| - 38 | Ilość ognisk ≥ 2 | Tak |  |  |
| - 39 | Wymiary małego ogniska zgodnie z wymaganiem o procedurach wzorcowych pediatrycznych ≤ 0,6 mm | Tak |  |  |
| - 40 | Wymiary dużego ogniska ≤1,0 mm | Tak |  |  |
|  | Wymiary dużego ogniska ≤0,8 mm | Nie |  |  |
| - 41 | Moc małego ogniska ≥40 kW | Tak |  |  |
| - 42 | Moc dużego ogniska ≥ 60 kW | Tak |  |  |
| - 43 | Pojemność cieplna anody ≥ 590 kJ | Tak |  |  |
| - 44 | Szybkość chłodzenia anody > 150 kHU/min | Tak |  |  |
| - 45 | Pojemność cieplna kołpaka >2250 kHU | Tak |  |  |
| - 46 | Obroty anody ≥ 9000 obrotów/min. | Tak /Podać |  |  |
| - 47 | Zakres obrotu lampy z kołpakiem ≥ +/- 90 stopni | Tak |  |  |
| - 48 | Równoważnik filtracji całkowitej kołpaka z lampą RTG ≥ 2,5 mm Al. | Tak |  |  |
|  | Lampa rtg z funkcją siatki zapewniającą generowanie impulsów skopii pulsacyjnej sterowanych (przełączanych) za pomocą pola elektrycznego (bez narastania i opadania impulsów) | Tak |  |  |
| - 49 | Skopia sterowana siatką (lampa z siatką), rozumiana jako skopia pulsacyjna, która zapewnia obraz doskonałej jakości przy zastosowaniu minimalnej dawki, dzięki zastosowaniu przełączanej siatkowo lampy rentgenowskiej i zintegrowanego sterowania parametrami promieniowania rentgenowskiego (kV, mA i czas) w obrębie każdego pojedynczego impulsu (sterowanie wewnątrzimpulsowe). | Nie |  |  |
| - 52 | Projekcje skośne, zakres kątów, ≥ +/- 40° | Tak |  |  |
| - 53 | Automatyczne i ręczne wprowadzanie dodatkowych filtrów w kolimatorze, min. 2 filtry zawierające Cu. | Tak /Podać |  |  |
| - 54 | Miernik dawki na stałe wbudowany w kolimator lampy RTG lub kalkulacja dawki; dane o dawce zintegrowane z obrazami DICOM | Tak |  |  |
| VI. DETEKTOR STAŁY W UNIWERSALNEJ ŚCIANCE (stole typu telekomando) RTG |  |  |  |  |
| - 55 | Detektor cyfrowy aSi ze scyntylatorem CsI | Tak /Podać |  |  |
| - 56 | Detektor przeznaczony do radiografii i fluoroskopii | Tak |  |  |
| - 58 | Format płaskiego panelu detekcyjnego dla radiografii i fluoroskopii ≥ 42 cm x 42 cm | Tak |  |  |
| - 59 | Ilość pól obrazowych dostępnych dla operatora ≥ 4 | Tak |  |  |
| - 60 | Matryca panelu detekcyjnego aktywna ≥ 2840 x 2840 pikseli | Tak |  |  |
| - 61 | Wielkość piksela ≤ 150 μm | Tak |  |  |
| - 62 | DQE przy 0,05 lp/mm ≥ 65% | Tak |  |  |
| - 63 | Głębia obrazu (wychodzącego z detektora) ≥ 16 bit | Tak |  |  |
| VIII. KONSOLA TECHNIKA – AKWIZYCYJNA |  |  |  |  |
| - 114 | Konsola generatora zintegrowana z konsolą obrazową technika i monitorami. (Nie dopuszcza się rozwiązań np. retrofit czyli tzw. Ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu ekspozycyjnego wpinanego pomiędzy konsolę aparatu i generatora z niezależnym włącznikiem ekspozycji. Aparat ma posiadać oryginalną dedykowaną konsolę operatora z oprogramowaniem obrazowym producenta aparatu. | Tak |  |  |
| - 116 | Konsola operatora wyposażona w dotykowy monitor (ekran) w sterowni; monitor o parametrach: - monitor medyczny o przekątnej min. 21 cali - Matryca min. : 1600×1200 - Luminancja :>700 cd/m² - Kontrast: > 700:1 - monitor zgodny i kalibrowalny z krzywą DICOM -Kompensacja natężenia oświetlenia zgodnie ze standardem DICOM automatycznie dostosowana do natężenia oświetlenia w pomieszczeniu | Tak |  |  |
| - 117 | Oddzielny monitor do podglądu fluoroskopii w sterowni; monitor o parametrach: - monitor medyczny o przekątnej min. 21 cali - Matryca min : 1600×1200 - Luminancja :>700 cd/m² - Kontrast: > 700:1 - monitor zgodny i kalibrowalny z krzywą DICOM -Kompensacja natężenia oświetlenia zgodnie ze standardem DICOM automatycznie dostosowana do natężenia oświetlenia w pomieszczeniu | Tak |  |  |
| - 118 | Programy anatomiczne edytowalne przez użytkownika ≥ 2000 | Tak/Podać |  |  |
| - 119 | Prędkość akwizycji obrazów dla fluoroskopii pulsacyjnej: ≥30 obr/sek. | Tak/Podać |  |  |
| - 120 | Radiografia cyfrowa dynamiczna | Tak |  |  |
| - 121 | Prędkość akwizycji dla zdjęć seryjnych w radiografii cyfrowej dla formatu 43cm x 43cm i rozdzielczości matrycy min. 1400x1400: ≥ 4 obr./sek. | Tak/Podać |  |  |
| - 122 | Skala szarości obrazów dla wszystkich trybów obrazowania: ≥ 16 bit | Tak/Podać |  |  |
| - 123 | Ilość dostępnych prędkości akwizycji obrazów dla fluoroskopii pulsacyjnej: ≥ 4 prędkości | Tak/Podać |  |  |
| - 124 | Matryca detektora dla zdjęć seryjnych w radiografii cyfrowej: ≥ 2800x2800 | Tak |  |  |
| - 125 | Regulacja jasności i kontrastu obrazów | Tak |  |  |
| - 126 | Adnotacje na obrazach | Tak |  |  |
| - 127 | Obracanie i powiększanie obrazów | Tak |  |  |
| - 128 | Czas akwizycji obrazu radiograficznego, przeglądowego i wyświetlenia na stacji akwizycyjnej ≤ 6s | Tak |  |  |
| - 129 | Czas akwizycji obrazu fluoroskopii i wyświetlenia na stacji akwizycyjnej ≤ 0,5 s | Tak |  |  |
| - 130 | Pamięć obrazów w pełnej rozdzielczości ≥ 40000 obrazów | Tak |  |  |
| - 131 | Łączenie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badania z obrazem DR | Tak, podać |  |  |
| - 132 | Wpisywanie danych pacjentów bezpośrednio na stanowisku | Tak, podać |  |  |
| - 133 | Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) | Tak, podać |  |  |
| - 134 | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu ekspozycji z możliwością akceptacji lub odrzucenia. W przypadku odrzucenia badania wybór przyczyny odrzucenia z możliwością dodania dowolnego komentarza | Tak, podać |  |  |
| - 135 | Dostęp do konsoli tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika lub lekarza | Tak, podać |  |  |
| - 137 | Możliwość umieszczania oznaczenia projekcji L/R | Tak, podać |  |  |
| - 138 | Możliwość obracania i powiększania obrazu. | Tak, podać |  |  |
| - 139 | Jednoczesne wyświetlanie dwóch obrazów pacjenta (split screen) | Tak |  |  |
| - 140 | Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością generowania raportów i ich zapisu na usb | Tak |  |  |
| - 146 | Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów: Worklist Manager (WLM), Storage, MPPS, DICOM Storage commitment, - automatyczne i manualne wysyłanie badań na zdefiniowane serwery PACS (minimum 4) - możliwość samodzielnej zmiany przez Zamawiającego konfiguracji sieciowej i listy serwerów PACS | Tak |  |  |
|  | Podłączenie do systemu PACS / RIS Zamawiającego | Tak |  |  |
| XIII. WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |
| - 148 | Przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii w Sali badań | Tak |  |  |
| - 149 | Dodatkowy monitor zainstalowany w Sali badań na dedykowanym wózku; Monitory o parametrach min.: - monitor medyczny o przekątnej min. 21 cali - Matryca min : 1600×1200 - Luminancja :>700 cd/m² - Kontrast:> 700:1 - monitor zgodny i kalibrowany z krzywą DICOM -Kompensacja natężenia oświetlenia zgodnie ze standardem DICOM automatycznie dostosowana do natężenia oświetlenia w pomieszczeniu | Tak |  |  |
| - 151 | Interkom dwukierunkowy do komunikacji z pacjentem | Tak |  |  |
| - 152 | Uchwyty do rąk dla pacjenta mocowane do stołu ścianki | Tak |  |  |
| - 158 | Podnóżek pacjenta z regulacją położenia wzdłuż blatu stołu o obciążalności min. 280kg, który można demontować | Tak |  |  |
|  | Mocowany do blatu stołu uchwyt do zdjęć bocznych klatki piersiowej | Tak |  |  |
| - 172 | Szkolenie personelu z zakresu użytkowania i obsługi przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego, potwierdzone protokołem, minimum 3 spotkań (3 dni) w terminach ustalonych z Zamawiającym. Pierwsze szkolenie na początku rozpoczęcia eksploatacji aparatu w terminie ustalonym z Zamawiającym. | Tak |  |  |
|  | XIV. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem w wersji papierowej i cyfrowej | Tak, podać |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące przez autoryzowany serwis (podać okres), pełna wraz z bezpłatnymi przeglądami i niezbędnymi czynnościami konserwacyjnymi | Tak, podać |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez 10 lat od daty uruchomienia | Tak, podać |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka serwisowa systemu RTG z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów. Zamawiający udostępni niezbędny do tego celu tunel VPN. | Tak, podać |  |  |
|  | Deinstalacja i utylizacja obecnie użytkowanego analogowego aparatu rtg | Tak |  |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii 24h/dobę przez cały rok. | Tak, podać |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu do 24 godzin w dni robocze [rozumiany jako zdalna diagnoza urządzenia] | Tak, podać |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych (poniedziałek – piątek z wyłączeniem świąt i dni wolnych) [rozumiany jako przyjazd inżyniera na miejsce] | Tak, podać |  |  |
|  | Czas naprawy do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia do serwisu, w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy części zamiennych lub podzespołów do 5 dni roboczych [poniedziałek – piątek; z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy] | Tak |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – wraz z urządzeniem dostarczyć wykaz | Tak, |  |  |
|  | Wraz z urządzeniem dostarczone: wykaz autoryzowanych punktów serwisowych | Tak |  |  |
|  | Paszport Techniczny urządzenia (dostawa wraz z urządzeniem) | Tak |  |  |
|  | Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na adres e-mail ......................... Wykonawcy | Tak |  |  |