Kraków dnia: 2023-06-26

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-15

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych II” – znak sprawy ZP/24/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 20 – Staplery II Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler jednorazowego użytku pakowany pojedynczo, sterylny, liniowy, tnący z nożem wbudowanym w ładunek, z ładunkiem, rozmiar 60 mm, wysokość zszywki otwartej 3,8 mm (do tkanki normalnej) i 4,8 mm (do tkanki grubej)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler jednorazowego użytku pakowany pojedynczo, sterylny, liniowy, tnący z nożem wbudowanym w ładunek, z ładunkiem, rozmiar 80 mm, wysokość zszywki otwartej 3,8 mm (do tkanki normalnej) i 4,8 mm (do tkanki grubej)? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler jednorazowego użytku pakowany pojedynczo, sterylny, liniowy, tnący z nożem wbudowanym w ładunek, z ładunkiem, rozmiar 100 mm, wysokość zszywki otwartej 3,8 mm (do tkanki normalnej) i 4,8 mm (do tkanki grubej)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki do staplera opisanego w pytaniu do poz. 1? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki do staplera opisanego w pytaniu do poz. 2? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki do staplera opisanego w pytaniu do poz. 3? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Parametry wymagane Pkt. 2 Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca przedstawi 3 referencje z innych ośrodków, w których wykonuje się nie mniej niż 200 zabiegów chirurgicznych rocznie z użyciem staplerów na terenie Unii Europejskiej potwierdzających bezpieczeństwo i skuteczność zespolenia oferowanych staplerów i ładunków do nich? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pkt. 3 Prosimy o odstąpienie od warunku pracy przy użyciu jednej ręki operatora. Stapler liniowy z nożem ma dźwignię do odpalenia ładunku po obu stronach rękojeści, którą można przesuwać lewą lub prawą dłonią, trzymając jednocześnie stapler drugą ręką. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pkt. 4 Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli stapler, oprócz równoległej, przyjmuje pozycję „nożycowej”, która umożliwia zmianę ułożenia tkanki przed całkowitym domknięciem szczęk staplera? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych warunków SWZ. Pkt. 9 Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli tylko ładunki będą kodowane kolorami, w zależności od wysokości zszywki? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel