Poznań dnia: 2023-06-29

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Doposażenie Szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby udzielanych świadczeń zdrowotnych (3 pakiety)” – znak sprawy SZW/DZP/61/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Szanowni Państwo, W związku z zainteresowaniem Agfa NV udziałem w postępowaniu w zakresie dostawy aparartu RTG, zwracam się z prośbą o możliwość odbycia wizji lokalnej. Główną osoba reprezentującą Agfa NV będzie pan Robert Jakubowski - prosimy o rozważenie możliwości wizji od 05 czerwca. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.

Pytanie nr 2 - Z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie ma wpływu na procesowanie i terminy realizacji przez niezależne instytucje, w tym SANEPID, a w celu uzyskania zgody inspektora Sanitarnego, koniecznym jest złożenie szeregu innych informacji i dokumentów, którymi dysponuje wyłącznie Zamawiający, a także to Zamawiający odpowiada za ich prawidłowość / aktualność. Tym samym wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za czynności od niego niezależne, dlatego prosimy o potwierdzenie, że w termin realizacji będzie wliczony wyłącznie termin złożenia wniosku celem uzyskania decyzji o użytkowaniu pracowni rtg. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający udzieli wybranemu Wykonawcy pełnomocnictwa do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji . - Zamawiający w części II pkt. 2 wymaga: Oferowany przez nas cyfrowy system diagnostyki rentgenowskiej posiada jeden certyfikat CE na cały zestaw, jednakże generator, lampa, detektor są produkowane przez inne podmioty na zasadach OEM, co jest powszechnym działaniem u większości wytwórców sprzętu. Jest to wyłącznie współpraca na zasadach B2B. Nie ma producenta systemów rentgenowskich, którzy produkowaliby wszystkie podzespoły sami. Jest to wyłącznie decyzja czy poszczególne elementy maja mięć tabliczki znamionowe/informacyjne faktycznego producenta czy być logowane dla oferenta końcowego. Zamawiający słusznie wymaga zgodnie z pkt. 7 w części 1 Spełnienie tego zapisu gwarantuje, że oferent posiada jeden certyfikat na oferowane urządzenie, które przeszło walidację produktu medycznego. Wymóg jednego producenta dla wszystkich podzespołów nie jest wymogiem funkcjonalnym, jest wymogiem nadmiernym, nieuzasadnionym w stosunku do potrzeb Zamawiającego, ograniczając tym samym możliwość złożenia oferty na warunkach uczciwej konkurencji. Treść przepisów wskazuje, że opis przedmiotu zamówienia powinien być neutralny i nie utrudniający uczciwej konkurencji, nie może również bezpośrednio ani pośrednio uprzywilejowywać lub dyskryminować określonych wykonawców. Równocześnie należy podkreślić, iż opis przedmiotu zamówienia musi być tak określony, by odzwierciedlał rzeczywiste, racjonalne potrzeby Zamawiającego zgodnie z art. 99 ust. 1 i 4 PZP w zw. z art. 16 pkt 1 i 3 PZP. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Wykonawca przedstawi deklaracje zgodności CE dla kompletnego zestawu - aparatu RTG oraz potwierdzenie zgłoszenia kompletnego zestawu – aparatu RTG do rejestru wyrobów medycznych w klasie IIb. - Zamawiający w części III pkt. 12 wymaga: Prosimy o dopuszczenie rozwiązania z maksymalnym prądem fluoroskopii ciągłej 20 mA. Oferowany zakres w pełni zabezpiecza wykonywanie wszystkich procedur medycznych. Jest również zgodny z procedurami wzorcowymi kreślonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowi. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z maksymalnym prądem fluoroskopii ciągłej ≥20mA - Zamawiający w części III pkt. 13. Wymaga: Prosimy o dopuszczenie rozwiązania z maksymalnym prądem fluoroskopii pulsacyjnej 99 mA. Oferowany zakres w pełni zabezpiecza wykonywanie wszystkich procedur medycznych. Jest również zgodny z procedurami wzorcowymi kreślonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowi. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z maksymalnym prądem fluoroskopii pulsacyjnej ≥99mA. - Zamawiający w części IV pkt. 5 wymaga: Prosimy o dopuszczenie rozwiązania z 3 komorami automatycznej kontroli ekspozycji AEC. Opis jednoznacznie, literalnie charakteryzuje produkt jednego producenta firmy Philip i jest niezgodny z, art. 16 ust. 1-3 Ustawy PZP dotyczących zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Stanowi naruszenie Prawa Zamówień Publicznych w tym zakresie. Standardowo stosuje się 3 komory AEC. Pozostałe komory są komorami technicznymi nie mającymi wpływu na przebieg badania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z minimum trzema komorami automatycznej kontroli ekspozycji AEC. - Zamawiający w części IV pkt. 6 wymaga Prosimy o dopuszczenie rozwiązania z 3 komorami automatycznej kontroli ekspozycji AEC. Opis jednoznacznie, literalnie charakteryzuje produkt jednego producenta firmy Philips i jest niezgodny z, art. 16 ust. 1-3 Ustawy PZP dotyczących zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Stanowi naruszenie Prawa Zamówień Publicznych w tym zakresie. Standardowo stosuje się 3 komory AEC. Pozostałe komory są komorami technicznymi nie mającymi wpływu na przebieg badania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający usuwa wymóg opisany w części IV pkt.6.Zamawiający wymaga dostarczenia rozwiązania z minimum trzema komorami automatycznej kontroli ekspozycji AEC. - Zamawiający w części IV pkt. 5 i 6 wprowadza opisy, które wykluczają się wzajemnie. Zgodnie z art. 99 UPZ zamawiający powinien: 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.. 2. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy dostaw, usług lub robót budowlanych. Cechy te mogą odnosić się, w szczególności do określonego procesu, metody produkcji, realizacji wymaganych dostaw, usług lub robót budowlanych, lub do konkretnego procesu innego etapu ich cyklu życia, nawet jeżeli te czynniki nie są ich istotnym elementem, pod warunkiem że są one związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do jego wartości i celów.. 3. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.. 4. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.. 5. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.. 6. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w ust. 5, zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.. 7. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji.. Jednocześnie zwracamy uwagę, że opis jednoznacznie, literalnie charakteryzuje produkt jednego producenta dystrybuowanego przez firmę Philip i jest niezgodny z, art. 16 ust. 1-3 Ustawy PZP dotyczących zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Stanowi naruszenie Prawa Zamówień Publicznych w tym zakresie. Zamawiający musi zachować zasadę uczciwej konkurencji (art. 99 PZP). Nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródło. szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców (art. 99 ust. 4 PZP). Zgodnie z art. 17 ust.3 czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Już Zespół Arbitrów w jednym ze swoich wyroków wskazuje, iż „zasada równego traktowania podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne i zasada prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji obejmują wszelkie czynności Zamawiającego i dotyczą wszystkich faz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”(sygn. akt. UZP/ZO/O-1677/06). Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia stosuje dyskryminacje pośrednią – produkt nie jest nazwany wprost, ale wymogi oraz parametry przedmiotu zamówienia określone tak, że może je spełnić jeden konkretny produkt oraz dyskryminacji bezpośredniej - użycie znaków towarowych, oznaczeń, patentów lub pochodzenia. W związku z powyższym żądamy wykreślenia opisu charakteryzującego technologie jednego producenta i dopuszczenie produktu równoważnego innych Wykonawców. Jednocześnie przytaczamy orzeczeni KIO: orzeczenie KIO z 14.11.2016 r., KIO 2037/16, KIO 2039/16 orzeczenie KIO z 23.03.2011 KIO 483/11. Zamawiający zgodnie z ustawa PZP ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia stosując zasadę minimalnych wymaganych parametrów, które może spełnić więcej niż jedna firma Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający usuwa wymóg opisany w części IV pkt.6.Zamawiający wymaga dostarczenia rozwiązania z minimum trzema komorami automatycznej kontroli ekspozycji AEC. - Zamawiający w części IV pkt. 8 wymaga: Prosimy o dopuszczenie rozwiązania ze zmianą wysokości 50 cm. Całkowity zakres pracy oferowanego rozwiązania 50-100 cm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z zakresem zmiany wysokości stołu 50cm w zakresie roboczym 50-100cm. - Zamawiający w części IV pkt. 11 wymaga: Prosimy o doprecyzowanie jaki czas Zamawiający wymaga do pochylenia blatu stołu w zakresie 0°do 90°. Standardowo nowoczesne rozwiązania nie przekraczają 15s do pochylenia stołu w zakresie 0°do 90° tj. 5°/s Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pochylenia blatu stołu w zakresie 00 do 90 0 w czasie 15s tj. 50/s. - Zamawiający w części IV pkt. 16 opisuje funkcjonalność, której nie wymaga. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający rezygnuje z opisanej funkcjonalności, która standardowo jest wykorzystywana w aparatach telekomando i tym samym wybiera rozwiązanie starszej generacji. Rezygnacja z opisanej funkcjonalności ogranicza konkurencyjność i uniemożliwia złożenie oferty potencjalnym wykonawca produkującym rozwiązania nowej generacji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania kratki przeciwrozproszeniowej o automatycznej zmianie ogniskowej.Zamawiajacy zmienia wymóg w części IV pkt.16 na: 16.; Automatyczne przełączniki kratki przeciwrozproszeniowej między krótką a długą ogniskowa i/lub brakiem kratki przeciwrozrproszeniowej w zależności od ustawień SID i rodzaju wybranego badania, wybór kratki przeciwrozproszeniowej można ręcznie zmienić podczas pracy; TAK. - Zamawiający w części V w pkt. 3 i 4 wymaga: Czy Zamawiający w sposób świadomy narusza art. 16 ust. 1-3 Ustawy PZP dotyczących zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców? Zamawiający w sposób iluzoryczny opisuje OPZ z założenia wprowadzając ograniczenia, które może spełnić jeden producent. Prosimy o wykreślenia pkt. 4 jako nie zgodnego z UPZ. Oraz zmianę zapisu w pkt. 3 na „Wymiary dużego ogniska ≤1,2 mm” Zastosowanie dużego ogniska ≤1,0 mm jest sprzeczne z wymogiem opisanym w części IV pkt. 4 dotyczącym wykonywania zdjęć klatki piersiowej i innych procedur z zakresu radiologii konwencjpnalnej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy dwu ogniskowej o wielkości ogniska dużego ≤1,2mm i małego ≤0,6mm - Zamawiający w części V w pkt. 7, 8 i 9 wymaga: Prosimy o dopuszczenie lampy parametrami dopasowanej do wymaganej mocy generatora 65 kW o parametrach: Pojemność cieplna anody 450 kJ Szybkość chłodzenia anody 125 kHU/min Pojemność cieplna kołpaka 2000 kHU Oferowane parametry fizyczne lampy w pełni zabezpieczają pracę systemu telekomando w zakresie długoczasowej skopi i wykonywania zdjęć konwencjonalnych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o w/w parametrach. - Zamawiający w części V pkt. 13 i 14 wymaga: Prosimy o dopuszczenie rozwiązania polegającego na dostarczeniu napięcia z generatora do lampy rentgenowskiej w celu generowania impulsów skopi pulsacyjnej. Opis jednoznacznie, literalnie charakteryzuje produkt jednego producenta firmy Philips i zastosowanie konkretnej technologii co jest niezgodne z, art. 16 ust. 1-3 Ustawy PZP dotyczących zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Stanowi naruszenie Prawa Zamówień Publicznych w tym zakresie. Połączenie brzmienia pkt. 13 i 14 daje iluzoryczne dopuszczenie potencjalnych wykonawców. Wymagany opis dotyczy technologii a nie funkcjonalności, która jest uzyskiwana różnymi metodami. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie technologii polegającej na dostarczeniu napięcia z generatora do lampy rentgenowskiej w celu generowania impulsów skopi pulsacyjnej. Zamawiający usuwa wymóg opisany w części V pkt 14. 12. Zamawiający w części VIII pkt. 2 i 3 wymaga: Prosimy o dopuszczenie monitora o luminacji 600 cd/m2. Pozostałem parametry wyższe od wymaganych: - monitor medyczny o przekątnej min. 24 cali - Matryca min. : 1929x1200 - Kontrast: > 1000:1 Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie - Zamawiający w części V pkt.3 wymaga: Prosimy o umożliwienie złożenia oferty bez dodatkowego monitora do podglądu. Technologicznie wszystkie obrazy są wyświetlane na jednym monitorze przy konsoli technika. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. - Zamawiający w części VIII pkt. 27 wymaga: Prosimy o podanie producenta systemu PACS i RIS Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: System Ris Eskulap firmy Nexus a system PACS Agfa Impax 6. W chwili obecnej prowadzone jest przez Zamawiającego postępowania na wymianę systemów HIS I PACS a tym samym nowe narzędzia muszą być zintegrowane z nowymi/docelowymi systemami RIS i PACS. - Zamawiający w części XIII pkt. 2 wymaga: Prosimy o dopuszczenie monitora o luminacji 600 cd/m2. Pozostałem parametry wyższe od wymaganych: - monitor medyczny o przekątnej min. 24 cali - Matryca min. : 1929x1200 - Kontrast: > 1000:1 Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. - Zamawiający w części VIII pkt. 27 wymaga: Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje wolnymi licencjami RIS/Worklist i podłączenie do systemu pacs? Czy po stronie Wykonawcy spoczywa obowiązek zakupienia w/w licencji u producenta pacs/RIS. Prosimy o podanie nazwy użytkowanych systemów i nazwy producenta Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dysponuje wolnymi licencjami i po stronie Wykonawcy jest zapewnienie licencji na podłączenie urządzenia do PACS/ RIS . Obecnie system Ris Eskulap firmy Nexus a system PACS Agfa Impax 6. W chwili obecnej prowadzone jest przez Zamawiającego postępowania na wymianę systemów HIS I PACS a tym samym nowe narzędzia muszą być zintegrowane z nowymi/ docelowym systemami RIS i PACS. - Zamawiający w części XIII pkt. 5 wymaga: Prosimy o dopuszczenie podnóżka o obciążalności 265 kg Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza oferowane rozwiązanie. - Czy Zamawiający będzie wymagał funkcjonalności na konsoli akwizycji: Możliwość współpracy z usługą Active Directory (usługą katalogową systemu Windows polegającą na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania. Jest to oprogramowanie niezbędne do prawidłowego administrowania siecią. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania funkcjonalności polegającej na jednomiejscowej lokalizacji uprawnień użytkowników, obiektów w sieci i ich udostępniania. - Czy Zamawiający będzie wymagał na konsoli akwizycji: Możliwość ręcznego wprowadzenia SID (odległości ogniska lampy od detektora) oraz OID (odległosc detektora od pacjenta) dla skalkulowania ERMF ( Estimated Radiographic Magnification Factor-współczynnik powiekszenia) i w efekcie-możliwość pomiarów na obrazie w jednostkach rzeczywistych bez dodatkowych kalibracji. Oprogramowanie ma zastosowanie dla pomiarów ortopedycznych i innych wymagających podania wartości rzeczywistych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga oferowanego rozwiązania. - Czy Zamawiający będzie wymagał funkcjonalności na konsoli akwizycji: Dla celów kontroli jakości w radiografii cyfrowej: (zgodnie ze standardem NEMA XR30 ) -możliwość Dicom Export For Processing w formacie liniowym - eksport parametrow obróbki obrazów zastosowanych do poszczególnych rodzajów ekspozycji z drzewa badań. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga oferowanego rozwiązania. - Czy Zamawiający będzie wymagał funkcjonalności na konsoli akwizycji: Import danych pacjenta systemu RIS poprzez DICOM Worklist. Obsługa standardu kodowania min. Latin 2 lub UTF-8 umożliwiająca wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych (ą,ć,ź,ę, itd.) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiajacy wymaga zaoferowania funkcjonalności umożliwiającej wyświetlanie polskich znaków diaktrycznych - Czy Zamawiający będzie wymagał funkcjonalności na konsoli akwizycji: - Funkcjonalność prowadzenia statystyk zastosowanej dawki wg typu ekspozycji z podziałem na wykonujących techników - Funkcjonalność prowadzenia statystyk dot. min. ilości ogólnej, rodzajów badań, powodów odrzucenia, techników wykonujących, stanowisk (konsol) technika - Możliwość zapisywania, analizy i eksportu raportów w pliku xml dotyczących stosowanej dawki w wybranym okresie w co najmniej następujących podziałach : - na rodzaj ekspozycji zdefiniowanej w drzewie badan z uwidocznieniem tendencji (wrost, spadek dawki w osi czasu ) -na technika wykonującego badanie z uwidocznieniem tendencji (wrost, spadek dawki w osi czasu ) - Raportowanie dawki zgodnie z IHE Radiology Technical Framework i Dicom standard – część 16 tzn: Możliwość wysyłania z systemu stacji technika raportu o dawce bezpośrednio do systemu PACS ( z przeznaczeniem do zapisu w formacie ustrukturyzowanego raportu Dicom (DICOM Structured Report) Raportowanie dawki jest potrzebne do celów raportowania dla Sanepidu Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania w/w funkcjonalności. - Czy Zamawiający będzie wymagał funkcjonalności na konsoli akwizycji: Automatyczne ustawienie obrazu badanego obszaru anatomicznego we właściwej orientacji diagnostycznej na monitorze do wykonania diagnozy co najmniej następujących obszarów anatomicznych : -klatka piersiowa - podbrzusze - dłonie -stopy Oprogramowanie zaliczane jest to tzw. sztucznej inteligencji. Zamawiający wymaga zaoferowania w/w funkcjonalności. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga oferowanego rozwiązania. - Czy Zamawiający będzie wymagał funkcjonalności na konsoli akwizycji: Dedykowane oprogramowanie do wykonywania prześwietleń klatki piersiowej dokonujące strukturalnej analizy i poprawy jakości prześwietleń wykonywanych bez użycia kratki przeciwrozproszeniowej (funkcję fizycznej kratki przeciwrozproszeniowej przejmuje kratka witualna) oraz gwarantującej otrzymywanie radiogramów o wysokiej jakości diagnostycznej w formacie DICOM i RAW (Nativ). Algorytm zgodny z kryteriami europejskiej dyrektywy EUR 16260 EN, umożliwia rozróżnienie drobnych detali zmian patologicznych w obrębie klatki piersiowej. Ma zastosowanie szczególnie do : - diagnostyki zapalenia płuc, -diagnostyki zmian nowotworowych, -diagnostyki chorób śródmiąższowych, - podejrzenia odmy opłucnowej lub niedodmy - oceny przed zabiegami chirurgicznymi. -Wspomaga procedurę diagnostyczną związaną z wykrywaniem zmian patologicznych charakterystycznych dla COVID-19." Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga zaoferowania w/w funkcjonalności. - Czy Zamawiający będzie wymagał na stacji akwizycji: Oprogramowania stacji akwizycyjnej umożliwiające generowanie raportu dawki spełniającego zapisy ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w Centralnym Rejestrze Danych o Ekspozycjach Medycznych. Informacje, są zamieszczane w Centralnym Rejestrze Danych o Ekspozycjach Medycznych w podziale na: 1) płeć; 2) wiek, z uwzględnieniem osób do 16. roku życia oraz osób powyżej 16. roku życia Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga oprogramowania stacji akwizycji umożliwiającej generowanie raportu dawki spełniającej zapisu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 czerwca 2020r w sprawie informacji zawartych w Centralnym Rejestrze Danych o Ekspozycjach Medycznych. - Czy Zamawiający będzie wymagał: Oprogramowania DR spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Consistent Time, Portable Data for Imaging. Potwierdzonego dostępem do deklaracji producenta poprzez stronę http://product-registry.ihe.net Producenci aparatury medycznej/diagnostycznej spełniają profile integracji IHE. Jest to korzyść dla Użytkownika, który może instalować oprogramowanie firm trzecich bez konieczności pisania dedykowanego oprogramowania na konsole. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga spełnienia profili intergracji IHE potwierdzonych na stronie http://product-registry.ihe.net - Prosimy o potwierdzenie, że czas oczekiwania na udzielenie ewentualnych opinii, decyzji niezależnych instytucji, nie bedzie wliczany w termin realizacji. Zamawiający wymaga uzyskania wszelkich zezwoleń w terminie realizacji określonej w SWZ.

Pytanie nr 3 Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 2 aparatów do hemodializy o parametrach jak niżej: Ad. 3 Funkcja automatycznego profilowania przepływu płynu dializacyjnego, Ad. 4 Możliwość ustawienia przepływu dializatu w zakresie minimum 300-800ml/min., Ad. 21 Możliwość podłączenia na stałe do aparatu jednego z dwóch typów środków dezynfekcyjnych: kwaśnego lub zasadowego, Ad. 23 Indywidualny system blokowania kół aparatu, Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 8 ust. 8 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. 2. Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8: 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Kupujący ma prawo do naliczenia następujących kar w wysokości: 1) 0,05% wynagrodzenia netto należnego za niedostarczoną część przedmiotu umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia netto należnego za niedostarczoną część przedmiotu umowy; 2) 50 zł – za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w przystąpieniu do usunięcia zgłoszonej wady (czasie reakcji), o której mowa w § 6 ust. 9, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia netto należnego za wadliwą część przedmiotu umowy; 3) 0,03% wynagrodzenia netto należnego za wadliwą część przedmiotu umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu naprawy urządzeń wchodzących w Sprzętu, o której mowa w § 6 ust. 10 i 11, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia netto należnego za wadliwą część przedmiotu umowy; 4) 0,03% wynagrodzenia netto należnego za wadliwą część przedmiotu umowy – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminie wymiany urządzenia wchodzącego w skład Sprzętu lub jego zespołu/podzespołu na wolny od wad w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 13, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia netto należnego za wadliwą część przedmiotu umowy; 5) 0,1% wynagrodzenia netto należnego za niewykonaną usługę – za każdy przypadek niewykonania obowiązkowego przeglądu gwarancyjnego/konserwacji, zgodnie z § 6 ust.6, jednak nie więcej niż 10% wynagrodzenia netto należnego za niewykonaną usługę; 6) 1% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa § 1 ust. 3 – za nieprzeprowadzenie szkolenia przez Sprzedającego w terminie uzgodnionym z Kupującym, 7) 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia netto, o którym mowa § 1 ust. 3 – za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron – z przyczyn zawinionych przez Sprzedającego. z zastrzeżeniem, że łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20% wartości netto przedmiotu umowy, określonej w § 1 ust. 3. 5. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Sprzedającego, Kupującemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej ceny brutto za wykonanie umowy, o której mowa w §1 ust.3 niniejszej umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Kara umowna ma spełniać funkcje również stymulujące do należytego wykonania umowy, a nie tylko funkcje kompensująca poniesiona szkodę, stąd konieczność zachowania zapisów.

Pytanie nr 5 1. Dot. §7 ust. 1 projektowanych postanowień umownych: Zmawiający w §7 ust. 1 projektowanych postanowień umownych wskazał: „Sprzedający w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust. 3, udziela Kupującemu licencji nieograniczonej w czasie, obowiązującej na terenie RP i z prawem do przekazania na rzecz Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, zgodnie z przeznaczeniem urządzenia na korzystanie z oprogramowania służącego do obsługi urządzeń wchodzących w skład Robota chirurgicznego. Licencja zgodna z Warunkami Producenta z uwzględnieniem wskazanych w niej pól eksploatacji.”. Wykonawca zwraca uwagę, iż postępowanie dotyczy 3 pakietów: 1) Dostawa sprzętu medycznego wraz z montażem oraz przeszkoleniem pracowników z obsługi sprzętu - APARAT RTG - 1 szt.; 2) Dostawa sprzętu medycznego wraz z montażem oraz przeszkoleniem pracowników z obsługi sprzętu - APARAT DO HEMODIALIZY - 2 szt.; 3) Dostawa sprzętu medycznego wraz z montażem oraz przeszkoleniem pracowników z obsługi sprzętu - APARAT DO POMIARU HEMODYNAMIKI - 1 szt.; Żaden z w/w pakietów nie dotyczy Robota chirurgicznego. Wykonawca zwraca się o odpowiednią modyfikację §7 ust. 1 projektowanych postanowień umownych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Odp. §7 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: § 7 Licencje - Sprzedający w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 ust. 3, udziela Kupującemu licencji nieograniczonej w czasie, obowiązującej na terenie RP i z prawem do przekazania na rzecz Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, zgodnie z przeznaczeniem urządzenia na korzystanie z oprogramowania służącego do obsługi urządzeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy. Licencja zgodna z Warunkami Producenta z uwzględnieniem wskazanych w niej pól eksploatacji. 2. Dot. §7 ust. 2 projektowanych postanowień umownych: Wykonawca zwraca się o zmianę §7 ust. 2 projektowanych postanowień umownych tak by otrzymał on brzmienie: „Sprzedający przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich zgłoszone wobec Kupującego z tytułu naruszenia ich praw, w tym praw autorskich – jeżeli roszczenia te wynikają z winy Sprzedającego, w szczególności zaś zobowiązuje się do zaspokojenia takich roszczeń i zwolnienia Kupującego od obowiązku świadczeń z tego tytułu, a także zrekompensuje Kupującemu wszelką szkodę i zwróci uzasadnione koszty (w tym koszty obsługi prawnej) poniesione w wyniku skierowania przeciwko niemu takich roszczeń. W przypadku dochodzenia ww. roszczeń przeciwko Kupującemu na drodze sądowej przez osoby trzecie, Sprzedający będzie zobowiązany do przystąpienia do procesu po stronie Kupującego i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia Kupującego z udziału w sprawie.”. Uzasadnienie: Brak jest uzasadniania dla obciążania roszczeniami osób trzecich Wykonawcy za okoliczności, które nie wynikają z winy Sprzedającego, stąd konieczna jest modyfikacja j.w. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. 3. Dot. §8 ust. 1 pkt 2) projektowanych postanowień umownych: Wykonawca zwraca się o zmianę §8 ust. 1 pkt 2) projektowanych postanowień umownych tak by otrzymał on brzmienie: „W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Kupujący ma prawo do naliczenia następujących kar w wysokości: 2) 10 zł – za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w przystąpieniu do usunięcia zgłoszonej wady (czasie reakcji), o której mowa w § 6 ust. 9;”. Uzasadnienie: Kreowanie kar umownych na poziomie 50 zł – za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w przystąpieniu do usunięcia zgłoszonej wady (czasie reakcji), o której mowa w § 6 ust. 9 jest karą umowną rażąco wygórowaną. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Kary umowne mają penic również funkcję stymulująca dp nale zytego wykonania umowy, a nie tylko funkcje kompensacyjną. 4) Wykonawca zwraca się o dodanie do projektowanych postanowień umownych treści (chociażby do §8 jako ust. 4a): „Rozwiązanie umowy albo odstąpienie od niej powoduje obowiązek zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy za prawidłowo wykonaną część umowy.”. Uzasadnienie: Wykonawca musi mieć zagwarantowaną płatność za prawidłowo wykonana część umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Przy odstąpieniu od umowy, przepisy PZP regulują obowiązek zapłaty za już wykonaną część, natomiast skutki odstąpienia w ramach rękojmi regulują przepisy kodeksu cywilnego. 5) Wykonawca wnosi o dodanie do umowy postanowienia dot. tzw. siły wyższej, np. o treści jak niżej: „1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli wykonanie zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej powstałe po dacie podpisania umowy. 2. W niniejszej umowie termin "siła wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej o: 1)charakterze niezależnym od stron, 2)którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, 3) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. 3. Siła wyższa może obejmować wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, które bezpośrednio oddziałują na możliwość wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy w rodzaju wyliczonym poniżej bez ograniczania się do nich, jeśli tylko warunki określone w ust. 2 pkt 1-3 niniejszego paragrafu są spełnione: 1) wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych, 2) epidemia, w tym grypy czy też COVID-19, 3) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, 4) bunty, niepokoje, zamieszki, strajki spowodowane przez inne osoby niż personel Wykonawcy, podmioty udostępniające zasoby, podwykonawców, 5) amunicja wojskowa, niewypały, niewybuchy, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez wykonawcę, podwykonawcę lub podmiot udostępniający zasoby, 6) klęski żywiołowe takie jak np: trzęsienia ziemi, huragany, pożary, tajfuny, niezwykłe mrozy, powodzie, 7) wykopaliska archeologiczne. 4. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmuje uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwłokę lub szkodę. 5. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie umowy z powodu uchybienia, jeżeli opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających z umowy jest wynikiem zdarzenie siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli są one wynikiem zaistnienia siły wyższej. 6. Jeżeli w opinii jednej ze stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na wywiązywanie sie z jej zobowiązań, strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej, Wykonawca zobowiązany będzie do wypełniania swoich obowiązków wynikających z Umowy stosując środki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. 7. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i jej trwania przez okres 30 dni niezależnie do jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji jakie może zostać przyznane Wykonawcy z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze stron jest uprawniona do odstąpienia od Umowy.”. Uzasadnienie: W projektowanych postanowieniach umownych brak treści dot. sytuacji tzw. siły wyższej, które to okoliczności mogą mieć niebagatelne znaczenie dla realizacji umowy, zwłaszcza w kontekście §7 projektowanych postanowień umownych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Kwestie te nie wymagają kazuistycznego opisywania, a okoliczności wygaśnięcia zobowiązań z uwagi na brak możliwości wykonania umowy, są określone w przepisach kodeksu cywilnego. 6) Wykonawca wnosi o dodanie do umowy postanowienia dot. możliwości korzystania z mediów dla potrzeb wykonania umowy, np. o treści jak niżej jako chociażby §3 ust. 5 projektowanych postanowień umownych. „Zamawiający umożliwi na swój koszt korzystanie przez Wykonawcę z mediów, w szczególności energii elektrycznej, dla potrzeb wykonywania umowy, w tym czynności dostawy, montażu i uruchomienia sprzętu medycznego objętego Umową.”. albo postanowienia o treści równoważnej. Uzasadnienie: Z uwagi na charakter procesu instalacyjnego Wykonawca musi mieć zagwarantowaną możliwość korzystania z mediów. dla potrzeb realizacji umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający udostępni niezbędne media w celu przeprowadzenia przez Wykonawcę procesu realizacji przedmiotu umowy.

Pytanie nr 6 Pytanie nr 1 Dotyczy treści SWZ – Pkt 10.Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych – Pkt 10.1, Ppkt 1, 2 Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych jedynie dla głównego przedmiotu zamówienia (tj. m.in. dla aparatu RTG), z wyłączeniem dodatkowego wyposażenia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie potwierdza. Podtrzymuje zapisy SWZ. Pytanie nr 2 Dotyczy treści SWZ – Pkt 10.Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych – Pkt 10.1, Ppkt 2 Czy z uwagi na to, że w kartach katalogowych, materiałach reklamowych zawarte są najważniejsze parametry sprzętu, Zamawiający dopuści potwierdzenie parametrów, które nie występują w katalogach / folderach lub uległy zmianie po dacie ich publikacji stosownym oświadczeniem wykonawcy, producenta lub autoryzowanego przedstawiciela/dystrybuta producenta? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Zamawiający zwraca uwagę, iż w cytowanym miejscu nie determinował jednoznacznie dopuszczanych rodzajów dokumentów – świadczy o tym użycie przez niego określeń : „np.” oraz „itp.”

Pytanie nr 7 Pytanie nr 3 – Dotyczy wzoru umowy - §8 Kary umowne Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkoleniem, serwis itd. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany we wzorze umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Zamawiający we wzorach posługuje się pojęciem prawnym zwłoki, a nie opóźnienia. Pytanie nr 4 – Dotyczy wzoru umowy - §1 ust. 5 oraz treści SWZ – pkt 6. Termin wykonania zamówienia. Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca instalacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalacje i/lub szkolenie? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany we wzorze umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Jak SWZ. Kwestie niedotrzymania termiu i przyczyn niedotrzymania terminu, mogą być rozważane w kontekście kar umownych, natomiast termin pozostaje niezmienny. Pytanie nr 5 - Dotyczy wzoru umowy Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zapisu we wzorze umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6 - Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości brutto niniejszej Umowy, a tym samym, czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią:

„Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia brutto określonego w umowie.”

Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony, lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7- Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnoście naruszenia praw własności intelektualnej?:

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty’) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,

(a) przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu oraz

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przez roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz

(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.

2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z:

(a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego,

(b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów;

(d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregokolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie;

(e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do

(a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów,

(b) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub

(c) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ. Zamawiający oczekuje przystąpienia do zamówienia podmiotu gwarantującego brak naruszania praw autorskich przez Zamawiającego, w ramach korzystania z przedmiotu umowy.

Zamawiający zachował oryginalną pisownię zadanych pytań.

Zamawiający informuje, że w treści SWZ – Pkt 10.Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych – Pkt 10.1, Ppkt 2 w celu uniknięcia wątpliwości:

właściwy zapis brzmi:

„Dokumenty potwierdzające parametry w oferowanej aparaturze np. dane katalogowe, materiały reklamowe, itp.

Np. dane katalogowe, materiały reklamowe itp. -  jednoznacznie potwierdzające parametry                            w oferowanym asortymencie.”

Jednocześnie m. in. w związku z terminem udzielonych odpowiedzi zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert z 03.07.2023 r. na 07.07.2023 r. – godziny i miejsce bez zmian. Oraz termin związania ofertą z 30.09.2023 r. na 04.10.2023 r.

Ponadto Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie przetargowe jest objęte dofinansowaniem z:

Projekt nr: RPWP.09.01.01-30-0026/22 pn. „Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby udzielanych świadczeń zdrowotnych” realizowany w ramach działania 9.1, podziałania 9.1.1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata           2014-2020,

Zamawiający