OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry wskazane w tabeli są wymaganymi minimalnymi parametrami. Udzielenie odpowiedzi „TAK” rozumiane jest jako potwierdzenie spełniania całego warunku parametru.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wszystkie jego elementy ze sobą kompatybilne, a do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów, a także żadnych dodatkowych licencji (innych niż licencje wbudowane lub licencje otwarte). Sprzęt ani żadna jego część składowa, wyposażenie, etc. nie są rekondycjonowane.

Pełna nazwa sprzętu, ilość: Spektrofotometr z możliwością pomiaru absorbancji z kropli roztworu – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR | POTWIERDZENIE OFEROWANEGO PARAMETRU |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Spektrofotometr z możliwością pomiaru absorbancji z kropli roztworu obejmujący następujące elementy: - możliwość pomiaru absorbancji z kuwety, - możliwość pomiaru absorbancji z kropli roztworu, - dotykowy panel LCD, - mobilna jednostka sterująca, - oprogramowanie do obsługi spektrofotometru i analizy wyników, - dodatkowe akcesoria | Parametry wymagany Proszę wpisać Tak / Nie: ……………………………………………. |
| I. | Spektrofotometr | Model i typ: ........................................................ Producent / kraj produkcji: ............................................. |
| 1. | Pomiar absorbancji w zakresie 190 - 1100 nm Sposób oceny: Zakres spektralny: 190 - 1100 nm - 0 pkt, Szerszy zakres spektralny niż wskazany powyżej - 8 pkt. | Parametr oceniany:……………………………………………. Proszę wpisać Tak / Nie Wymagane załączenie przedmiotowego środka dowodowego tj. opisu technicznego oferowanego sprzętu, o którym mowa w pkt. 17.4.3. SWZ |
| 2. | Źródło światła: błyskowa lampa ksenonowa | Parametr wymagany Proszę wpisać Tak / Nie: ……………………………………………. |
| 3. | Detektor CCD Sposób oceny: 2048 pikseli – 0 pkt, >2048 pikseli – 8 pkt. | Parametr oceniany:……………………………………………. Proszę wpisać Tak / Nie Wymagane załączenie przedmiotowego środka dowodowego tj. opisu technicznego oferowanego sprzętu, o którym mowa w pkt. 17.4.3. SWZ |
| 4.. | Rozdzielczość spektralna wynosząca co najmniej 0,3 nm | Parametr wymagany Proszę wpisać Tak / Nie: ……………………………………………. |
| 5. | Dokładność nie gorsza niż ±1 nm | Parametr wymagany Proszę wpisać Tak / Nie: ……………………………………………. |
| 6. | Wyświetlacz, dotykowy panel LCD | Parametr wymagany Proszę wpisać Tak / Nie: ……………………………………………. |
| 7. | Zasilanie 230 V, 50 Hz | Parametr wymagany Proszę wpisać Tak / Nie: ……………………………………………. |
| 8. | Zakres absorbancji [Abs.] 0-300 dla pomiaru w nanoobjętości oraz 0,002-2,0 dla pomiaru w kuwecie | Parametr wymagany Proszę wpisać Tak / Nie: ……………………………………………. |
| 9. | Czas pomiaru 5 sekund dla pomiaru w nanoobjętości oraz 3 sekundy dla pomiaru w kuwecie | Parametr wymagany Proszę wpisać Tak / Nie: ……………………………………………. |
| 10. | Limit detekcji [ng/µL] dla pomiaru w nanoobjętości z zastosowaniem dsDNA Sposób oceny: 2 ng/µL – 0 pkt, <2 ng/µL – 8 pkt. | Parametr oceniany:……………………………………………. Proszę wpisać Tak / Nie Wymagane załączenie przedmiotowego środka dowodowego tj. opisu technicznego oferowanego sprzętu, o którym mowa w pkt. 17.4.3. SWZ |
| 11. | Minimalna objętość próby wynosząca 1 µL dla pomiaru w nanoobjętości | Parametr wymagany Proszę wpisać Tak / Nie: ……………………………………………. |
| 12. | Długość ścieżki (drogi optycznej) podczas pomiaru w nanoobjętości co najmniej w zakresie 0,01-1,2 mm | Parametr wymagany Proszę wpisać Tak / Nie: ……………………………………………. |
| 13. | Wysokość wiązki od dna w przypadku pomiaru absorbancji w kuwecie równa 8,5 mm | Parametr wymagany Proszę wpisać Tak / Nie: ……………………………………………. |
| II. | Mobilna jednostka sterująca o parametrach zalecanych przez producenta do oferowanego spektrofotometru, proponowane parametry: |  |
| 1. | Procesor przynajmniej czterordzeniowy, który na oferowanym komputerze powinien osiągać w teście wydajności PassMark - CPU Mark wynik min. 3000 pkt | Parametr wymagany Proszę wpisać Tak / Nie: ……………………………………………. Proszę dodatkowo podać nazwę i rodzaj procesora …………………………………………………………… …… |
| 2. | Pamięć RAM minimum 8 GB, dysk SSD minimum 500 GB, karta sieciowa | Parametr wymagany Proszę wpisać Tak / Nie: ……………………………………………. |
| 3. | Mysz optyczna | Parametr wymagany Proszę wpisać Tak / Nie: ……………………………………………. |
| 4. | Monitor LCD z matrycą IPS zintegrowany z komputerem, przekątna matrycy 12-15 cali, wysokiej rozdzielczości min. full HD. Klawiatura w zintegrowanej obudowie | Parametr wymagany (przekątna matrycy monitora) Proszę wpisać Tak / Nie: ……………………………………………. Proszę dodatkowo podać nazwę i model oraz nazwa producenta: ………………………………………………........................................... |
| VIII. | Oprogramowanie: | Nazwa i wersja: .................................................... Producent / kraj produkcji: ............................................ |
| 1. | Oprogramowanie do sterowania pracą spektrofotometru, zbierania, analizy, przechowywania i przetwarzania danych umożliwiające na: - pomiar absorbancji dla pojedynczej długości fali lub spektrum, - wybór pomiaru punktu końcowego lub kinetyki, - pomiar ilościowy kwasów nukleinowych i białek, - liczenie komórek, - łatwe zabezpieczenie danych i aktualizacja oprogramowania poprzez port USB, - łatwość potwierdzenia wyników przez graficzną prezentację na wyświetlaczu LCD. | Parametr wymagany Proszę wpisać Tak / Nie: ……………………………………………. |
| 2. | Możliwość eksportu danych z urządzenia do mobilnej jednostki sterującej | Parametr wymagany Proszę wpisać Tak / Nie: ……………………………………………. |
| 3. | Możliwość tworzenia raportów | Parametr wymagany Proszę wpisać Tak / Nie: ……………………………………………. |
| 4. | Oprogramowanie umożliwiające zarówno ilościową jak i jakościową analizę otrzymanych wyników | Parametr wymagany Proszę wpisać Tak / Nie: ……………………………………………. |
| IX. Dodatkowe akcesoria: |  |  |
| 1 | Zestaw instalacyjny z niezbędnymi połączeniami i kablami | Parametr wymagany Proszę wpisać Tak / Nie: ……………………………………………. |
| 2. | Kable zasilające spektrofotometr i jednostkę sterującą | Parametr wymagany Proszę wpisać Tak / Nie: ……………………………………………. |

| L.p. | WARUNKI GWARANCJI, SERWISU ORAZ SZKOLENIA |  |
| --- | --- | --- |
| I. | GWARANCJA |  |
|  | Okres gwarancji dla sprzętu [liczba lat] ≥ 1 Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Sposób oceny: 1 rok – 0 pkt, 2 lata i więcej – 8 pkt. | Parametr oceniany:……………………………………………. Proszę wpisać Tak / Nie Wymagane załączenie przedmiotowego środka dowodowego tj. opisu technicznego oferowanego sprzętu, o którym mowa w pkt. 17.4.3. SWZ |
| 2. | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy, wolny od wad, dokonuje się istotnych napraw/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Sprzętu wolnego od wad/dokonania istotnych napraw/wymiany istotnych części Sprzętu. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu zamówienia Zamawiający nie mógł z niego korzystać. | Warunek wymagany Proszę wpisać Tak / Nie ………………………...……….. |
| 3. | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni roboczych, a w przypadku naprawy wymagającej importu części zamiennych od producenta – 20 dni roboczych. | Warunek wymagany Proszę wpisać Tak / Nie ………………………...……….. |
| II. | WARUNKI SERWISU |  |
|  | Instalacja i uruchomienie sprzętu w siedzibie zamawiającego | Warunek wymagany Proszę wpisać Tak / Nie ………………………...……….. |
| 2. | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęte działania” ≤ 5 dni robocze | Warunek wymagany Proszę wpisać Tak / Nie ………………………...……….. |
| 3. | Możliwość zgłoszeń w dni robocze (za dni robocze nie jest uznawany dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota) w godzinach od 8:00 do 16:00. | Warunek wymagany Proszę wpisać Tak / Nie ………………………...……….. |
| 4. | Wymiana całego uszkodzonego modułu/części/podzespołu na nowy w przypadku trzykrotnej naprawy tej samej usterki, a w przypadku trzeciej usterki tego samego elementu (modułu/części/podzespołu) wymiana całego przedmiotu umowy na nowy. | Warunek wymagany Proszę wpisać Tak / Nie ………………………...……….. |
| 5. | Serwis gwarancyjny realizowany przez producenta lub autoryzowany serwis gwarancyjny producenta. | Warunek wymagany: ………………………...……….. Proszę wpisać Tak / Nie Proszę podać dane podmiotu świadczącego serwis gwarancyjny: nazwa podmiotu: ....................................................... tel./fax: ............................., e-mail: ............................ |
| 6. | Przegląd po roku użytkowania Sposób oceny: NIE – 0 pkt, TAK – 8 pkt. | Parametr oceniany:……………………………………………. Proszę wpisać Tak / Nie Wymagane załączenie przedmiotowego środka dowodowego tj. opisu technicznego oferowanego sprzętu, o którym mowa w pkt. 17.4.3. SWZ |
| IIi | SZKOLENIA |  |
| 1. | Szkolenie wstępne z zakresu obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego (min. 4 osoby) w momencie jego uruchomienia i odbioru w wymiarze co najmniej 2 godzin zegarowych | Proszę wpisać Tak / Nie ………………………...……….. |
| III | DOKUMENTACJA |  |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim i/lub angielskim w wersji elektronicznej lub papierowej (przekazane w momencie dostawy). | Proszę wpisać Tak / Nie ………………………...……….. |
| 2. | Kopie certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności, zgodnej z obowiązującymi przepisami, tj. w szczególności ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 1344) potwierdzające oznakowanie CE albo z inne równoważne dokumenty lub oświadczenia potwierdzające zgodność produktu z normami obowiązującymi na terenie UE. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. dokumentów w języku angielskim (przekazane po wyborze najkorzystniejszej oferty, przed podpisaniem umowy). | Proszę wpisać Tak / Nie ………………………...……….. |