Kraków dnia: 2023-08-14

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

SZP-271-28/23-538.IW

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Inwestycyjny zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Szpitalnych (7 grup)” – znak sprawy SZP-271-28-2023.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zgodnie z Art. 284 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu: - dot. grupy 1 Prosimy o dopuszczenie najwyższej klasy pulsoksymetrów w technologii Masimo Set uznanej na świecie za Złoty Standard Saturacji – pomiar saturacji mimo ruchu i przy niskiej perfuzji od 0,02 z parametrami technicznymi: Ad 4, 5, 6. Pojemność akumulatora ok 4 godziny, możliwość wymiany akumulatora na nowy przez serwis.. Ad 10. Nawigacja i sterowanie za pomocą ekranu dotykowego. Ad 11, 12, 13 Tryby pracy: tryby monitorowania pacjenta: do warunków domowych, rzadkich - APOD, do warunków normalnych szpitalnych - Norm, dla pacjentów z krytycznymi parametrami, trudnych – MAX. Każdy z trybów dostępny dla każdego typu pacjenta: dorosły, dzieci, noworodki.. Ad 15. Zakres pomiaru pulsu: 25-240 bpm. Ad 17 Dokładność pomiaru bez ruchu SpO2 70-100%: - dorośli, dzieci niemowlęta +/- 2% noworodki +/-3%. Ad 18 Dokładność pomiaru SpO2 60-80% dorośli, dzieci, niemowlęta +/- 3%. Ad 20 Dokładność pomiaru w ruchu SpO2 70-100% wszystkie populacje pacjentów +/-3%. Ad 21. Tętno wszystkie populacje pacjentów 25-240 bpm +/- 3 bpm. Ad 22 Tętno pomiar w ruchu wszystkie populacje pacjentów 25-240 bpm +/- 5 bpm. Ad 23, 24 Tętno niska perfuzja: 25-240 +/- 3 bpm. Ad 36 Wyświetlane nazwy alarmu. Ad 40. 96 godzinna pamięć trendu wszystkich monitorowanych parametrów pod postacią tabelaryczną i graficzną po przeniesieniu na urządzenie PC. Ad 43 bez złącza mini usb, posiada złącze Ethernet.. Ad 44, 45 Regulacja opóźnienie alarmu co 0s, 5s, 10s, 15s. Dłuższe opóźnianie funkcji alarmu może być bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia i życia pacjenta.. Ad 55 Możliwość zawieszenia dźwięków alarmowych na 30, 60, 120 s. z jednoczasowym generowaniem alarmów wizualnych. Możliwość ustawienia innego zakresu dla każdego z parametrów oddzielnie. Dodatkowo dla zmiany Pulsu możliwość wyciszenia alarmu na 5 min.. Proponowany model ma ponadto opcjonalną możliwość stosowania czujników bezprzewodowych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 2. dot. grupy 1 W związku z tym, że większość dostępnych na rynku technologii saturacji, aby „zgubić artefakty ruchowe” wpływające na obniżenie saturacji wywołane ruchem (co jest szczególnie istotne u noworodków, niemowląt i dzieci) wydłuża czas uśredniania pomiaru nawet do 40 sekund, co w istotny sposób może wpłynąć na wydłużenie czasu podjęcia decyzji terapeutycznych i zdrowie oraz życie pacjenta w szczególności u noworodków, niemowląt i dzieci. Czy w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów zamawiający będzie wymagał pulsoksymetru z czasem uśredniania wyników pomiaru saturacji min. co 2-4 sekundy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza pulsoksymetr z czasem uśredniania wyników pomiaru saturacji min. co 2-4 sekundy, ale nie wymaga.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. Piotr Meryk