Opis zakresu przeglądu/niezbędne przyrządy – najważniejsze informacje zadań  1-39

| Numer zadania | Zakres przeglądu/niezbędne przyrządy – najważniejsze informacje |
| --- | --- |
|  | - Inspekcja wizualna - Sprawdzenie poprawności funkcjonowania - Testy bezpieczeństwa elektrycznego |
|  | Coroczny przegląd techniczny: - Inspekcja wizualna - Testy kontrolujące sprawność sprzętu i zgodność wyników ze specyfikacją - Kalibracja - Test końcowy - Sprzęt zastępczy na czas przeglądu |
|  | - Ocena stanu technicznego urządzenia - Testy - Kontrola poprawności działania - Test bezpieczeństwa elektrycznego - Sprawdzenie stanu akumulatora - Do wykonania przeglądu potrzebny jest tester bezpieczeństwa elektrycznego i symulator funkcji życiowych pacjenta |
|  | - Sprawdzenie wizualne. - Dostępność instrukcji obsługi. - Kompletność wyposażenia. - Prawidłowość umieszczenia wskaźników i ostrzeżeń. - Kable przyłączeniowe, wtyczki – nieuszkodzone. - Wygląd zewnętrzny – czysty, brak widocznych uszkodzeń. - Osłony wlotu powietrza – czyste i nie zablokowane. - Bezpieczeństwo elektryczne. - Połączenia uziemienia ochronnego. - Rezystancja przewodu ochronnego - Prądy upływu. - Rezystancja izolacji. - Bezpieczniki. - Podłączenie przewodu wyrównania potencjałów. - Bezpieczeństwo funkcjonalne. - Konsole - Prawidłowość działania kółek jezdnych. - Zewnętrzny wygląd modułów. - Prawidłowość sygnalizowania kontrolek LED w modułach. - Kompletność wyświetlaczy 7-mio segmentowych. - Kontrola stanu akumulatorów Systemu zasilania awaryjnego UPS – konieczność wymiany, co trzy lata lub, gdy pojemność spadnie poniżej t_cap<5000 (aparat S III). - Prawidłowość działania modułu przełącznika zasilania awaryjnego. - Prawidłowość działania funkcji ręcznego uruchomienia modułu przełącznika zasilania awaryjnego. - Prawidłowość działania funkcji: obejścia zabezpieczeń wewnętrznych systemu zasilania awaryjnego UPS. System UPS posiada funkcję autokontroli, która w przypadku wadliwej pracy systemu ostrzega o zagrożeniu uszkodzenia aparatu. W razie konieczności można zignorować ostrzeżenia i kontynuować pracę aparatu pod groźbą jego zniszczenia. - Prawidłowość działania funkcji umożliwiającej rozładowanie akumulatorów systemu UPS poniżej wartości krytycznej (zera względnego pojemności), jednoznacznej z ich uszkodzeniem. - Prawidłowość działania systemu UPS przy symulowanym obciążeniu maksymalnym. - Kontrola stanu baterii bufora CDM (panelu centralnego na pulpicie sterowania) – konieczność wymiany, co pięć lat (aparat S III) - Sprawdzenie Modułu kontroli temperatury wewnętrznej Bloku elektroniki oraz pracy wentylatora (aparat S III). - Pompy perystaltyczne - Sprawdzenie kierunków obrotów głowicy pompy – zgodność ze wskazaniami, działanie przełącznika kierunku obrotów. - Sprawdzenie z zastosowaniem testera potencjometru regulacji prędkości obrotowej głowic - zakresu regulacji oraz płynności zmiany prędkości obrotowej – konieczność wymiany, co 3000 godzin nie rzadziej, niż co trzy lata. - Sprawdzenie symetrii okluzji. - Sprawdzenie osiowości głowicy pompy względem bieżni drenów. - Łatwość ruchu głowicy pompy, rolek dociskowych drenu i prowadnic drenu. - Kompletność wskazań wyświetlaczy 7-mio segmentowych i ekranu ciekłokrystalicznego. - Sprawdzenie działania przycisków i przełączników. - Wyświetlanie punktu zerowego prędkości obrotowej głowic. - Sprawdzenie działania funkcji MASTER / SLAVE i funkcji specjalnych ustawiania - Kalibracja wskazań i realnej prędkości obrotowej głowic. - Kalibracja wskazywanych wartości przepływu względem prędkości obrotowej. - Sprawdzenie współdziałania pomp i instrumentów hemodynamicznej kontroli pracy aparatu. - Działanie pompy przy 100 obr./min. Na zasilaniu awaryjnym. - Napięcie zasilania. - Sprawdzenie Modułu kontroli temperatury wewnętrznej pompy oraz pracy wentylatora. - Moduł kontroli ciśnień. - Kontrola prawidłowości pomiaru czujników ciśnień. - Kalibracja wskazań panelu wyświetlacza względem ciśnienia realnego. - Kalibracja modułu przy zastosowaniu symulatora ciśnień oraz kalibracja zera. - Moduły kontroli temperatury. - Kalibracja wskazań panelu wyświetlacza względem temperatury realnej. - Test prawidłowości działania przy zastosowaniu symulatora temperatur. - Moduł kardioplegii - Sprawdzenie prawidłowości dozowania dawki. - Kontrola prawidłowości pomiaru czujnika ciśnień. - Kalibracja wskazań wyświetlacza ciśnień względem ciśnienia realnego. - Kalibracja ciśnień przy zastosowaniu symulatora ciśnień oraz kalibracja zera. - Prawidłowość działania alarmów i współdziałanie z pompami perystaltycznymi czujników: ciśnień i detektora mikrozatorów. - Monitor gazowy - Kontrola szczelności monitora i przyłączy gazowych. - Kontrola wskazań monitora. - Wymienniki ciepła - Szczelność i przepustowość połączeń wodnych. - Prawidłowość działania pomp wody. - Prawidłowość działania mieszacza wody. - Prawidłowość działania czujników temperatury, termostatów i awaryjnych czujników temperatury. - Kalibracja wartości temperatury realnej względem temperatury nominalnej. - Kalibracja wskazań panelu wyświetlacza względem temperatury realnej. - Działanie systemu zabezpieczeń krytycznych wartości temperatur. - Wymiana węży wodnych, zestawu rurek odpływowych, uszczelek zaworów i uszczelniaczyodpowietrzników zaworów – co 12 miesięcy lub w razie pojawienia się biofilmu wewnątrz obwodów. Dekontaminacja i/lub dekalcyfikacja układu. |
|  | Lampa: - kontrola optyki - kontrola mocy światła - kontrola filtrów - kontrola części ruchomych Unit: - kontrola sterowania unitu - kontrola działania siłownika fotela, oraz krańcówki - kontrola otwierania, przesuwania blatu - sprawdzenie działania oświetlenia |
|  | - Kontrola stanu - Włączenie - Rejestry pracy - Sprawdzenie: - Przycisków - Wydruków - Komunikatów dźwiękowych - Testów użytkownika - Ustawienie daty i czasu - EKG - Energii defibrylacji - Kardiowersji - EKG przez złącze terapii - Test standardowych łyżek do defibrylacji - Stymulacji nieinwazyjnej - Impedancji pacjenta - SpO2 - CO2 - NIBP - Wymiana pinów w gniazdach akumulatorów co 2 lata (1 raz w trakcie trwania umowy) - Wymiana baterii wewnętrznej co 5 lat (brak wymiany w trakcie umowy) Niezbędny dostęp do aktualnej wersji oprogramowania |
|  | - Przegląd części elektrycznych - Przegląd części mechanicznych (smarowanie, konserwacja), - Pomiar elektryczny wg PN-EN 62353 - Kontrola działania części mechanicznych oraz elektrycznych Niezbędny specjalistyczny sprzęt do pomiaru bezpieczeństwa elektrycznego pacjenta i użytkownika |
|  | - Inspekcja wizualna - Sprawdzenie poprawności funkcjonowania - Testy bezpieczeństwa elektrycznego |
|  | - Sprawdzenie wizualne. - Dostępność instrukcji obsługi. - Kompletność wyposażenia. - Prawidłowość umieszczenia wskaźników i ostrzeżeń. - Kable przyłączeniowe, wtyczki – nieuszkodzone. - Wygląd zewnętrzny – czysty, brak widocznych uszkodzeń. - Osłony wlotu powietrza – czyste i nie zablokowane. - Bezpieczeństwo elektryczne. - Połączenia uziemienia ochronnego. - Rezystancja przewodu ochronnego - Prądy upływu. - Rezystancja izolacji. - Bezpieczniki. - Podłączenie przewodu wyrównania potencjałów. - Bezpieczeństwo funkcjonalne. - Konsole - Prawidłowość działania kółek jezdnych. - Zewnętrzny wygląd modułów. - Prawidłowość sygnalizowania kontrolek LED w modułach. - Kompletność wyświetlaczy 7-mio segmentowych. - Kontrola stanu akumulatorów Systemu zasilania awaryjnego UPS – konieczność wymiany, co trzy lata lub, gdy pojemność spadnie poniżej t_cap<5000 (aparat S III). - Prawidłowość działania modułu przełącznika zasilania awaryjnego. - Prawidłowość działania funkcji ręcznego uruchomienia modułu przełącznika zasilania awaryjnego. - Prawidłowość działania funkcji: obejścia zabezpieczeń wewnętrznych systemu zasilania awaryjnego UPS. System UPS posiada funkcję autokontroli, która w przypadku wadliwej pracy systemu ostrzega o zagrożeniu uszkodzenia aparatu. W razie konieczności można zignorować ostrzeżenia i kontynuować pracę aparatu pod groźbą jego zniszczenia. - Prawidłowość działania funkcji umożliwiającej rozładowanie akumulatorów systemu UPS poniżej wartości krytycznej (zera względnego pojemności), jednoznacznej z ich uszkodzeniem. - Prawidłowość działania systemu UPS przy symulowanym obciążeniu maksymalnym. - Kontrola stanu baterii bufora CDM (panelu centralnego na pulpicie sterowania) – konieczność wymiany, co pięć lat (aparat S III) - Sprawdzenie Modułu kontroli temperatury wewnętrznej Bloku elektroniki oraz pracy wentylatora (aparat S III). - Pompy perystaltyczne - Sprawdzenie kierunków obrotów głowicy pompy – zgodność ze wskazaniami, działanie przełącznika kierunku obrotów. - Sprawdzenie z zastosowaniem testera potencjometru regulacji prędkości obrotowej głowic - zakresu regulacji oraz płynności zmiany prędkości obrotowej – konieczność wymiany, co 3000 godzin nie rzadziej, niż co trzy lata. - Sprawdzenie symetrii okluzji. - Sprawdzenie osiowości głowicy pompy względem bieżni drenów. - Łatwość ruchu głowicy pompy, rolek dociskowych drenu i prowadnic drenu. - Kompletność wskazań wyświetlaczy 7-mio segmentowych i ekranu ciekłokrystalicznego. - Sprawdzenie działania przycisków i przełączników. - Wyświetlanie punktu zerowego prędkości obrotowej głowic. - Sprawdzenie działania funkcji MASTER / SLAVE i funkcji specjalnych ustawiania - Kalibracja wskazań i realnej prędkości obrotowej głowic. - Kalibracja wskazywanych wartości przepływu względem prędkości obrotowej. - Sprawdzenie współdziałania pomp i instrumentów hemodynamicznej kontroli pracy aparatu. - Działanie pompy przy 100 obr./min. Na zasilaniu awaryjnym. - Napięcie zasilania. - Sprawdzenie Modułu kontroli temperatury wewnętrznej pompy oraz pracy wentylatora. - Moduł kontroli ciśnień. - Kontrola prawidłowości pomiaru czujników ciśnień. - Kalibracja wskazań panelu wyświetlacza względem ciśnienia realnego. - Kalibracja modułu przy zastosowaniu symulatora ciśnień oraz kalibracja zera. - Moduły kontroli temperatury. - Kalibracja wskazań panelu wyświetlacza względem temperatury realnej. - Test prawidłowości działania przy zastosowaniu symulatora temperatur. - Moduł kardioplegii - Sprawdzenie prawidłowości dozowania dawki. - Kontrola prawidłowości pomiaru czujnika ciśnień. - Kalibracja wskazań wyświetlacza ciśnień względem ciśnienia realnego. - Kalibracja ciśnień przy zastosowaniu symulatora ciśnień oraz kalibracja zera. - Prawidłowość działania alarmów i współdziałanie z pompami perystaltycznymi czujników: ciśnień i detektora mikrozatorów. - Monitor gazowy - Kontrola szczelności monitora i przyłączy gazowych. - Kontrola wskazań monitora. - Wymienniki ciepła - Szczelność i przepustowość połączeń wodnych. - Prawidłowość działania pomp wody. - Prawidłowość działania mieszacza wody. - Prawidłowość działania czujników temperatury, termostatów i awaryjnych czujników temperatury. - Kalibracja wartości temperatury realnej względem temperatury nominalnej. - Kalibracja wskazań panelu wyświetlacza względem temperatury realnej. - Działanie systemu zabezpieczeń krytycznych wartości temperatur. - Wymiana węży wodnych, zestawu rurek odpływowych, uszczelek zaworów i uszczelniaczyodpowietrzników zaworów – co 12 miesięcy lub w razie pojawienia się biofilmu wewnątrz obwodów. - Dekontaminacja i/lub dekalcyfikacja układu. |
|  | - Niezbędne do wykonania przeglądu: sztuczne oko - Czyszczenie - Testy działania - Test bezpieczeństwa elektrycznego |
|  | Coroczny przegląd techniczny: - Inspekcja wizualna - Sprawdzenie kółek (poruszanie i blokowanie) - Sprawdzenie pedału hamulcowego i kółka kierunkowego - Sprawdzenie dźwigni pompy nożnej - Sprawdzenie stanu technicznego osłon - Sprawdzenie gniazda wyrównania potencjałów - Sprawdzenie kolumny podnośnikowej - Inspekcja wizualna akcesoriów\ - Sprawdzenie podnóżka dzielonego - Sprawdzenie siedzenia - Sprawdzenie oparcia pleców - Sprawdzenie podgłówka - Sprawdzenie regulacji ustawienia pozycji stołu (hydrauliczne) - Sprawdzenie ustawiania położenia podnoszenia - Sprawdzenie ustawienia położenia odwrotnego (Trendelenburga) - Sprawdzenie ustawienia położenia bocznego lewego - Sprawdzenie ustawienia położenia bocznego prawego - Sprawdzenie ustawienia położenia Trendelenburga - Sprawdzenie ustawienia położenia opuszczania - Sprawdzenie ustawienia przesuwu wzdłużnego - Sprawdzenie regulacji ustawienia pozycji stołu (elektro-hydrauliczne) – jak w punkcie poprzednim - Sprawdzenie połączeń elektrycznych - Sprawdzenie włącznika ON/OFF - Sprawdzenie bezpieczników - Sprawdzenie pilota sterowania - Sprawdzenie ładowarki akumulatorów - Sprawdzenie akumulatorów - Pomiary napięcia akumulatorów oraz pomiary rezystancji przewodu ekwipotencjalnego - Wartość napięcia na akumulatorach - Temperatura oC - Ilość cykli pompy elektrohydraulicznejadres pilota bezprzewodowego Bluetooth - Rezystancja przewodu ekwipotencjalnego - Pomiar bezpieczeństwa elektrycznego |
|  | - Badanie bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z PN-EN-62353 - Kontrola poprawności pracy - Smarowanie mechanizmów ruchomych - Czyszczenie elementów newralgicznych - Wymiana filtra oparów – barwiarka gemini |
|  | - Kontrola poprawności działania podzespołów komputerowych - Jednostka centralna komputera - Monitor - Drukarka - Klawiatura - Mysz - Głowica EEG - Lampa fotostymulatora - Okablowanie - Listwa zasilająca - Zasilacz awaryjny - Kontrola poprawności instalacji i działania oprogramowania EEG DIGITRACK - Wprowadzenie danych pacjentów - Sortowanie danych pacjentów - Edycja danych pacjentów - Kasowanie danych pacjentów - Wykonanie nowego badania \fotostymulacja - Edycja remontaży - Edycja programów fotostymulacji - Zmiany ustawień filtrów - Zakończenie badania - Przeglądanie badania - Poprawność funkcjonowania linijki ekranowej - Wydruk fragmentów zapisu - Opisywanie badania - Wydruk wyniku badania - Funkcja eksport/import - Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy danych - Wizualna kontrola akcesoriów: - Przewody - Elektrody - Czepek - Wózek |
|  | - Sprawdzić mikrosilnik - Sprawdzić temperaturę mikrosilnika - Sprawdzić wnętrze mikrosilnika + konserwacja - Sprawdzić wibracje - Sprawdzić zasilanie - Sprawdzić działanie sterownika nożnego - Sprawdzenie końcówek : prostnica ,kątnica ,piły + czyszczenie i konserwacja - Testowanie zestawu |
|  | Coroczny przegląd techniczny: - Zgodnie z WTO producenta - Testy bezpieczeństwa elektrycznego Niezbędne do wykonania przeglądu : - Symulator pacjenta (Rigiel 333) - Tester bezpieczeństwa elektrycznego (RIGIEL 62353) |
|  | - Sprawdzenie przewodu zasilania pod kątem uszkodzeń - Sprawdzenie bezpieczników dostępnych z zewnątrz - Sprawdzenie oznaczenia sprzętu - Sprawdzenie pod kątem zabrudzeń i uszkodzeń. - Wymiana baterii litowej na procesorze operacyjnym i procesorze bezpieczeństwa (PCB LP 244) - co 4 lata - Wymiana akumulatora urządzenia – co 4 lata - Sprawdzenie licznika kropel pod kątem poprawności oznaczenia kolorów - Sprawdzenie obecności i poprawności etykiety dla pomp cytrynianiu i wapnia - Sprawdzenie uchwytu linii - Sprawdzenie modułu CiCa pod kątem uszkodzeń i zabrudzeń. - Sprawdzenie funkcji zatrzymania pomp po otworzeniu drzwiczek: - Pompa krwi - Pompa filtratu - Pompa substytutu - Pompa dializatu - Wyczyszczenie rotorów pomp i sprawdzenie pod kątem uszkodzeń, sprawdzenie rolek rotorów czy obracają się płynnie - Pompa krwi - Pompa filtratu - Pompa substytutu - Pompa dializatu - Sprawdzenie zaciśnięcia linii żylnej po wystąpieniu alarmu w detektorze powietrza - Sprawdzenie szczelności zacisku żylnego przy ciśnieniu 2 bar, spadek ciśnienia w ciągu 3 minut nie może przekroczyć wartości: 0.1 bar. - Sprawdzenie funkcjonowania detektora powietrza i kalibracja - Zaworka J1 na LP 450-3 na pozycji „użytkowej”, po montażu kostki testowej w detektorze powietrza diody LED Di5 i Di10 powinny świecić - Zaworka J1 na LP 450-3 na pozycji „użytkowej”, po montażu kostki kalibracyjnej w detektorze powietrza diody LED Di5 i Di10 nie powinny świecić - Sprawdzenie punktu zerowego i wzmocnienia przetwornika ciśnienia. Sprawdzenie szczelności - Ciśnienie tętnicze (kolor czerwony), ciśnienie żylne (kolor niebieki, ciśnienie PHF (kolor biały), ciśnienie filtratu (kolor żółty) - Punkt zerowy: wyświetlana wartość w granicach +/- 5 mmHg - Wzmocnienie: zastosowane ciśnienie 300mHg, tolerancja +/- 5mmHg - Szczelność: zastosowanie ciśnienie 600mmHg, spadek ciśnienia w ciągu 1 minuty nie większy niż 10 mmHg - Sprawdzenie detektora przecieku krwi dla zabarwienia czerwonego i przyciemnienia - Sprawdzenie czy elementy mechaniczne wag zamocowane są pewnie na miejscu, ustawione równo i czy pracują swobodnie - Waga I - Waga II - Waga III - Waga IV - Sprawdzenie wartości bez obciążenia testowego kulką dla wszystkich wag: - Sprawdzenie wartości zmierzonej bez obciążenia - Sprawdzenie wartości wyświetlanej po zastosowaniu odważnika kalibracyjnego - Sprawdzenie wartości przy obciążeniu testującym kulą - Sprawdzenie poprawności pracy selektora obrotowego - Sprawdzenie hamulca kół - Pomiar rezystancji przewodu ochronnego wykonany i sprawdzony - Pomiar rezystancji izolacji. Pomiar z napięciem stałym 500 V.: - Sprawdzenie wartości dla rezystancji izolacji opaski czujnika temperatury w górnym podgrzewaczu MΩ - Sprawdzenie wartości dla rezystancji izolacji opaski czujnika temperatury w dolnym podgrzewaczu MΩ - Sprawdzenie wartości dla rezystancji izolacji podstawy szalki lewej wagi MΩ - Sprawdzenie wartości dla rezystancji izolacji podstawy szalki prawej wagi MΩ - Pomiar upływu prądu urządzenia wartość pomiaru wyskalowana do napięcia nominalnego sieci zasilającej i sprawdzona z „Dodatkowe warunki” w instrukcji. - Pomiar prądu upływu metodą różnicową - Test T1 - Sprawdzenie pojawienia się opcji: ekran M88 „Warunki uruchomienia” po ukończonym z sukcesem teście - Test alarmu braku zasilania |
|  | - Sprawdzenie poprawności działania - Czyszczenie elementów – w zależności od potrzeb - Pomiary elektryczne - Wymiana filtrów |
|  | Coroczny przegląd techniczny obejmujący: - Weryfikacje dokładności oraz jednolitości temperatury MDTV certyfikowanymi urządzeniami pomiarowymi, w skład której wchodzi: - Weryfikacja temperatury bloków testowych - Weryfikacja temperatury ogrzewanej obudowy - Konserwacja – wraz z wszystkimi potrzebnymi częściami do jej przeprowadzenia z certyfikatem AB |
|  | Defibrylator: - Ocena wizualna - Wymiana akumulatora - Testy kontrolne - Test bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353 Kardiomonitor - Ocena wizualna (zanieczyszczenia, pęknięcia obudowy, deformacje, poprawne podłączenie kabli, kontrola etykiet, kontrola diod itp.) - Testy funkcjonalne (kontrola przycisków, kontrola ekranu dotykowego, wskaźnika alarmów głośnika, karty SD, podświetlenia ekranu, kontrola jednostek ROM, RAM, FRAM, VRAM, kontrola monitorowanych parametrów, daty/czasu, akumulatora) - Test bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN62353 - Test i konfiguracja połączenia sieciowego ze switchem i centralą - Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji Centrala - Czyszczenie centrali z brudu, kurzu, pyłu - Wizualna ocena uszkodzeń - Kontrola i ocena stanu połączeń wewnątrz centrali i połączeń z innymi urządzeniami - Kontrola pracy wyświetlacza - Kontrola dźwięku - Kontrola daty i czasu - Kontrola pracy myszy i klawiatury - Kontrola przechowywania danych - Kontrola połączeń z monitorami pacjenta - Kontrola stanu zasilania awaryjnego - Kontrola pracy drukarki - Aktualizacja systemu do najnowszej wersji |
|  | Diatermia: - Czyszczenie i odkażenie zgodnie z zaleceniami książki serwisowej - Inspekcja wizualna - Kontrola funkcjonalna - Aktualizacja oprogramowania - Pomiary mocy wyjściowych na poszczególnych gniazdach i przy różnych trybach pracy. Sprawdzenie działania i regulacja układu antypoparzeniowego REM - Sprawdzenie elementów sterujących panelu przedniego - Testy cross coupling - Testy funkcjonalne: wszystkich gniazd panelu przedniego, aktywacja ręczna oraz gniazd przełącznika nożnego - Testy zgodnie z procedurą D00015044/Wersja B - Testy bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą IEC 62353 (CL-1) oraz pomiary prądów upływu Platforma elektrochirurgiczna - Czyszczenie i odkażenie zgodnie z zaleceniami książki serwisowej - Inspekcja wizualna - Kontrola funkcjonalna Aktualizacja oprogramowania - Pomiary mocy wyjściowych na poszczególnych gniazdach i przy różnych trybach pracy. Sprawdzenie działania i regulacja układu antypoparzeniowego REM - Sprawdzenie elementów sterujących panelu przedniego - Testy cross coupling - Testy funkcjonalne: wszystkich gniazd panelu przedniego, aktywacja ręczna oraz gniazd przełącznika nożnego - Testy zgodnie z procedurą D00015043/Wersja D - Testy bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą IEC 62353 (CL-2) oraz pomiary prądów upływu |
|  | Analizator genetyczny ABI 3130 - laser – kontrola nastawienia, zasilania, testy wydajności, określenie stanu żywotności lasera itp. - czyszczenie optyki, kontrola kamery - kontrola pola grzejnego, kalibracja bloku grzejnego i sprawdzenie funkcjonalności - kontrola autosamplera i jego komponentów, czyszczenie, kalibracja, detekcja uszkodzeń, testy - wykrycie i naprawa przerwanych przewodów - kontrola bloku polimerowego (funkcjonalność, szczelność, detekcja mikrouszkodzeń) - kontrola elektronicznych komponentów urządzenia (zasilanie) - kontrola pompy, wentyli i dozujących tłoków, czyszczenie, wymiana uszczelek - kontrola komputera, kontrola kopi zapasowych danych na dysku twardym, kontrola oprogramowania - przeprowadzenie autodiagnostyki urządzenia, kontrola i dostosowanie parametrów pracy do ustawień pożądanych przez producenta - zalecenia i rady dotyczące łatwego serwisowego postępowania, które użytkownik może wykonać samodzielnie - protokół przeglądu prewencyjnego oraz protokół walidacyjny Termocykler GeneAmp PCR System 9700 - czyszczenie sprzętu (w tym czyszczenie bloków testowych, ogrzewanej obudowy, wentylatora oraz monitora) - weryfikacja pracy instrumentu po przeglądzie (weryfikacja dokładności oraz jednorodności temperatury certyfikowanymi urządzeniami pomiarowymi) - testowanie jednostek funkcjonalnych - testowanie komponentów mechanicznych - weryfikacja instrumentu pod względem bezpieczeństwa - dokumentacja zadań konserwacji z protokołem przeglądu prewencyjnego System RT-PCR 7500 - czyszczenie wewnętrznych komponentów systemu - testowanie funkcjonalne wszystkich komponentów systemu (części mechanicznych, elektronicznych oraz optycznych) - czyszczenie i regulacja układów optycznych - przetestowanie, czyszczenie oraz kalibracja elementów elektronicznych - weryfikacja działania termocyklera pod względem dokładności oraz jednorodności temperatury - dokumentacja zadań konserwacji z protokołem przeglądu prewencyjnego |
|  | - Sprawdzenie czy urządzenie nie posiada uszkodzeń fizycznych oraz pęknięć na obudowie - Weryfikacja stanu komory baterii - Sprawdzenie stan wyjść otworów wentylacyjnych - Sprawdzenie stanu wałka napędowego – w razie konieczności skalibrować - Autotest urządzenia - Weryfikacja poprawności działania - Sprawdzenie stanu obudowy akumulatorów - Sprawdzenie wskaźnika naładowania - Weryfikacja daty przydatności akumulatora – Żywotność 5 lat, po 3 latach wskaźnik naładowania będzie mrugał informując o zbliżającym się terminie wymiany - Sprawdzenie stacji ładowania akumulatorów oraz test bezpieczeństwa elektrycznego |
|  | Podnośnik LIKO: - Inspekcja wizualna - Testy funkcjonalne - Test bezpieczeństwa elektrycznego Łóżko bariatryczne Compella: - Sprawdzenie - Kalibracja - Testy - Testy bezpieczeństwa elektrycznego Podnośnik VIKING: - Inspekcja wizualna - Testy obciążeniowe - Testy bezpieczeństwa elektrycznego |
|  | Wymagane urządzenia pomiarowe: - Ciśnieniomierz +/-75mmHg (0,1mmHg) - Tester bezpieczeństwa zgodnie z IEC 62353:2015-10 lub NFPA99 - Tester wysokiego napięcia - waga precyzyjna (rozdzielczość 0,1mg) lub precyzyjny cylinder pomiarowy (rozdzielczość 0,1 ml) - Multimetr z zakresem pomiarowym MV Wymagany sprzęt pomocniczy: - Zestaw Cather do drenażu demonstracyjnego - Edward True Wave Czujnik miąższu - Edward True Wave kabel poączneiowy do monitora pacjenta - Moduł Multihub Czynności przeglądowe: - Ocena wizualna - Testy funkcjonalne - Testy bezpieczeństwa elektrycznego |
|  | - Czynności wymagające PC: diagnostyka komputerowa z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania producenta - Sprawdzenie aktualnej wersji oprogramowania - Sprawdzenie ewentualnych błędów po podłączeniu komputera - Sprawdzenie napięcia akumulatorów - Sprawdzenie klawiatury kolumny czy wszystkie funkcje działają prawidłowo - Sprawdzenie inclination sensor oraz motorów / tilt/Trendelenburg/ główny motor - Sprawdzenie poprawności kodu IR kolumny z pilotem - Wykonanie dwukrotnie tzw. final check celem sprawdzenia poprawności działania wszystkich podzespołów - Pozostałe czynności: - Sprawdzenie tabliczki znamionowej - Wykonanie niezbędnych smarowań w kolumnie stołu - Sprawdzenie obudów kolumny pod kątem uszkodzeń - Sprawdzenie hamulców - Sprawdzenie elementów obudowy oraz kół - Wykonanie Testów elektrycznych BE - Testy pracy pilota IR lub przewodowego + ocena stanu wizualnego obudowy pilota - Blat operacyjny: - Sprawdzenie poprawności działania wszystkich sekcji - Sprawdzenie wszystkich materacy - Sprawdzenie wszystkich punktów stykowych z kolumną - Sprawdzenie szyn akcesoryjnych oraz zacisków jeżeli występują - Sprawdzenie paska napędowego blatu - Sprawdzenie punktów mocowań poszczególnych sekcji - Sprawdzenie sensora wszystkich pozycji końcowych (wyeliminowanie ryzyka uszkodzenia stołu) - Sprawdzenie zakresu przesuwu wzdłużne |
|  | - czyszczenie powierzchni optycznych (obiektywy, okulary, nasadka okularowa, kondensor, płytka szklana – przy przysłonie polowej, dostępne filtry, elementy polaryzacyjne), - czyszczenie powierzchni mechanicznych (statyw stolika, uchwyt preparatów, nasadki), - ustawienie oświetlenia Koehlera, - ustawienie filtrów polaryzacyjnych, - sprawdzenie poprawności układu elektrycznego, - regulacja toru wizyjnego, - sprawdzenie mechanizmu centrującego w kondensorze uniwersalnym, - kontrola i ewentualne smarowanie prowadnic stolika |
|  | Tonometr i autorefraktometr - sprawdzenie poprawności działania w całym zakresie pomiarowym z wykorzystaniem wzorca pomiarowego producenta (specjalne oczy sztuczne) - sprawdzenie elementów mechaniczny, przesuwu, drukowania itp. Perymetr - sprawdzenie poprawności działania w całym zakresie pomiar natężenia diod - pomiar jasności czaszy za pomocą przyrządów pomiarowych dedykowanych do tego urządzenia - Jeżeli wyniki pomiarowe nie mieszczą się w tolerancji - korekta ewentualnie kalibracji. - Sprawdzenie poprawności działania bazy danych zapisu odczytu - Sprawdzenie poprawność działania podbródka. |
|  | - Oględziny pod względem stopnia zużycia i ew. uszkodzeń - Sprawdzenie pilota przewodowego i/lub bezprzewodowego i/lub panelu sterującego - Sprawdzenie układu ładowania akumulatorów - Sprawdzenie urządzeń sprzęgających blat/kolumna, czyszczenie i smarowanie - Sprawdzenie zakresów ruchów blatu i kolumny i regulacja jeśli dotyczy - Sprawdzenie i regulacja położenia zerowego kolumny i blatu - Sprawdzenie stanu i mocowania szyn akcesoryjnych - Sprawdzenie akcesoriów - Oględziny wnętrza kolumny pod względem zużycia i Ew. uszkodzeń - Sprawdzenie szczelności układu hydraulicznego, poziomu oleju i uzupełnienie - Czyszczenie i smarowanie elementów prowadzących w kolumnie - Sprawdzenie i regulacja luzu prowadnic w kolumnie - Sprawdzenie wersji oprogramowania i aktualizacja jeśli dotyczy - Odczyt błędów systemu - Pomiary bezpieczeństwa elektrycznego wg PN 62353 - Pomiar ciągłości połączeń ochronnych PE - Pomiar rezystancji kolumny - Pomiar rezystancji izolacji kolumny z blatem - Pomiar upływu prądu |
|  | - Ocena wizualna - Sprawdzenie poprawności działania - płukanie układu obiegu wody - czyszczenie węży i zaworów przyłączeniowych - sprawdzenie pod względem czystości - myce myjki |
|  | Acculan 4, Acculan 3: - Inspekcja wizualna - Akcesoria - Pokrywa GA675 (zwłaszcza stan uszczelki silikonowej GA675204) - Akumulator (czytelność naklejek i oznakowań bezpieczeństwa - Urządzenie - Czytelność naklejek i oznakowań bezpieczeństwa - Stan ogólny - Test funkcjonalny - Akcesoria - Pokrywa - Akumulator - Urządzenie - Test szczelności, sprawdzenie wszystkich uszczelek (wymiana w razie konieczności) - Działanie blokady zabezpieczającej przycisk spustowy (przełącznik on/off) - Możliwość regulacji położenia głowicy tnącej (tylko dla GA331) - Głębokość cięcia (funkcja)/wycinek testowy materiału TA014097 ma odpowiednią grubości jest ona jednakowa w każdym miejscu (GA340/GA341) - Przełączanie kierunku obrotów prawo/lewo (tylko GA344 i GA330) - Przełączanie pomiędzy trybem obrotowym i oscylacyjnym (dla GA344 i GA330) - Działanie urządzenia w połączeniu z akcesoriami - Płynne działanie nasadek i uchwytów narzędzi - Płynne działanie przycisków sterujących przy włożonym akumulatorze Ładowarka Acculan 4: - Inspekcja wizualna (zgodnie z instrukcją serwisową - Akcesoria (kontakty, części mechaniczne, uszkodzenia, zanieczyszczenia) - Kabel zasilający - Urządzenie - Wszystkie bezpieczniki zgodne ze specyfikacją producenta - Czytelność naklejek i oznakowań bezpieczeństwa - Mechaniczne elementy nie uszkodzone i wolne od zanieczyszczeń - Test elektryczny urządzenia (zgodnie z instrukcją serwisową) - Rezystancja przewodu uziemiającego włącznie z kablem zasilającym - Pomiary upływu - LF- prąd upływu do ziemi (wg. IEC60601-1:2012) - LF- prąd upływu obudowy (wg. IEC60601-1:2012) - LF- prąd upływu pacjenta (wg. IEC60601-1:2012) - Rezystancja izolacji (wg. IEC 62353:2007) - Pomiędzy zasilaniem sieciowym a częściami aplikacyjnymi - Pomiędzy częściami aplikacyjnymi a obudową - Pomiędzy zasilaniem sieciowym a obudową - Test funkcyjny (zgodnie z instrukcją serwisową i i instrukcją obsługi Akumulator krótki Acculan 3: - Inspekcja wizualna (uszkodzenia, zabrudzenia, luźne elementy) - Inspekcja wizualna produktu łącznie z akcesoriami - Czytelność naklejek i oznakowań bezpieczeństwa - Powierzchnia - Test funkcjonalny ( właściwe funkcjonowanie wszystkich ruchomych elementów operacyjnych zgodnie z Instrukcją Obsługi) - Produkt - Produkt w kombinacji z akcesoriami Ładowarka Acculan 3: - Inspekcja wizualna - Sprawdzenie czy kabel zasilający nie posiada widocznych pęknięć, wgnieceń czy innych uszkodzeń - Sprawdzenie tabliczki, naklejki oraz oznaczeń związanych z bezpieczeństwem obsługi - Ocena stanu urządzenia, czystości, widocznych uszkodzeń - Sprawdzenie czy wszystkie kable nie posiadają widocznych pęknięć, wgnieceń czy innych uszkodzeń - Wszystkie bezpieczniki zgodne ze specyfikacją producenta - Pomiary elektryczne - Rezystancja uziemienia (natężenie testowe ≥02,A) zgodnie z IEC62353 - Rezystencja uziemienia, urządzenie razem z kablem zasilania - Rezystancja uziemienia, tylko kabel zasilania - Rezystancja izolacji (napięcie testowe4 500V d.c.) zgodnie z IEC62353 - Pomiędzy gniazdem zasilającym a obudową - Pomiędzy gniazdem zasilającym a częścią aplikacyjną - Pomiędzy częścią aplikacyjną a obudową - Pomiar prądu upływu zgodnie z IEC62353 - Prąd (niskiej częstotliwości) upływu urządzenia (metoda alternatywna) - Prąd (niskiej częstotliwości) upływu części aplikacyjnej (metoda alternatywna) - Test funkcyjny - Działanie wszystkich pięciu wentylatorów - Natężenie prądu we wszystkich portach ładowania powyżej 1,1A - Test z baterią typu „238” - Ocena czy stwierdzono usterki dotyczącde bezpieczeństwa lub finkcji |
|  | - Ocena wizualna - Sprawdzenie poprawności działania - Konserwacja aparatu - Kalibracja przetworników - Testy modułowe - Testy bezpieczeństwa elektrycznego wg norm IEC 606001-1 |
|  | - Ocena wizualna - Sprawdzenie funkcji i parametrów pracy - Test sondy - Test bezpieczeństwa elektrycznego |
|  | - Kontrola szczelności - Dopływ/odpływ wody - System dozowania - Pompa zwiększająca ciśnienie - Drzwiczki, uszczelka drzwiczek - Kontrola wzrokowa i działanie - Ramię myjące: kontrola funkcji obrotu/połączenia śrubowego - Wkład koszowy: kontrola prawidłowego ryglowania - Kontrola dysz myjących - Zbiornik: kontrola przełącznika pływakowego, w razie potrzeby czyszczenie - Sprawdzenie odpływu wody - Kontrola zamka drzwi - Zabezpieczenie urządzenia przed przewróceniem - Kontrola systemu dozującego - Sprawdzenie systemów dozujących, w tym komunikatu o opróżnieniu - Optyczna kontrola dozowania w zbiorniku i/lub bojlerze - Przeprowadzenie kalibracji dozowania - Dozowanie/kalibracja chemikaliów procesowych - Środek wiążący kamień - Detergenty - Kontrole bezpieczeństwa - Pomiar termoelektryczny - Kontrola bezpieczeństwa Zmiany parametrów |
|  | - Przegląd wizualny - Ogólny przegląd wizualny zewnętrza i wnętrza urządzenia Czyszczenie zewnętrza i wnętrza urządzenia Komora balansowa – sprawdzenie (ze wszystkich stron i pod każdym kątem) czy widoczne są wycieki Sprawdzenie stanu zasilacza, wtyczki kabla zasilającego, dodatkowego kabla wyrównania potencjałów, przewodu przywołania personelu/transmisji danych (jeśli zamontowany) Sprawdzenie ciasności spasowania modułów i przyłączy (włącznie z przyłączami w zasilaczu) - Filtr DF i HDF (jeśli zamontowane) - Wizualna kontrola połączeń na okoliczność występowania wycieków i uszkodzeń uszczelek (wymienić jeśli konieczne) - Monitor – sprawdzenie oporu ruchu, uszkodzeń ekranu dotykowego i klawiatury - Inspekcja wizualna zaworu redukcyjnego RDVA, DDE, RVFPE, RVFPA (wymienić jeżeli to konieczne) - Sprawdzenie pomp tłokowych: kontrola wizualna, kontrola rotacji Sprawdzenie pompy tłokowej UFP: wyrównanie w pionie na złączu kielichowym - Kontrola wizualna złącz luer-lock na drzwiach frontowych, PA, PV (PBE, PBS jeśli zamontowane) (wymienić w razie potrzeby) - Uchwyty drenów i komory - kontrola wizualna i wymiana w razie konieczności - Wymiana komponentów (wymiana uszczelek, drenów i filtrów z zestawu konserwacyjnego) - Wymiana uszczelek, drenów i filtrów z zestawu konserwacyjnego - Uchwyt kartridża BIC (jeśli jest zamontowany) - wymiana uszczelek, 2 drenów i rozgałęźnika Y - HDF Online (jeśli obecne) Wymiana filtra HFB - (Filtr Minisart SRP 17575) włącznie z drenami (sprawdź datę przydatności na opakowaniu filtra) - Wymiana akumulatora na płycie głównej (co 4 lata) - Kontrola funkcji - Test szczelności pod ciśnieniem systemu przepływu i blokady DF Na poziomie >800 mmHg (>1050 mbar) przez 3 minuty (TSM, Low Level Test 1.12 i 1.15) - Kontrola RVB/RVK (tylko dla urządzeń z CCS) - Kontrola wizualna na okoliczność występowania wycieków i uszkodzeń na blokadzie DF, czujników przewodności i temperatury oraz obwodu hydraulicznego - Czujnik ciśnienia wypływu dializatu PDA Pomiar porównawczy przy >300 mmHg (>400mbar) (TSM, Low Level Test 1.12 i 1.15) - Czujnik ciśnienia wypływu dializatu PDA Pomiar porównawczy przy <-300 mmHg (<400mbar) (TSM, Low Level Test 1.12 i 1.15) - Test detektora wycieku krwi (BLD) - Sprawdzić wartość napięcia (tylko wartości kontrolne) na czerwonych i zielonych LEDach - Czujnik ciśnienia odgazowywania PE - PE pomiędzy -500 mmHg i -650 mmHg Temperatura >40 °C - PE pomiędzy -40 mmHg i -80 mmHg - PE pomiędzy 0 mmHg i +30 mmHg - Ustawienie czasu lato/zima {TSM, Treatment Support, System Configuration} - Konfiguracja, ustawienie czasu letniego, jeśli dotyczy kraju. - Pompa heparyny HP Pozycja (80 mm ±15 mm Szybki przesuw do końcowej pozycji z założoną strzykawką 30 ml. - Pompa krwi tętniczej BPA Sprawdzić funkcję, ruchomość, poziom głośności Kontrola głowicy/sprzęgła; w razie potrzeby wyczyścić i naoliwić Kontrola alarmu otwartej pokrywy Sprawdzić zatrzask wałka pompy - Pompa krwi żylnej BPV (jesli zamontowana) Sprawdzić funkcję, ruchomość, poziom głośności Kontrola głowicy/sprzęgła; w razie potrzeby wyczyścić i naoliwić Kontrola alarmu otwartej pokrywy Sprawdzić zatrzask wałka pompy - Zacisk linii krwi żylnej SAKV Funkcja/kontrola okluzji, ustawienie okluzji 1.4 (+0.1 mm) jeśli konieczne - Zacisk linii krwi tętniczej SAKA (jeśli zamontowany) Funkcja/kontrola okluzji, ustawienie okluzji 1.4 (+0.1 mm) jeśli konieczne - Sprawdzić wartość zerową czujników pobocznego ciśnienia krwi PA, PV (PBE, PBS jeśli zamontowane) - Wezwanie personelu (jeśli zamontowane) Funkcja wezwania personelu w TSM, Low Level Test 1.1 - ABPM (jeśli zamontowane) Kontrola ABPM zgodnie ze standardami dla Modułu M2005/M2009/2010 Bez kontroli dla Modułu ABPM 2015, jedynie test wiarygodności, jeśli konieczne. - Kontrola bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z EN 62353/EN 60601-1 - Rezystancja uziemienia ochronnego zgodnie z normą EN 62353 - Prąd upływu urządzenia - Prąd upływu pacjenta - Uruchomienie zgodnie z instrukcją użytkowania - Wyposażenie/elementy zużywalne - Należy zastosować kompletny system linii krwi. - Włączyć urządzenie: Auto-test - sprawdzić funkcję awarii zasilania (po wykonaniu wszystkich auto- testów). Sprawdź funkcję i czas trwania alarmu dźwiękowego >1 minuty - Monitor: funkcje klawiatury, podświetlenia, OSD, ekranu dotykowego, wyświetlania obrazu - Kontrola funkcji ABPM: Pomiar wiarygodności - Ultrafiltracja Patrz rozdział 5.8.1.7 Test Run UF Comparison Measurement (339). Pomiar porównawczy przy tempie UF na poziomie 500 ml/h (±15 ml) - Porównanie pomiaru temperatury przy niebieskim złączu dializatora, np. 37 °C Tolerancja: -1,5 °C, +0,5 °C - Porównanie pomiaru przewodności przy niebieskim złączu dializatora, np. 14.3 mS/cm Tolerancja: ±0.2 mS/cm - Detektor powietrza (SAD): Test alarmu (wzrokowy/dźwiękowy) - Sprawdź akumulator (jeśli zamontowany) Wyjmij wtyczkę zasilania i sprawdź funkcjonowanie - na akumulatorze urządzenie ma chodzić w trybie zasilania akumulatorowego przez >3 minuty) - Dezynfekcja |
|  | - Sprawdzenie działania urządzenia - Wzorcowanie w funkcji densytometru w trzech, standardowych punktach pomiarowych - Wymiana filmu kalibracyjnego |
|  | - Usługa wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 października 2003 w sprawie wymagań metrologiczych, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne kl. 2,3 i 4 (Dz. U. Nr 183 poz. 1791) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 51, poz. 265) - Sprawdzenie dla 10 punktów kalibracji. |
|  | - [MD(12) Cs-137] wzorcowanie w trybie pomiaru mocy dawki (12 pkt kalibracji) w funkcji wielkości fizycznej przewidzianej do mierzenia przez dawkomierz (moc przestrzennego równoważnika dawki) w polu promieniowania gamma Cs-137 (1,5 μGy/h do 8,7 mGy/h) wg instrukcji wzorcowania ILW-05 |
|  | - Usługa realizowana będzie zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000r. (Dz.U.2021.1941 t.j.) |
|  | - Usługa realizowana będzie zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000r. (Dz.U.2021.1941 t.j.) |