Opis zakresu przeglądu/niezbędne przyrządy – najważniejsze informacje zadań 40- 54

| Numer zadania | Zakres przeglądu/niezbędne przyrządy – najważniejsze informacje |
| --- | --- |
| 40. | - Procedura polegająca na sprawdzeniu pomiarów mierzonych parametrów - Profilaktycznie wytrawienie elektrody np. gdy czas kalibracji odbiega od standardowo przyjętego - Przegląd co 2 lata |
| 41. | - Sprawdzenie poprawności działania i bezpieczeństwa - Badanie bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normami ISO |
| 42. | - Konserwacja sprzętu - Aktualizacja oprogramowania - Sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych z dokumentacją wytwórcy |
| 43. | - Testy mocy dawkowej przeprowadzone specjalnym miernikiem - Test bezpieczeństwa elektrycznego - Czyszczenie układu chłodzenia lasera - Uzupełnienie stanu cieczy chłodzącej |
| 44. | - Porównanie wartości ciśnieniomierza ze wzorcem - Pomiar szczelności aparatu i mankietu - Test urządzenia - Konserwacja - Aktualizacja oprogramowania - Zaplombowanie urządzeń |
| 45. | - W trakcie przeglądu muszą zostać wykonane specyficzne testy na symulatorach m.in. Plum Symulator, Vilileo Burn Symulator, Vigilance II Burn Symulator dedykowanych dla każdego z monitorów |
| 46. | Sphinx Jr. Oraz Revolix: - Przegląd co roku - Wymiana szeregu filtrów dejonizacyjnych - Wymiana pochłaniacza wilgoci w głowicach laserowych - Wymiana okien ochronnych w złączu światłowodu - Do komunikacji z laserem konieczny komputer z oprogramowaniem TeraTerm Laser DS-30C: - Pomiar parametrów wyjściowych - Uzupełnienie wody w układzie chłodzenia |
| 47. | Audiometr Astera - Odpowiednie oprogramowanie - Hasło dostępowe do urządzenia - Aparatura pomiarowa umożliwiająca wykonanie kalibracji przetworników - Miernik/tester konieczny do wykonania testów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą IEC 62353 Tympanometr Otoflex 100 - Hasło dostępowe do urządzenia - Aparatura pomiarowa umożliwiająca wykonanie kalibracji sondy i urządzenia - Miernik/tester konieczny do wykonania testów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą IEC 62353 |
| 48. | - Sprawdzenie stanu technicznego wtyczki sieciowej i przewodu zasilającego (nie dotyczy HI-R 1000) - Sprawdzenie ogólnego stanu technicznego statywu, stanu wszystkich przycisków i pokręteł - Sprawdzenie działania blokad kół w podstawie (nie dotyczy HI-R 1000) - Sprawdzenie działania hamulców w ramieniu statywu - Sprawdzenie działania kolumny elektrycznej statywu (dotyczy HI-R 1000) - Sprawdzenie stanu mocowania głowicy do ramienia statywu - Sprawdzenie działania wszystkich funkcji statywu, wyważenie ramienia statywu - Sprawdzenie oświetlacza, stanu wewnętrznych połączeń elektrycznych - Czyszczenie wnętrza oświetlacza z pyłu - Sprawdzenie ogólnego stanu światłowodu i ocena jego przezierności - Sprawdzenie stanu technicznego głowicy mikroskopu, stanu połączeń elektrycznych głowicy - Czyszczenie zewnętrznych elementów optycznych głowicy - Czyszczenie wewnętrznych elementów optycznych głowicy - Sprawdzenie działania wszystkich funkcji głowicy, w tym zakresu wszystkich ruchów - Sprawdzenie ogólnego stanu technicznego wyłącznika nożnego, stanu wtyku i przewodu połączeniowego (dotyczy HI-R 900) - Sprawdzenie działania wszystkich funkcji wyłącznika nożnego (dotyczy HI-R 900) - Sprawdzenie działania toru wizyjnego, stanu połączeń i przewodów (dotyczy HI-R 1000 i HI-R 900) - Wykonanie testu ciągłości uziemienia (<0,30ꭥ) - Wykonanie testu izolacji EUT (500v, >1Mꭥ) - Wykonanie testu prądów upływu alt. (kl. I<1000µA, kl. II <500µA) - Pomiar natężenia światła na lampie |
| 49. | Mindray - Oczyścić wyświetlacz. Patrz punkt 8.2.1 Instrukcji serwisowej. - Oczyścić trackball Tak jak wyżej - Oczyścić panel sterowania. Jak wyżej - Oczyścić sondy (głowicę). Jak wyżej - Oczyścić kabel sondy i powierzchnię złącza. Jak wyżej - Oczyścić uchwyty (w tym uchwyt sondy i uchwyt żelu). Jak wyżej - Oczyścić pokrywę. Jak wyżej - Oczyścić urządzenia peryferyjne. Patrz punkt 8.2.2 Instrukcji serwisowej. - Sprawdzić powierzchnię głowicy. Patrz: 8.3.1 Instrukcji serwisowej. - Sprawdzić kabel zasilający i wtyczkę. Jak wyżej - Sprawdzić akumulator. Jak wyżej - Sprawdzić działanie urządzeń peryferyjnych i opcji. Patrz punkt 8.3.3 Instrukcji serwisowej. - Sprawdź rejestr I listę błędów i zapisz plik „log file” - Sprawdzić wersję oprogramowania czy jest aktualna. Zaktualizuj oprogramowanie aparatu w razie konieczności. - Kontrola bezpieczeństwa mechanicznego. Patrz punkt 8.3.4 Instrukcji serwisowej. - Kontrola bezpieczeństwa elektrycznego. Patrz załącznik A Instrukcji serwisowej. Samsung R7 i A30 - Zasilanie - Stan uziemienia - Pomiar AC Wej. & Bezpiecznika - Ocena głośności wentylatora - Booting status - Określenie Stanu Technicznego Systemu - Jasność /Kontrast Monitora - Wzmocnienie TGC - Track Ball - Kolumna - Wygląd zewnętrzny aparatu * Czyszczenie Filtra przeciwpyłowego * Stan wizualny (czystość) * Czyszczenie Track Ball - Hamulec Kółek - Określenie stanu technicznego głowic - Czyszczenie głowic - Test Kryształów (Knife Test) - Jakość obrazowania - Ocena stanu zewnętrznego przewodów oraz czoła głowic - Test Działania Funkcji - 2D,C,PW,PD,M mode - Funkcje pomiarowe - Funkcja Cine/Zoom - Test przycisków Cont.Pan. oraz klawiatury - 3D, Cardiac Function - Test urządzeń Peryferyjnych - Videoprinter - VCR/Dodatkowy Monitor - Drukarka Laserowa - Touch Panel Test - Pomiar bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN 62353 - Aktualizacja systemu |
| 50. | - Kontrola wizualna ultrasonografu i głowic - Kontrola poprawności działania funkcji mechanicznych (ruch pulpitu góra/dół, ruch na boki, ustawienia monitora) - Kontrola jakości obrazowania na poszczególnych głowicach - Sprawdzenie działania poszczególnych klawiszy i pokręteł panelu operacyjnego - Sprawdzenie funkcjonowania klawiatury alphanumerycznej - Sprawdzenie funkcjonowania trackballa - Sprawdzenie działania funkcji pw, coor Doppler, m-mode, cx - Sprawdzenie ilości wolnej przestrzeni dyskowej - Sprawdzenie działania urządzeń peryferyjnych - Sprawdzenie wersji oprogramowania - Sprawdzenie stanu komunikatów systemowych - Wykonanie testów serwisowych - Czyszczenie aparatu, filtrów - Czyszczenie modułu trackballa - Czyszczenie monitora - Czyszczenie filtrów - Czyszczenie kanałów wentylacyjno-termicznych - Czyszczenie złącz i płyt elektroniki - Czyszczenie gniazd głowic oraz konektorów - Czyszczenie głowicy termicznej videoprintera - Sprawdzenie baterii CPU - Sprawdzenie działania wentylatorów - Kontrola napięć modułu zasilacza - Ustawienie daty i godziny - Wydanie orzeczenia o stanie technicznym urządzenia - Wykonanie testów bezpieczeństwa |
| 51. | - Badanie natężenia przepływu powietrza wg normy EN 12469:2000 (zał. G) - przepływu powietrza skierowanego ku dołowi -przepływu powietrza skierowanego ku wnętrzu wykonanego za pomocą anemometru posiadającego świadectwo wzorcowania - Test szczelności i integralności wg normy EN 12469:2000 (zał.D.) -filtrów głównego i wylotowego metodą aerozolową przy użyciu certyfikowanego fotometru - Kalibracja miernika przepływu - - Kalibracja miernika przepływu powietrza komory oraz weryfikacja poprawności działania alarmów przepływów powietrza i położenia szyby frontowej |
| 52. | - Sprawdzenie urządzenia - Kontrola bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN-EN 60601-1 i zgodnie z IEC 62353 - Nie jest wymagana aktualizacja oprogramowania Walizka pomiarowa Secutest |
| 53. | Przegląd zgodnie z procedurą serwisową producenta nr 98411-00-PM-01-Rec.J. Czynności przeglądowe: - testy diagnostyczne - czyszczenie elementów mechanicznych głowicy (układ ruchu tłoka) oraz obsady mocowania z pozostałości kontrastu. - Czyszczenie i konserwacja systemu czujników wykrywania wkładu - Smarowanie układów mechanicznych głowicy - Weryfikacja i walidacja kalibracji: - Potencjometru pozycji ustawienia tłoka KSP513 - Potencjometru mechanizmu blokującego KSP514 - Limitu ciśnienia - Prędkości przepływu - Weryfikacja i ustawienie napięć referencyjnych - Weryfikacja funkcjonowania mechanizmu tłoka - Wykonanie serii iniekcji testowych |
| 54. | - Konserwacja - Testy funkcjonalne - Testy bezpieczeństwa elektrycznego |