Kraków dnia: 2023-09-26

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

SZP-271-39/23-714.IW

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Inwestycyjny zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Szpitalnych (4 grupy)” – znak sprawy SZP-271-39-2023.

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Sekcja Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy w Grupie 3 Zamawiający dopuści ręczną lampę szczelinową o parametrach jak poniżej: Ręczna lampa szczelinowa z pokrętłem regulacji wielkości szczelin 2 powiększenia: 10x, 16x Korekcja wady refrakcji: +/-7D Długość szczeliny: 12mm Szerokość szczelin: 0,15mm, 0,5mm, 0,8mm i 1,6mm, koło 12mm i kwadrat 1mm Filtry: zielony, niebieski, szary ND 0,8 oraz przezroczysty Ochrona IR: wbudowany filtr IR Cut Kąt szczeliny: +/-60° Regulacja oświetlenia: płynna zmienność, od słabego oświetlenia do pełnej jasności. Regulacja za pomocą pokrętła w rękojeści Fiksator: system LED, uruchomienie poprzez dwukrotne naciśnięcie spustu Zasilacz: tryb przełączania (z automatycznym przełączaniem (110-240V) +/-10% Parametry zasilacza na wyjściu: 30VA (12V DC 2,5A) Biomikroskop binokularny z ręcznym ustawieniem PD Biomikroskop binokularny konwergencyjny 13° Powiększenie: 10x i 16x, zmiana przełącznikiem bez demontażu, wymiany elementów optycznych Obiektywna odległość robocza soczewek: 10x16mm Podstawa ładująca z zasilaczem Oświetlenie główne: LED o wymiarach: wymiary 239 x 116 x 210 mm i wadze: 900g + stacja dokująca o wymiarach: 205 x 138 x 40 mm i wadze: 300g? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 Pytanie 1 . dotyczy grupy 3 Prosimy o dopuszczenie lampy szczelinowej której o nieznacznie zmienionych parametrach: - czas pracy po pełnym naładowaniu baterii ok 3 godziny. Dodatkowa możliwość pracy bez baterii, gdy sprzęt podłączony jest kablem do zasalania, - regulacja jasności światła za pomocą pokrętła, jasność zwiększa się w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara - rozmiar szczeliny: 0.1 mm, 0.2 mm, 0.8 mm, ф1mm, ф5mm, ф12 mm - wymiary lampy: 169,5 x 109,5 x 228,5 mm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 2 - dotyczy grupy 3 Prosimy o dopuszczenie lampy szczelinowej o zmienionych parametrach: - korekcja wady refrakcji -8 D do +5 D - filtr niebieski - rozmiar szczeliny: szerokość Szczeliny 0,1 mm, 0,2 mm i 0,8 mm; Plamy (okrągłe) długość szczeliny 1, 5, 12 mm: stałe i 1,5 do 12 mm: zmienna bezstopniowa - wymiary: 107 (W) x 197 (D) x 238 (H) mm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 Grupa 3 . Przenośna lampa szczelinowa 1. Czy Zamawiający w punkcie 6 dopuści lampę o czasie pracy 50min. przy maksymalnej intensywności oświetlenia? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 2. Czy Zamawiający w punkcie 8 dopuści lampę o polu widzenia φ10,5mm (16x), φ16mm (10x)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 3. Czy Zamawiający w punkcie 9 dopuści lampę o następujących rozmiarach szczeliny: 0,15mm*12mm; 0,5mm*12mm; 0,8mm*12mm; 1,6mm*12mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 4. Czy Zamawiający w punkcie 10 dopuści rozmiar plamki o φ12mm lub kwadrat 1mm*1mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 5. Czy Zamawiający w punkcie 11 dopuści lampę o rozmiarze 238 x 116 x 210 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Dorota Gołąb-Bełtowicz