Poznań dnia: 2023-10-16

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Doposażenie Szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby udzielanych świadczeń zdrowotnych” – znak sprawy SZW/DZP/100/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 – dot. załącznik nr 2, pkt. 7

Czy dopuścicie Państwo do przetargu echokardiograf renomowanego producenta , posiadającego możliwość obrotu konsoli +/- 25 stopni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający dopuszcza także.

Pytanie nr 2 – dot. załącznik nr 2, pkt. 14

Czy dopuścicie Państwo do przetargu echokardiograf renomowanego producenta , bez dodatkowego dysk systemowy SSD min 120 GB?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3 – dot. załącznik nr 2, pkt. 16

Czy dopuścicie Państwo do przetargu echokardiograf renomowanego producenta , bez możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego na ekranie dotykowym panelu sterowania celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4 – dot. załącznik nr 2, pkt. 27

Czy dopuścicie Państwo do przetargu echokardiograf renomowanego producenta , bez regulacji wzmocnienia poprzecznego (LGC)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 5 – dot. załącznik nr 2, pkt. 30

Czy dopuścicie Państwo do przetargu echokardiograf renomowanego producenta , bez opcji pozwalającej na powiększenie obrazu USG na cały ekran tak, aby obraz USG wypełniał więcej niż 82% powierzchni ekranu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający dopuszcza także.

Pytanie nr 6 – dot. załącznik nr 2, pkt. 39

Czy dopuścicie Państwo do przetargu echokardiograf renomowanego producenta , regulacją bramki w Dopplerze Pulsacyjnym 1-16 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający dopuszcza także.

Pytanie nr 7 – dot. załącznik nr 2, pkt. 54

Czy dopuścicie Państwo do przetargu echokardiograf renomowanego producenta, bez możliwości obrazowania 3D serca z głowicy matrycowej przezprzełykowej

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8 – dot. załącznik nr 2, pkt. 61

Czy dopuścicie Państwo do przetargu echokardiograf renomowanego producenta, posiadającego głowicę liniową o zakresie częstotliwości pracy 3.0-10.0 MHz, ilości elementów 192 płaszczyźnie skanowania FOV 44 mm i obrazowaniu trapezowym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający dopuszcza także.

Pytanie nr 9 – dot. załącznik nr 2, pkt. 63

Czy dopuścicie Państwo do przetargu echokardiograf renomowanego producenta, posiadającego głowicę sektorową elektroniczną wieloczęstotliwościową do badań kardiologiczną o zakresie częstotliwości 1,5 do 4,6 MHz, spełniającą pozostałem wymagania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający dopuszcza także.

Pytanie nr 10 – dot. załącznik nr 2, pkt. 64

Czy dopuścicie Państwo do przetargu echokardiograf renomowanego producenta, posiadającego głowicę convex z obrazowaniem harmonicznym do badań brzusznych o liści elementów 192, spełniającą pozostałe wymagania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający dopuszcza także.

Pytanie nr 11 - dot. załącznik nr 2, pkt. 65

Czy dopuścicie Państwo do przetargu echokardiograf renomowanego producenta, posiadającego głowicę głowica przezprzełykowa, wielopłaszczyznowa, wieloczęstotliwościowa

- zakres częstotliwości pracy min. 2,5-6,5 MHz

- ilość elementów: 64

- pole skanowania (FOV) min. 90 stopni

- obrazowanie harmoniczne

Bez  funkcja zmiany płaszczyzny obrazowania w zakresie 180° w sposób elektroniczny bez konieczności obracania głowicy.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 12 – dot. załącznik nr 2, pkt. 67

Czy dopuścicie Państwo do przetargu echokardiograf renomowanego producenta, który jest niekompatybilny z posiadaną głowicą TEE X7-2-t oraz systemem Q-lab?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający dopuszcza także.

Pytanie nr 13 – dot. załącznik nr 2, pkt. 70

Czy dopuścicie Państwo do przetargu echokardiograf renomowanego producenta, który posiada wsparcie serwisowe jednak nie zdalne?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 14 – dot. załącznik nr 4, Wzór Umowy, § 1, pkt.4

We wzorze umowy, istnieje zapis o koszcie ewentualnej integracji Sprzętu z systemem informatycznym Kupującego, Zwracamy się z prośbą o określenie czy wymagać będziecie Państwo takiej integracji, a jeżeli tak to o jaki system chodzi?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga dostawy,  instalacji i uruchomienia, a ewentualna integracja jest ewentualna, jeżeli dla danego sprzętu dla jego uruchomienia koniecznym byłoby dokonanie zintegrowania ze środowiskiem informatycznym Zamawiającego.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy autoryzacji Producenta na sprzedaż oferowanego sprzętu na terenie Polski oraz zapewnienia autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, wymagana autoryzacja Producenta na sprzedaż oferowanego sprzętu na terenie Polski. Nie, w zakresie zapewnienia autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki