Poznań dnia: 2023-10-18

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Doposażenie Szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby udzielanych świadczeń zdrowotnych” – znak sprawy SZW/DZP/100/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Załącznik nr 2 do SWZ

Dostawa sprzętu medycznego wraz z  montażem oraz przeszkoleniem pracowników  z obsługi sprzętu -  APARAT ECHOKARDIOGRAFICZNY Z GŁOWICĄ PRZEZPRZEŁYKOWĄ– 1 szt.”

Dot. PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Po szczegółowej analizie opisu przedmiotu zamówienia zawartego w tabeli „Przykładowe zestawienie parametrów technicznych” można jednoznacznie stwierdzić, że opis ten spełniają aparaty wyłącznie jednego producenta tj. firmy Philips, która na obecnym etapie jako jedyny wykonawca spełnia wszystkie kryteria, co przeczy zasadzie uczciwej konkurencji i stanowi naruszenie przepisów PZP. Pozostałych producentów wyklucza zapis z pkt. 67 o treści: „Kompatybilność oferowanego aparatu z posiadaną przez Zamawiającego głowicą TEE X7-2t Matrix oraz z systemem Q-lab” -  jednoznacznie wskazujący na firmę Philips, która jako jedyna na rynku posiada w swojej ofercie głowicę przezprzełykową o symbolu „X7-2t” (nazwa własna). W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie do postępowania nowoczesnego echokardiografu (w wielu punktach posiadającego zdecydowanie lepsze parametry od wymaganych), który spełnia poniższe minimalne wymagania będące równoważnymi do wymagań Zamawiającego:

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy, nieużywany. Wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji: 2023 | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 2 – 23 MHz | Tak |  |
|  | Dynamika systemu min. 320 dB | Tak |  |
|  | Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki min. 30 wiązek jednocześnie | Tak |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych: min. 10 000 000 | Tak |  |
|  | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX: min. po 192 | Tak |  |
|  | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu sond obrazowych: min. 3 | Tak |  |
|  | Gniazdo tzw. parkingowe min. 1 z możliwością elektronicznej aktywacji (klucz licencyjny) | Tak |  |
|  | Monitor LCD LED, wielkość ekranu min. 23 cale | Tak |  |
|  | Rozdzielczość monitora min. 1920x1080 (Full HD) | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | Tak |  |
|  | Monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice z dwóch stron konsoli/panelu | Tak |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym | Tak |  |
|  | Ekran dotykowy min. 12 cali z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet tj. przesuwanie dłonią poszczególnych okien | Tak |  |
|  | Regulacji wysokości panelu sterowania min. 30 cm | Tak |  |
|  | Regulacji odchylenia panelu sterowania min. +/- 35 stopni | Tak |  |
|  | Waga aparatu max. 100 kg |  |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów min. 10 000 obrazów | Tak |  |
|  | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji w trybie M/D-mode min. 150 sek. | Tak |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | Tak |  |
|  | Wewnętrzny dysk wykonany w technologii SSD tzw. systemowy min. 128 GB | TAK |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy HDD min. 1000 GB | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznego dysku do archiwizacji danych | Tak |  |
|  | Oprogramowanie DICOM 3.0 umożliwiające zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM – min. Media Storage, Verification, Storage (Network), Print, MWM (Modality Worklist Management), Query/Retrieve (QR), Structure Reporting | Tak |  |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach min. BMP, JPEG, AVI, WMV9, DICOM, Raw Data | Tak |  |
|  | Eksportowanie obrazów na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD wraz z załączaną przeglądarką DICOM | Tak |  |
|  | Napęd CD/DVD wbudowany fabrycznie w aparat | Tak |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | Tak |  |
|  | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały | Tak |  |
|  | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | Tak |  |
|  | Porty USB 3.0/2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty USB w tym min. jeden port umieszczony w monitorze. | Tak |  |
|  | Wbudowane w aparat cyfrowe wyjście HDMI | Tak |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100/1000 Mbps | Tak |  |
|  | Start systemu z trybu wyłączenia (Shutdown) max. 50 sek. | Tak |  |
|  | Obrazowanie |  |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | Tak |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy min. 42 cm | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji STC/LGC po min. 6 suwaków do regulacji | Tak |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu, a także z pamięci Cine: min. 22x | Tak |  |
|  | Porównywanie min. 10 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | Tak |  |
|  | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode min. 3000 obr/sek | Tak |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | Tak |  |
|  | Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D | Tak |  |
|  | Obrazowanie trapezowe min. +/- 20 stopni | Tak |  |
|  | Obrazowanie rombowe | Tak |  |
|  | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | Tak |  |
|  | Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację, używające jednocześnie min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. | Tak |  |
|  | Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki | Tak |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru | Tak |  |
|  | Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej | Tak |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) | Tak |  |
|  | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością: min. 15 m/sek dla zerowego kąta | Tak |  |
|  | Technologia przetwarzania sygnału Raw Data pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę: min. wzmocnienia, dynamiki. | Tak |  |
|  | Obrazowanie 3D z tzw. wolnej ręki | Tak |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF | Tak |  |
|  | Zakres prędkości min. 13 m/sek dla zerowego kąta bramki | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości PRF min. 0,4 – 45 kHz | Tak |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 0,4 - 20 mm | Tak |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min. +/-25 stopni | Tak |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | Tak |  |
|  | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej min. +/- 80 st. | Tak |  |
|  | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | Tak |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) | Tak |  |
|  | Zakres prędkości CWD min. 20 m/sek dla zerowego kąta bramki | Tak |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) działający w trybie wieloczęstotliwościowym | Tak |  |
|  | Prędkość odświeżania dla CD min. 400 klatek/sek | Tak |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/-25 stopni | Tak |  |
|  | Ilość map kolorów dla CD min. 30 map | Tak |  |
|  | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (min. dostosowanie linii bazowej i częstotliwości) | Tak |  |
|  | Tryb angiologiczny (Power Doppler) oraz Power Doppler kierunkowy | Tak |  |
|  | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości i rozdzielczości dedykowany do małych przepływów | Tak |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | Tak |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzusznych, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedycznych, urologicznych. | Tak |  |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych min. 12 | Tak |  |
|  | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes ( IMT) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze | Tak |  |
|  | Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach z archiwum | Tak |  |
|  | Sondy |  |  |
|  | Sonda kardiologiczna Sektorowa wykonana w technologii single crystal | Tak Podać model |  |
|  | Zakres pracy przetwornika min. 1,0 – 6,0 MHz | Tak |  |
|  | Liczba elementów – min. 90 | Tak |  |
|  | Kąt skanowania min. 115 st. | Tak |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej. | Tak |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów oraz kontrastem | Tak |  |
|  | Sonda Liniowa do badań naczyniowych wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej. | Tak Podać model |  |
|  | Zakres pracy przetwornika min. 4,0 – 11,0 MHz | Tak |  |
|  | Ilość elementów min. 1 000 | Tak |  |
|  | FOV sondy 40 mm +/- 5 mm | Tak |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
|  | Sonda sektorowa kardiologiczna przezprzełykowa wielopłaszczyznowa (TEE) | Tak, podać model |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika min. 1,8 – 7,0 MHz | Tak |  |
|  | Ilość elementów min. 60 | Tak |  |
|  | Kąt pola skanowania min. 90 stopni | Tak |  |
|  | Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb dopplerowskiego obrazowania do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na głowicach: convex, linia, endo. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zainstalowane w aparacie analiza ilościowa Strain i Strain Rate - obrazowanie i analiza ilościowa funkcji synchronizacji skurczu (wewnątrz- i między-komorowego) | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oddzielną analizę wsierdzia i nasierdzia oraz możliwość uśrednienia uzyskanych wyników. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej z obrazu 2D oraz GLS Global Longitudal Strain w projekcji 2 i 4 jamowej | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp. – podać nazwę własną | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł elastografii (typu strain) obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z sond: convex, linia, endocavity. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o Elastografię akustyczna (typu Shear Wave), moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej z dowolną regulacją pola analizy oraz prezentacją elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym - dostępne na sondach: convex, linia, endocavity. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o analizę jakości otrzymywanych wyników w obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o automatyczny pomiar zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej w kPa lub m/sek | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o pomiar stłuszczenia wątroby | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczną (typu Shear Wave) dostępną na głowicy convex wysokiej częstotliwości min. 9 MHz. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode z obrazami uzyskiwanych z CT i MR tzw. Fuzja obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na sondach: convex, linia, endocavity | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do standaryzowanego raportowania min. BI-RADS, TI-RADS, LI-RADS | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie z kontrastem dostępne na sondach: Convex, Linia, Endo i Sektorowych (kardiologicznych) | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sondę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym min. jednym zbliżonym do 90 stopni. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 100 cm | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice śródoperacyjne i laparoskopową. Podać modele | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o porównywanie obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR) z obrazem USG na żywo. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł WiFi – umożliwiający bezprzewodowe nawiązanie połączenia z siecią DICOM zgodne ze standardem IEEE 802.11 b/g/n/ac | TAK |  |
|  | Dodatkowe |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | Tak |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski | Tak |  |
|  | Możliwość zdalnego dostępu (połączenie szyfrowane, zapewnienie bezpieczeństwa danych zgodnie z RODO) do aparatu umożliwiającego świadczenie usług serwisowych przez autoryzowany serwis producenta. Zakres zdalnego serwisu min.: diagnostyka, opieka serwisowa i aplikacyjna, upgrade systemu, korekta parametrów obrazowania, możliwość udostępnienia ekranu aparatu i czat w celach edukacyjnych i pomocy. | Tak |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – min. 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru | Tak |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem | Tak |  |

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2 - dotyczy OPZ pkt. 52

Czy zamawiający dopuści do postępowania echokardiograf wysokiej klasy bez oprogramowania do badań naczyniowych i TCD

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3 – dotyczy OPZ pkt. 53

Czy zamawiający dopuści do postępowania echokardiograf wysokiej klasy bez oprogramowania do badań brzusznych

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 4 -dotyczy OPZ pkt. 57

Czy zamawiający dopuści do postępowania echokardiograf wysokiej klasy, bez

W pełni zautomatyzowanego narzędzia do analizy typu „strain" wyliczającego globalną funkcję lewej komory (GLS), oraz oceny odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i synchronii przy użyciu technologii 'speckle tracking' wraz z umieszczeniem wyniku w postaci 18 segmentowego wykresu kołowego.

Wymagane automatyczne rozpoznanie projekcji AP4, AP3, AP2

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Funkcja wymagana.

Pytanie nr 5 - dotyczy OPZ pkt. 58

Czy zamawiający dopuści do postępowania echokardiograf wysokiej klasy, bez Oprogramowania do echokardiografii obciążeniowej (stress echo)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Oprogramowanie wymagane.

Pytanie nr 6- dotyczy OPZ pkt. 61

Czy zamawiający dopuści do postępowania echokardiograf wysokiej klasy, bez Głowicy liniowej do badań naczyniowych

- zakres częstotliwości pracy min. 3-12 MHz

- ilość elementów: min. 320

- płaszczyzna skanowania (FOV) min. 38 mm

- obrazowanie trapezowe

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 7 - dotyczy OPZ pkt. 62

Czy zamawiający dopuści do postępowania echokardiograf wysokiej klasy, posiadającej sektorową, elektroniczną, wieloczęstotliwościową głowicę do badań kardiologicznych

- zakres częstotliwości pracy min. 2-4 MHz

- ilość elementów: min. 80

- pole skanowania (FOV) min. 90 stopni

- obrazowanie harmoniczne

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 8 – dotyczy OPZ pkt. 63

Czy zamawiający dopuści do postępowania echokardiograf wysokiej klasy, bez sektorowej, elektronicznej, wieloczęstotliwościowej głowicy do badań kardiologicznych,

- zakres częstotliwości pracy min. 1-5 MHz

- ilość elementów: min. 80

- pole skanowania (FOV) min. 90 stopni

- obrazowanie harmoniczne

- głowica wykonana w technologii spolaryzowanych kryształów

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 9 - dotyczy OPZ pkt. 64

Czy zamawiający dopuści do postępowania echokardiograf wysokiej klasy, bez głowicy convex z obrazowaniem harmonicznym do badań brzusznych:

- Zakres częstotliwości pracy min. od 2 do 5 MHz

- Ilość elementów min. 200

- Kąt pola skanowania min. 70°

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 10- dotyczy OPZ pkt. 56

Czy zamawiający dopuści do postępowania echokardiograf wysokiej klasy bez modułu DICOM 3.0, z możliwością rozbudowy o ten moduł w przyszłości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 11- dotyczy OPZ pkt. 71

Czy zamawiający dopuści do postępowania echokardiograf wysokiej klasy z 12-to miesięczną gwarancją obejmującą cały system i głowice?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Zamawiający