Kraków dnia: 2023-10-31

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych III” – znak sprawy ZP/46/2023.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Do pakietu nr 1 poz. 1 Czy zamawiający dopuści do oceny czteroenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza, celulaza) preparat do manualnego i maszynowego reprocesowania narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego i innych wyrobów medycznych. Bardzo wydajne, niskie stężenie robocze do 0,5%. Szerokie zastosowanie - mycie manualne, w myjkach ultradźwiękowych, w półautomatycznych i automatycznych myjniach do endoskopów oraz w myjniach dezynfektorach. Wartość pH* (6-8) . Szybkie działanie - już od momentu zanurzenia narzędzi - optymalnie w czasie do 5 minut. Wyrób medyczny klasy I. Opakowanie 1000ml? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 2. Do pakietu nr 1 poz. 2 Czy zamawiający dopuści do oceny preparat dezynfekcyjny na bazie 2% aldehydu glutarowego, gotowy do użycia, wymagający dodania buforu stabilizującego pH przed pierwszym użyciem, do dezynfekcji endoskopów, narzędzi i termolabilnego sprzętu medycznego, pozytywna opinia producentów endoskopów STORZ oraz badania kompatybilności z endoskopami Olympus, Potwierdzony badaniami brak korozji wżernej (analiza elektrochemiczna wg normy TS 6773). Roztwór roboczy stabilny 30 dni - potwierdzone badaniam, działanie preparatu udokumentowane badaniami laboratoryjnymi wykonanymi zgodnie z obowiązującymi normami dla fazy 2 zawartymi w PN-EN 14885.: B EN 14561, Tbc wg EN 14563, F wg EN 14562, V wg EN 14476 (HIV, HBV, HCV, Adeno, Polio, Noro) - w czasie 15 minut, S B. Subtilis wg EN 13704 oraz Cl. Diff wg EN 17126- 15 minut, przebadany dodatkowo wobec Acinetobacter Baumani, VRE, MRSA w czasie do 15 minut. W opakowaniach 5L? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 3. Do pakietu nr 1 poz. 3 Czy zamawiający dopuści do oceny preparat paski tego samego producenta w op. do 25 sztuk z przeliczeniem ilości op.? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Krzysztof Marciniak