Kraków dnia: 2023-11-27

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/44/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 2 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kaniule części nosowej o jednym, stałym rozstawie w części nosowej, jednak o odpowiedniej elastyczności, która umożliwia dopasowanie do pacjenta? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 2 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści długość minimum 300 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 2 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kaniule części nosowej o jednym, stałym rozstawie w części nosowej, jednak o odpowiedniej elastyczności, która umożliwia dopasowanie do pacjenta? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 6 poz. 1 Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 480 sztuk czy też 480 opakowań a’4 sztuki, czyli tak, jak są pakowane właśnie elektrody typu Tens? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania 480 sztuk elektrod. Pakiet nr 6 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści przeliczenie ilości sztuk na opakowania a’4 sztuki? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 6 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści złożenie próbek w ilości jednego opakowania, tj. 4 sztuk elektrod? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 8 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 %, waga 36 g, przestrzeń martwa 70 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 30 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylizowany tlenkiem etylenu? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 8 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylizowany tlenkiem etylenu? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 8 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 % waga 46 g, przestrzeń martwa 60 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylizowany tlenkiem etylenu? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 10 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści prowadnicę pakowaną w jednym opakowaniu wraz z igłą? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 10 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 0,7 x 88 – 22G bez prowadnicy? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 10 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 0,5 x 120 – 25G typu Pencil Point? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 10 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 1,1 x 88 – 19G bez prowadnicy? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 10 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 1,2 x 88 – 18G zamiast 1,3 x 88 – 19G? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 10 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 1,3 x 88 – 18G bez prowadnicy? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 10 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 0,50 x 88 – 25G zamiast 0,53 x 88 – 25G? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 10 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 0,40 x 88 – 27G zamiast 0,42 x 88 – 27G? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 10 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 0,40 x 88 – 27G zamiast 0,42 x 88 – 27G? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 10 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 0,45 x 88 – 26G zamiast 0,47 x 88 – 26G? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 10 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły z szlifem typu Pencil Point? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 14 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści dren z uniwersalnymi końcówkami bez możliwości docinania? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 14 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści docinaną końcówkę od strony ssaka 10 – 20 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SWZ. Pakiet nr 14 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści docinaną końcówkę od strony ssaka 13 – 20 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 14 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści końcówkę do drenu do odsysania pola operacyjnego z wyodrębnioną rączką nie krótszą niż 10 cm i przezroczystym końcem ssącym o długości 15 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów zawartych w SWZ. Pakiet nr 14 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści średnicę wewnętrzną 4,15 mm oraz zewnętrzną 7,0 mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 14 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści końcówkę do drenu do odsysania pola operacyjnego z rączką nie krótszą niż 11 cm i przezroczystym końcem ssącym o długości 14 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów zawartych w SWZ. Pakiet nr 14 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści średnicę wewnętrzną 4,0 mm oraz zewnętrzną 6,0 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów zawartych w SWZ. Pakiet nr 14 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści pojedyncze opakowanie? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 14 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści z kontrolą siły ssania? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 14 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści końcówkę do drenu do odsysania pola operacyjnego CH12 z rączką nie krótszą niż 11 cm i przezroczystym końcem ssącym o długości 14 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów zawartych w SWZ. Pakiet nr 14 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści średnicę wewnętrzną 2,0 mm oraz zewnętrzną 4,0 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów zawartych w SWZ. Pakiet nr 14 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści pojedyncze opakowanie? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 14 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści bez kontroli siły ssania? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 14 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów ortopedycznych o składzie: 1. uchwyt rozbudowany z filtrem; średnica wejścia ok. 9/11mm; długość ok. 21cm; filtr perforowany o średnicy ok. 16,5/19mm 2. dodatkowy filtr perforowany 3. końcówka ssąca długa zakrzywiona o średnicy ok. 5/7mm i długości ok. 23cm 4. końcówka ssąca krótka zakrzywiona o średnicy ok. 5/7mm i długości ok. 15cm 5. końcówka ssąca prosta o średnicy ok. 5/7mm i długości ok. 28cm 6. dren z końcówką lejek – cut-to-fit o średnicy 5/8mm i długości 200cm? Odpowiedź: Punkt od 1 do 5 – Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów zawartych w SWZ; punkt 6 – Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 14 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści pojedyncze opakowanie? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 14 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści graficzną instrukcję dołączoną do opakowania zbiorczego zamiast umieszczenia wewnątrz każdego opakowania jednostkowego? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 28 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu 14-dniowy o następującej specyfikacji: • Wykonany z medycznego PCV • Worek o pojemność 2000ml z zastawką antyzwrotną • Dren o długości 120cm zakończony stożkowym łącznikiem zabezpieczonym zatyczką • Bezigłowy port do pobierania próbek moczy • Zawór spustowy typu T z możliwością podwieszenia • Wyposażony w komorę kroplową typu Pasteur’a, • Filtr hydrofobowy w worku i komorze • Skalowany co 100ml od 100ml do 2000ml • Dodatkowa skala co 25ml od 25ml do 100ml • Uniwersalny, zintegrowany wieszak • Jednorazowego użytku • Bezlateksowy • Sterylizowany tlenkiem etylenu • Opakowanie: folia/papier? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów zawartych w SWZ. Pakiet nr 28 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu o następującej specyfikacji: • Wykonany z medycznego PCV • Worek o pojemność 2000ml z zastawką antyzwrotną • Dren o długości 120cm zakończony stożkowym łącznikiem • zabezpieczonym zatyczką • Bezigłowy port do pobierania próbek moczy • Zawór spustowy typu T z możliwością podwieszenia • Komora pomiarowa o pojemności 500ml • Filtr hydrofobowy w worku i komorze • Worek zbiorczy skalowany co 50ml od 100ml do 2000ml • Komora kroplowa skalowana co 1ml do 50ml oraz co 5ml od 50ml do 500ml • Uniwersalny, zintegrowany wieszak • Jednorazowego użytku • Bezlateksowy • Sterylizowany tlenkiem etylenu • Opakowanie: folia/papier? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów zawartych w SWZ. Pakiet nr 34 poz. 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „posiadający rekomendację min. 3 producentów ultrasonografów (należy złożyć wraz z ofertą dokument potwierdzający rekomendację”? Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi od ww. wymogu.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel