Kraków dnia: 2024-01-04

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-753/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Dostawa systemu kriostatu do spektroskopii Mossbauera z próbką w przepływających parach helu - KC-zp.272-753/23”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 1 Czy Zamawiający akceptuje zaoferowanie systemu kriostatu do spektroskopii Mossbauera pracującego w zamkniętym obiegu helu z próbką w próżni, który zawiera ultra stabilny spektroskopowy interfejs laboratoryjny z mechanizmem łatwej wymiany próbki in situ i oferuje ultra niskie wibracje chłodzonego gazem wymiany zimnego palca z uchwytem próbki. Taki układ kriogeniczny pozwala osiągnąć wszystkie oczekiwane parametry kriogeniczne, jednocześnie nie wymaga stosowania ciekłego helu i ciekłego azotu, co powoduje znacznie niższe koszty pracy i utrzymania, a także znacznie uproszczoną obsługę i wykonywanie pomiarów. Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z treścią zamówienia „System kriostatu do spektroskopii Mössbauera z próbką w przepływających parach helu” wymogiem koniecznym jest aby badana próbka w czasie pomiaru w niskich temperaturach znajdowała się nie w próżni, ale w kontrolowanej atmosferze gazowego helu powstałego na skutek parowania ciekłego helu LHe na parowniku kriostatu. Zatem, układ kriostatu działający na zasadzie utrzymania próbki w próżni, nie spełnia wymaganych kryteriów zamówienia.